国企采购

招 标 文 件

采购项目名称: 药学研究中心设备采购及安装项目

委托代理编号:YDZB-CG-2024-001

采  购  人: 湖南普瑞玛药物研究中心有限公司

采购代理机构:湖南云都项目管理有限公司

2024年1月

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 技术规格、参数与要求

第五章 合同格式

第六章 投标文件组成

第一册 商务技术文件

第二册 资格证明文件

- 第一章  投标邀请

湖南云都项目管理有限公司受湖南普瑞玛药物研究中心有限公司的委托，对药学研究中心设备采购及安装项目进行公开招标采购，现将采购事项公告如下：

一、采购项目名称、编号及预算金额

1、采购项目名称：药学研究中心设备采购及安装项目

2、委托代理编号：YDZB-CG-2024-001

3、采购项目预算：230.5万元

二、采购人的采购需求

详见招标文件第四章

三、投标人的资格要求：

1、投标人基本资格条件：

（1）法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本原件扫描件；

（2）供应商提交《湖南省政府采购供应商资格承诺函》

（3）法人提交法定代表人身份证明原件扫描件或者法定代表人授权委托书原件扫描件以及被授权代表人在投标单位或投标单位依法登记的分支机构近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件扫描件，自然人提交身份证原件扫描件;

（4）信用记录查询。(由采购人、代理机构进行查询，无需供应商提供书面申明);

（5）其他说明：近三个月是指2023年10月至2023年12月。

（6）具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料（根据项目具体履约需求明确）;

2、特定资格条件：（1）具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质或机电工程施工总承包资质三级及以上；（2）具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；（3）具有有效的安全生产许可证。

3、联合体投标：本次招标不接受联合体投标。

四、获取招标文件的时间期限、地点、方式

1、凡符合投标资格要求并有意参加投标者，在招标公告下方免费下载招标文件。

2、各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏招标采购单位概不负责。

五、投标截止时间、开标时间及地点

1、提交投标文件的截止时间：2024年2月21日09：30止，超过截止时间的投标将被拒绝（★）。

2、开标时间：2024年2月21日09：30（北京时间）。

3、开标地点（递交投标文件地点）：湖南普瑞玛药物研究中心有限公司（浏阳经济技术开发区康天路123号办公楼会议室）

4、逾期送达或者不按招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

六、公告期限：

2024年1月29日17：00至2024年2月4日17：00止（5个工作日）

七、采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

采购人名称：湖南普瑞玛药物研究中心有限公司

地址： 浏阳经济技术开发区康天路123号

联系人：黄羽南

电话：13637486313

2、采购代理机构信息

采购代理机构名称：湖南云都项目管理有限公司

地址：浏阳市浏阳大道长城戎苑A座202

联系人：邓玲

电  话：13687313881

- 第二章  投标须知

## 投标须知前附表

注：本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第1.1款 | 采购项目 | 详见第一章“投标邀请” |
| 第2.1款 | 采购人 | 详见第一章“投标邀请” |
| 第2.2款 | 采购代理机构 | 详见第一章“投标邀请” |
| 第2.7款 | 采购进口产品 | 本采购项目不允许进口产品参加投标 |
| 第3.1款 | 投标人资格条件 | 见本采购项目投标邀请第三条“投标人的资格要求”规定 |
| 第6.1款 | 组织现场考察或者召开答疑会 | ■不组织 |
| 二、招标文件 |  |  |
| 第8.2款 | 非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围 | 非实质性要求条款允许偏离的最多项数≥9项将导致投标无效。 条款数（最高项数）的统计方法：相同内容的条款不重复计算项数 |
| 第7.4款 | 招标文件公告期限 | 详见第一章“投标邀请” |
| 第9.2款 | 信息公告媒体 | 详见第一章“投标邀请” |
| 第10.1款 | 提交投标文件截止时间 | 详见第一章“投标邀请” |
| 三、投标文件 |  |  |
| 第14.1款 | 投标报价的规定 | 按文件要求报价 |
| 第14.5款 | 采购预算 | 采购预算：230.5万元 ★投标人投标报价不得超过采购预算。 |
| 第16.4款 | 样品提供的规定 | ■不要求提供 □要求提供，提交的时间： ，地点： |
| 第17.1款 | 投标有效期 | 90日（日历日） |
| 第18.1款 | 投标保证金 | 无需提供 |
| 第19.1款 | 投标文件副本份数 | 资格证明文件一式三份（无正副本之分） 商务技术文件一式三份（正本1份，副本2份） 电子文件一份（采用U盘载入，并标注投标人名称，电子文件密封包装后装入商务技术文件正本密封袋中，未提交投标文件电子档的其投标无效）。 |
| 四、投标 |  |  |
| 第21.1款 | 投标文件的递交地点 | 详见第一章“投标邀请” |
| 第23.1款 | 分包 | 不允许分包 |
| 五、开标、资格审查和评标 |  |  |
| 第25.2款 | 需要宣布的其他内容 | 无。 |
| 六、中标信息公布 |  |  |
| 第29.2款 | 并列情况下确定中标人的方式 | / |
| 七、合同签订 |  |  |
| 第32.1款 | 履约担保 | ■不要求提供 □要求提供，履约担保的金额为：/。 |
| 八、其他规定 |  |  |
| 第34.1款 | 招标代理服务费 | 代理服务费为28000元。由采购人支付代理服务费。 |
| 第35.1款 | 其他规定 | 采购人或采购代理机构在投标截止时间后将通过“信用中国”和“中国政府采购网”查询在投标截止时间前递交有效投标文件和有效投标保证金的投标人的信用记录，并将相关信息的查询记录通过网站截图方式打印后递交给评标委员会评定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动（两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。 1、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。 2、信用信息的使用规则：查询后有不良记录,拒绝投标。 |

正文

### 一、总  则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本章“招标文件前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。采购项目联系人姓名和电话见【投标须知前附表】。

2.定义

2.1采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.2采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.3投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.5工程是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.6服务是政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的服务，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.7进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

3.投标人的资格要求

3.1投标人应当符合【投标须知前附表】中规定的投标人基本资格条件和特定资格条件。

3.2本章第3.1款规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例，以及合同款项支付具体规定。

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

3.3投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.保密

5.1参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6．组织现场考察或者召开答疑会

6.1【投标须知前附表】规定采购人或者采购代理机构组织现场考察或者召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按其要求参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

6.2采购人或者采购代理机构召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按法律规定的时间，以书面形式将提出的问题送达采购代理机构，以便采购人或者采购代理机构在会议期间澄清。答疑会后，对投标人所提问题的澄清，采购代理机构将按本章第10.1款或第10.2款相应规定办理。投标人对采购活动事项如有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

6.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

6.4采购人或者采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

### 二、招标文件

7.招标文件的构成

7.1 招标文件共六章，各章内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 技术规格、参数及要求

第五章 合同格式

第六章 投标文件的组成

7.2本章第10.1款对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

7.3采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标结果公告等通知，采购代理机构将通过【投标须知前附表】指定媒体公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注指定媒体的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是投标人的风险，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

7.4招标公告的公告期限为5个工作日。

7.5投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

8．偏离与实质性响应

8.1招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为投标无效。

8.2投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，在超出允许偏离的最多项数（条款数之和）或范围时，在评标时将其视为投标无效。非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围见【投标须知前附表】。

9.招标文件的获取

9.1招标文件提供期限自开始发出之日起不少于五个工作日。

9.2凡符合资格要求并有意参加投标的供应商, 登录投标须知前附表指定的信息公告媒体免费下载招标文件，指定的媒体名称见投标须知前附表，代理机构不再收取任何招标文件费用。

9.3各投标人自行在投标须知前附表指定的网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、代理机构概不负责。

10.招标文件的澄清或者修改

10.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改应在招标文件指定的媒体上发布澄清或者修改公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在【投标须知前附表】规定的提交投标文件截止时间15日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

### 三、投标文件

11.投标语言

12.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

12.计量单位

12.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由商务技术文件、资格证明文件两册组成。各册的内容如下：

第一册 商务技术文件

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、商务响应/偏离表

五、投标人认为需提供的其他资料

六、货物说明一览表

七、技术响应/偏离表

八、投标货物符合招标文件规定的证明文件

九、投标人认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

十、法定代表人身份证明

十一、法定代表人授权委托书

十二、投标人具备投标资格的证明文件

13.2投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

13.4资格审查时仅查阅资格证明文件册，资格证明相关文件由于投标人疏忽未装入资格证明文件册的视同未提交。

14.投标报价

14.1投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，按【投标须知前附表】规定进行报价。

14.2投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容。否则，在评标时不予核减。

14.3投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价。否则，在评标时将其视为无效投标。

14.4投标人在提交投标文件的截止时间前修改投标报价的，应同时修改投标文件中相应内容。此修改应符合本章第22.1款的相关规定。

14.5投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(招标文件设定最高限价的），否则，在评标时将其视为投标无效。采购项目采购预算、最高限价(如果设定）见【投标须知前附表】。

14.6 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为投标无效。

15.投标人的资格证明文件

15.1投标人应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评标时将其视为无效投标。

16.投标服务符合招标文件规定的证明文件

16.1 投标人应当提交其拟供的合同项下产品及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

16.2 投标人在服务实施方案说明中应当说明服务内容、人员配备、服务期限、服务承诺等。

16.3 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）服务主要内容和服务期限的详细说明；

（2）对照招标文件服务要求，逐条说明所提供服务对招标文件的服务要求条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值。

16.4 采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

投标须知前附表规定投标人在投标时提供样品的，投标人有以下情形之一的，在评标时将其视为无效投标。

（1）未在投标须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）投标人提供的样品与投标文件提供样品的规格、型号不一致的。

17. 投标有效期

17.1除【投标须知前附表】另有规定外，投标有效期为90日，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期不足的投标，在评标时将其视为投标无效。

17.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

18. 投标保证金

无需缴纳。

19. 投标文件的签署

19.1投标文件包含资格证明文件、商务技术文件、电子文件。资格证明文件一式三份（无正副本之分）；商务技术文件一式三份（正本1份，副本2份）,电子文件一份(采用U盘载入，并标注投标人名称，电子文件密封包装后装入商务技术文件正本密封袋中，未提交投标文件电子档的，其投标无效)。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本不一致时，以正本为准，若纸质版文件与电子版中存在不符的内容，以纸质版文件为准。

19.2投标文件正本应用不褪色的材料打印或书写，并在招标文件要求盖章处盖投标人单位章，在签字处由投标人代表亲笔签字。投标人代表不是投标人的法定代表人的，应提供法定代表人授权委托书，并附法定代表人身份证明。投标文件的副本应为正本的复印件。投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。

19.3投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动之处应加盖单位章或由投标人代表亲笔签字确认。

不按上述要求盖章和签字的，在评标时将其视为无效投标。

### 四、投标

20. 投标文件的密封和标记

20.1投标文件按第一册商务技术文件及电子文件、第二册资格证明文件分别密封包装，注明“第一册商务技术文件”“第二册资格证明文件”，封口处骑缝加盖投标人单位章或由投标人代表签字。

20.2投标文件封套或外包装上应标注：

（1）采购项目名称和采购代理编号，如果采购项目分包件招标的，还应注明所投标的包件编号；

（2）注明“在开标时间（要写出具体时间）之前不得启封”的字样；

（3）注明投标人名称和联系地址。

21. 投标文件的递交

21.1投标人应当在提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达【投标须知前附表】指定投标地点。

21.2采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

21.3未通过资格预审的申请人提交的投标文件（实行资格预审的），以及逾期送达或者未按照本章第20.1款规定密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

21.4为方便开标唱标,投标人应将招标文件中第六章投标文件的组成“商务技术文件二、《开标一览表》和三、《分项价格表》”一并另备一份单独密封，在小密封袋上标明开标一览表和分项价格表字样，然后再装入投标文件正本密封袋中与项目投标文件同时递交，否则视为自动放弃投标；单独密封递交的《开标一览表》和《分项价格表》与投标文件中的表格内容不一致的，视为无效投标。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件的截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照本章第19、20、21款规定签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分，并在提交投标文件的截止时间前递交。

23.分包

23.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

23.2中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

23.3 不符合招标文件中有关分包、转包规定的，在评标时将其视为无效投标。

24. 串通投标行为

24.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

24.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 五、开标，资格审查和评标

25. 开标

25.1采购代理机构在提交投标文件的截止时间和本章第23.1项规定的地点组织公开开标，并邀请投标人参加。

25.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格和【投标须知前附表】规定需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

25.3开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

25.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有《政府采购法实施条例》第九条第一款需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人代表未参加开标的，视同认可开标结果。

25.5采购人、采购代理机构对投标人代表当场提出的询问或者回避申请，按《政府采购法实施条例》有关规定及时处理。

25.6投标人代表、采购代理机构代表、监督人（如果在现场）等有关人员在开标记录上签字确认。

26. 资格审查

26.1开标结束后，采购人及采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

26.2资格审查的程序

（1）开标结束后，请投标人离开开标室；

（2）采购人及采购代理机构在开标室按政府采购法律法规和招标文件的规定对投标人进行资格审查；

（3）请对资格审查存在疑问的投标人法定代表人或其授权代理人进入开标室，进行澄清说明有关疑问；

（4）请资格审查不合格的投标人法定代表人或其授权代理人进入开标室，告之其资格审查情况以及相关权益；

（5）采购人及采购代理机构资格审查人员填写《资格审查情况表》并签字确认，且承担相应法律责任；

（6）投标人资格审查资料以及资格审查不合格的投标人的投标文件由浏阳市招投标事务中心临时保管，待项目评审结束后一并封存。

26.3在资格审查时，采购人及采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。

（1）信用信息查询的查询内容：本章第3.3款第（4）项规定；

（2）信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

（3）信用信息查询的截止时点：提交投标文件的截止时间；

（4）信用信息的使用原则：被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的，以及被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单，将拒绝其参与本项目的政府采购活动；

（5）信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。

26.4投标文件属下列情况之一的，投标无效：

（1）不符合本章第3条投标人的资格要求的；

（2）投标文件中资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（3）应缴未缴投标保证金或金额不足、投标保证金缴纳形式不符合招标文件要求的。

（4）不符合法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

26.5对未通过资格审查的投标人，采购人及采购代理机构应当告知其未通过的原因。

26.6资格审查结束后，采购人及采购代理机构应将资格审查结果送交评标委员会，评标委员会不再对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得进入评标环节。

27. 评标委员会

27.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

27.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

(2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

27.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

28. 评标

28.1 评标委员会按照评标方法及标准规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

### 六、中标信息公布

29.中标通知书与中标信息公布

29.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将资格审查情况报告和评标报告送采购人。

29.2采购人应当自收到资格审查情况报告和评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

29.3采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在本采购项目招标公告指定媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为１个工作日。

29.4采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

30. 投标人询问及质疑

30.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

30.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，选择以书面的形式向采购人或采购代理机构提出质疑；采购人或采购代理机构应当在收到书面质疑七个工作日内作出答复。

30.3本章第30.2款所称投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

30.4投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

30.5质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑投标人的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

30.6质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章。质疑书由授权代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

30.7采购人或采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

### 七、合同签订

31. 签订合同

31.1 采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

31.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

31.3中标合同将在本采购项目招标公告指定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.4中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

32. 履约担保

32.1中标人在收到采购代理机构的《中标通知书》后10日内，需向采购人提交履约担保的，应按照【投标须知前附表】的规定提交。

32.2中标人没有按照本章第32.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

33.采购合同履行中数量的变更

33.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的产品服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 八、其他规定

34. 招标代理服务费

34.1本项目代理服务费由中标人支付，见【投标须知前附表】。

35.需要补充的其他内容

35.1招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

- 第三章  评标方法及标准

评审因素和标准

| 序号 | 评审因素 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） |  | 30 | 以经评标委员会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分＝评标基准价÷投标报价×投标报价权重 |
| 2 | 技术 （40分） | 产品配置及技术参数 | 16 | 投标文件没有货物说明一览表或技术规格、参数响应/偏离表的计0分。所投产品配置符合招标文件要求的计16分。标记为“▲”参数负偏离的每项扣4分，其他技术条款每偏离一项扣2分，扣完为止。如招标文件要求提供证明材料的未提供或提供内容不完全均按负偏离扣分。 |
|  |  | 施工方案 | 8 | 投标人针对本项目制定实施方案（内容包括但不限于施工组织、施工进度、安全保障、供货、安装调试等方案）进行综合评价，方案详细无漏项、合理可行、完全满足本项目需求详实且针对性强、科学合理实用的的计8-5分；针对性较强、较科学合理、基本符合本项目实际情况的计4-1分；未提供方案的计0分。 |
|  |  | 施工管理 | 8 | 根据投标人针对本项目制定的施工管理内容包括但不限于质量保障体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护体系与措施等方案），进行综合评价，方案详细无漏项、合理可行、完全满足本项目需求详实且针对性强、科学合理实用的计8-5分；针对性较强、较科学合理、基本符合本项目实际情况的计4-1分；未提供方案的计0分。 |
|  |  | 深化设计方案 | 8 | 根据投标人提供的图纸，深化包含技术方案各系统（电气、给排水、暖通、装饰装修等）施工图纸及实验室相关效果图：内容完整、满足采购需求且设计方案节能、环保、使用性强的计8-5分；有缺漏项、不能完全满足采购需求、使用性不够强的计4-1分；无图纸的计0分。 |
| 3 | 商务 （30分） | 类似 业绩 | 6 | 投标人具有类似项目业绩。每提供一个计1分，最多计6分。 注：提供中标（成交）通知书、合同协议书的复印件及验收报告并盖投标人公章，否则不计分。 |
|  |  | 综合实力 | 8 | - 投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供1个证书计1分，最高计3分。 注：提供在有效期内的相关证书复印件及证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）上查询网站截图并加盖投标人公章，否则不计分。 2、投标人具有与实验室相关的计算机软件著作权证书，每提供1个计1分，最多计3分。 注：提供在有效期内的相关证书复印件并加盖投标人公章，内容缺项或不符合的不计分。 - 投标人具备消防设施工程专业承包资质的计1分。 注：提供证书复印件并加盖投标人公章。否则不计分。 4、具备环保工程专业承包资质的计1分。 注：提供证书复印件并加盖投标人公章。否则不计分。 |
|  |  | 培训方案 | 8 | 根据投标人针对本项目制定的培训方案（内容包括但不限于培训计划、培训内容、培训技术力量、培训资料、培训方式等方面）进行综合评价，方案详细无漏项、合理可行、完全满足本项目需求详实且针对性强、科学合理实用的计8-5分；针对性较强、较科学合理、基本符合本项目实际情况的计4-1分；未提供方案的计0分。 |
|  |  | 售后服务承诺 | 8 | 根据投标人针对本项目制定的售后服务方案（内容包括但不限于质量保证、响应时间、质量控制措施、产品保修、售后服务保障等方案）进行综合评价，方案详细无漏项、合理可行、完全满足本项目需求详实且针对性强、科学合理实用的计8-5分；针对性较强、较科学合理、基本符合本项目实际情况的计4-1分；未提供方案的计0分。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

注：投标人的投标文件中提供的资料应真实、清晰、完整，如经评委一致认定投标文件提供的资料不完整、不清晰、模糊看不清的，则该项资料所对应的评分分值计0分。

## 正   文

1.评标方法

1.1评标方法：综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供产品服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第二章第3条“投标人的资格要求”。本采购项目的评标因素和标准见【评标方法及标准前附表】。

1.3采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

2.评标程序

2.1评标程序分为投标文件商务、技术等符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、确定中标候选人名单。

3. 投标文件符合性审查

3.1评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。

（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.2投标文件属下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

4. 澄清有关问题

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标文件报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字或者加盖单位章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提交的澄清、说明或者补正。

4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5. 比较与评价

5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

5.2投标报价的修正或调整：如果有算术错误，投标报价将按本章第5.2款进行算术修正及修正次序规则修正。

5.3投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分(报价权重分)。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分＝评标基准价÷投标报价×投标报价权重

5.4技术、商务等评分项响应评价

（1）技术、商务等评分项响应评分。按本章第1.2款规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。。

5.5评标总得分

评标总得分＝F1＋F2＋……＋Fn

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

5.6评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.7评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5.6评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.7评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5.8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.9非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在【评标方法及标准前附表】中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

6. 确定中标候选人名单

6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件第二章第29.2款规定的方式确定中标人。

7.报价合理性审查

7.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.编写评标报告

8.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

8.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

9.评标报告复核

9.1汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

9.1评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。

9.2投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审。

10.停止评标

10.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- 第四章  技术规格、参数与要求

# 一、实验室设备采购及安装项目汇总表

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 实验室设备部分 |
| 2 | 实验室通风系统部分 |
| 3 | 实验室安装部分 |
| 4 | 实验室电气安装部分 |
| 5 | 实验室给排水安装部分 |
| 6 | 实验室气路管道部分 |
| 7 | 实验室弱电安装部分 |
| 8 | 实验室消防改造部分 |

# 二、项目清单

- （一）、实验室设备部分

| 序号 | 货物名称 | 项目特征描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 更衣室 |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 1.规格：900*450*1800 2.结构：全钢结构 3.框架（顶板、底板、侧板、背、层板）：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作 4.柜体（门板、抽头）：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作 5.门板：整体为宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作对开门，柜内配不锈钢挂衣杆 | 4 | 个 |
| 2 | 挂衣钩 | 1.材质：304不锈钢材质，6钩 | 1 | 个 |
| 易燃易爆气瓶室 |  |  |  |  |
| 1 | 双瓶气瓶柜 | 1.规格：900*450*1900 2.结构：全钢结构 3.柜体：1.2mm冷轧钢板 4.视窗：采用5mm厚度平板玻璃 4.备注：声光报警，漏气自动抽风，可燃气体探测器，标准防火标志 | 2 | 个 |
| 气瓶室 |  |  |  |  |
| 1 | 双瓶气瓶柜 | 1.规格：900*450*1900 2.结构：全钢结构 3.柜体：1.2mm冷轧钢板 4.视窗：采用5mm厚度平板玻璃 4.备注：声光报警，漏气自动抽风，可燃气体探测器，标准防火标志 | 4 | 个 |
| 原子荧光/原子吸收 |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 1.规格：1720*900*850 2.结构：全钢落地结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 1 | 台 |
|  | 线路柜 | 1.规格：2870*100*850 2.结构：钢制 | 1 | 组 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 2 | 个 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/16A 三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 2 | 个 |
| 2 | 角柜 | 1.规格：1150*1150*850 2.结构：全钢落地结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 1 | 台 |
| 3 | 仪器台 | 1.规格：3280*900*850 2.结构：全钢落地结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 1 | 台 |
|  | 线路柜 | 1.规格：4430*100*850 2.结构：钢制 | 1 | 组 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 4 | 个 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/16A 三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 2 | 个 |
| 4 | 原子吸收罩 | 1.规格：400*400 2.材质：采用1.0mm厚304不锈钢板经剪切、折弯、焊接、抛光而成，不锈钢板压折成型罩口采用75°斜角通风，风管可伸缩有效加大工作空间 3.安装：角铁底座安装 | 4 | 个 |
| ICP-MS |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 1.规格：3200*900*850 2.结构：全钢落地结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 1 | 台 |
|  | 线路柜 | 1.规格：3200*100*850 2.结构：钢制 | 1 | 组 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 4 | 个 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/16A 三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 2 | 个 |
| 2 | 不锈钢吸收罩 | 1.规格：400*400 2.材质：采用1.0mm厚304不锈钢板经剪切、折弯、焊接、抛光而成，不锈钢板压折成型罩口采用75°斜角通风，风管可伸缩有效加大工作空间 3.安装：角铁底座安装 | 1 | 个 |
| 真菌毒品检测室 |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1.规格：1880*750*850 2.结构：全钢落地结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 1 | 台 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 4 | 个 |
| 2 | 全钢内补风型通风柜（带水） | 1.规格：1500*900*2350 2.结构：全钢结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体：1.2mm冷轧钢板 5.内衬板及导流板：5mm厚抗倍特板 6.视窗：5mm厚的钢化玻璃 7.水配件：单联水龙头(配软管连接)、小水杯(配下水)、与吊顶空隙的封板 8.电配件：控制面板、灯管、配16A插座和10A插座 | 1 | 台 |
| 前处理室 |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1.规格：3850*750*850 2.结构：全钢落地结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 1 | 台 |
|  | 边台试剂架 | 1.规格：2950*250*700 2.立柱：90mm*40mm,全钢材质，可用于安装插座 3.层板扣：钢制，2.0mm厚，一体成型,立柱上每隔10MM有一处调孔位，用户可根据需要上下自由调节 4.层板：10mm厚玻璃，四周采用直径12不锈钢管制作而成，固定于层板托架采用高强尼龙注塑件连接；以防止实验用品滑落 | 1 | 组 |
|  | 电源盒 | 1.规格：L：2950 2.材质：板木结构 | 1 | 组 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：含插座电源线 | 6 | 个 |
|  | 中水槽 | 1.规格：572*474*310 2.材质：PP一体成型 3.配件：下水软管，PP阻水盖、连接链 | 1 | 套 |
|  | 三联水龙头 | 1.规格：三联、单冷 2.结构：铜质鹅颈式主体，防腐涂层，陶瓷阀芯，PP开关旋钮 3.配件：连接软管 | 1 | 套 |
|  | 滴水架 | 1.规格：550*400*110 2.材质：PP材质，滴水杆可拆装 3.安装：壁挂式/台式 | 1 | 套 |
|  | 洗眼器 | 1.规格：单口 2.材质：加厚铜质 3.水流开关：水流开启、水流锁定功能一定完成，方便使用。 4.控水阀：止逆阀，其闭门可自动关闭 5.供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网 6.安装：桌面安装 | 1 | 套 |
| 2 | 全钢内补风型通风柜（带水） | 1.规格：1500*900*2350 2.结构：全钢结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体：1.2mm冷轧钢板 5.内衬板及导流板：5mm厚抗倍特板 6.视窗：5mm厚的钢化玻璃 7.水配件：单联水龙头(配软管连接)、小水杯(配下水)、与吊顶空隙的封板 8.电配件：控制面板、灯管、配16A插座和10A插座 | 2 | 台 |
| 有机前处理 |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1.规格：1380*750*850 2.结构：全钢落地结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 1 | 台 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 2 | 个 |
| 1 | 边台 | 1.规格：1700*750*850 2.结构：全钢落地结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 1 | 台 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 4 | 个 |
| 3 | 边台 | 1.规格：3800*750*850 2.结构：全钢落地结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 1 | 台 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 6 | 个 |
|  | 中水槽 | 1.规格：572*474*310 2.材质：PP一体成型 3.配件：下水软管，PP阻水盖、连接链 | 1 | 套 |
|  | 三联水龙头 | 1.规格：三联、单冷 2.结构：铜质鹅颈式主体，防腐涂层，陶瓷阀芯，PP开关旋钮 3.配件：连接软管 | 1 | 套 |
|  | 滴水架 | 1.规格：550*400*110 2.材质：PP材质，滴水杆可拆装 3.安装：壁挂式/台式 | 1 | 套 |
|  | 洗眼器 | 1.规格：单口 2.材质：加厚铜质 3.水流开关：水流开启、水流锁定功能一定完成，方便使用。 4.控水阀：止逆阀，其闭门可自动关闭 5.供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网 6.安装：桌面安装 | 1 | 套 |
| 4 | 全钢内补风型通风柜（带水） | 1.规格：1500*900*2350 2.结构：全钢结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体：1.2mm冷轧钢板 5.内衬板及导流板：5mm厚抗倍特板 6.视窗：5mm厚的钢化玻璃 7.水配件：单联水龙头(配软管连接)、小水杯(配下水)、与吊顶空隙的封板 8.电配件：控制面板、灯管、配16A插座和10A插座 | 2 | 台 |
| 无机前处理 |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1.规格：5780*750*850 2.结构：全钢落地结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 1 | 台 |
|  | 边台试剂架 | 1.规格：2980*250*700 2.立柱：90mm*40mm,全钢材质，可用于安装插座 3.层板扣：钢制，2.0mm厚，一体成型,立柱上每隔10MM有一处调孔位，用户可根据需要上下自由调节 4.层板：10mm厚玻璃，四周采用直径12不锈钢管制作而成，固定于层板托架采用高强尼龙注塑件连接；以防止实验用品滑落 | 1 | 组 |
|  | 电源盒 | 1.规格：L：2980 2.材质：板木结构 | 1 | 组 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：含插座电源线 | 6 | 个 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 4 | 个 |
|  | 中水槽 | 1.规格：572*474*310 2.材质：PP一体成型 3.配件：下水软管，PP阻水盖、连接链 | 1 | 套 |
|  | 三联水龙头 | 1.规格：三联、单冷 2.结构：铜质鹅颈式主体，防腐涂层，陶瓷阀芯，PP开关旋钮 3.配件：连接软管 | 1 | 套 |
|  | 滴水架 | 1.规格：550*400*110 2.材质：PP材质，滴水杆可拆装 3.安装：壁挂式/台式 | 1 | 套 |
|  | 洗眼器 | 1.规格：单口 2.材质：加厚铜质 3.水流开关：水流开启、水流锁定功能一定完成，方便使用。 4.控水阀：止逆阀，其闭门可自动关闭 5.供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网 6.安装：桌面安装 | 1 | 套 |
| 2 | PP内补风型通风柜（带水） | 1.规格：1500*900*2350 2.结构：PP材质 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体：8mm瓷白色PP板与模具化生产pvc型材相结合组装而成 5.内衬板及导流板：8mmPP聚丙烯板焊接制作 6.视窗玻璃：采用5mm厚钢化玻璃 7.不含水配件等 8.电配件：控制面板、灯管、配16A插座和10A插座，与吊顶空隙的封板 | 2 | 台 |
| 4 | PP器皿柜 | 1.规格：900*450*1800 2.结构：PP结构 3.柜体/门板：8mm瓷白色PP板与模具化生产pvc型材相结合组装而成 4.门把手/门合页：耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好 5.视窗：上柜体采用5mm钢化玻璃制作 6.冲孔层板：四层冲孔（∮30MM、∮50MM、∮70MM、∮100MM），下端配活动接水槽 | 1 | 个 |
| 天平室 |  |  |  |  |
| 1 | 天平台 | 1.规格：900*600*850 2.结构：全钢落地结构 3.台面：12.7mm实芯理化板，中间部分采用30mm厚大理石台面 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 1 | 台 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 1 | 个 |
| 2 | 天平台 | 1.规格：800*600*850 2.结构：全钢落地结构 3.台面：12.7mm实芯理化板，中间部分采用30mm厚大理石台面 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 9 | 台 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 9 | 个 |
| 样品保存室 |  |  |  |  |
| 1 | 货架 | 1.规格：1200*500*1800 2.结构：钢框架结构，立柱采用40*80*0.6mm厚，横梁采用40*60*0.5mm,层板采用0.6mm厚的镀锌板冲压折弯成型 3.表面静电粉未喷涂，4层钢质层板可上下调节高度，单件层板可承重150kg | 4 | 个 |
| 高温室 |  |  |  |  |
| 1 | 高温台 | 1.规格：2180*900*650 2.结构：全钢落地结构 3.台面：18mm黑色大理石板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 1 | 台 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 2 | 个 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/16A 三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 2 | 个 |
| 2 | 高温台 | 1.规格：4000*900*650 2.结构：全钢落地结构 3.台面：18mm黑色大理石板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 1 | 台 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 2 | 个 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/16A 三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 6 | 个 |
| 3 | 玻璃钢内补风型通风柜（带水） | 1.规格：1500*900*2300 2.结构：整体玻璃钢结构 3.台面：25mm陶瓷台面 4.视窗：5mm厚的钢化玻璃 5.水配件：单联水龙头(配软管连接)、小水杯(配下水)、与吊顶空隙的封板 6.电配件：控制面板、灯管、配16A插座和10A插座 | 2 | 台 |
| 试剂室 |  |  |  |  |
| 1 | PP排风试剂柜 | 1.规格：900*450*1800 2.结构：PP结构 3.柜体/门板：8mm瓷白色PP板与模具化生产pvc型材相结合组装而成；带风口，不带风机及风管等 4.门把手/门合页：耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好 5.视窗：上柜体采用5mm钢化玻璃制作 | 12 | 个 |
| 粉尘间 |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1.规格：6660*750*850 2.结构：全钢落地结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 1 | 台 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 12 | 个 |
|  | 中水槽 | 1.规格：572*474*310 2.材质：PP一体成型 3.配件：下水软管，PP阻水盖、连接链 | 1 | 套 |
|  | 三联水龙头 | 1.规格：三联、单冷 2.结构：铜质鹅颈式主体，防腐涂层，陶瓷阀芯，PP开关旋钮 3.配件：连接软管 | 1 | 套 |
|  | 滴水架 | 1.规格：550*400*110 2.材质：PP材质，滴水杆可拆装 3.安装：壁挂式/台式 | 1 | 套 |
|  | 洗眼器 | 1.规格：单口 2.材质：加厚铜质 3.水流开关：水流开启、水流锁定功能一定完成，方便使用。 4.控水阀：止逆阀，其闭门可自动关闭 5.供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网 6.安装：桌面安装 | 1 | 套 |
| 洗消室 |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1.规格：6660*750*850 2.结构：全钢落地结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 1 | 台 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 10 | 个 |
|  | 大水槽 | 1.规格：800*460*325 2.材质：PP一体成型 3.配件：下水软管，PP阻水盖、连接链 | 2 | 套 |
|  | 冷热三联水龙头 | 1.规格：单联、冷热水 2.结构：铜质鹅颈式主体，防腐涂层，陶瓷阀芯，PP开关旋钮 3.配件：连接软管 | 2 | 套 |
|  | 滴水架 | 1.规格：550*400*110 2.材质：PP材质，滴水杆可拆装 3.安装：壁挂式/台式 | 2 | 套 |
|  | 洗眼器 | 1.规格：单口 2.材质：加厚铜质 3.水流开关：水流开启、水流锁定功能一定完成，方便使用。 4.控水阀：止逆阀，其闭门可自动关闭 5.供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网 6.安装：桌面安装 | 1 | 套 |
| 2 | 热水器 | 1.规格：60L | 1 | 台 |
| 3 | PP器皿柜 | 1.规格：900*450*1800 2.结构：PP结构 3.柜体/门板：8mm瓷白色PP板与模具化生产pvc型材相结合组装而成 4.门把手/门合页：耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好 5.视窗：上柜体采用5mm钢化玻璃制作 6.冲孔层板：四层冲孔（∮30MM、∮50MM、∮70MM、∮100MM），下端配活动接水槽 | 4 | 个 |
| 紫外分光光度 |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1.规格：3580*750*850 2.结构：全钢落地结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 1 | 台 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 6 | 个 |
|  | 中水槽 | 1.规格：572*474*310 2.材质：PP一体成型 3.配件：下水软管，PP阻水盖、连接链 | 1 | 套 |
|  | 三联水龙头 | 1.规格：三联、单冷 2.结构：铜质鹅颈式主体，防腐涂层，陶瓷阀芯，PP开关旋钮 3.配件：连接软管 | 1 | 套 |
|  | 滴水架 | 1.规格：550*400*110 2.材质：PP材质，滴水杆可拆装 3.安装：壁挂式/台式 | 1 | 套 |
|  | 洗眼器 | 1.规格：单口 2.材质：加厚铜质 3.水流开关：水流开启、水流锁定功能一定完成，方便使用。 4.控水阀：止逆阀，其闭门可自动关闭 5.供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网 6.安装：桌面安装 | 1 | 套 |
| 2 | 边台 | 1.规格：2250*850*850 2.结构：全钢落地结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 1 | 台 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 4 | 个 |
| 暗室 |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1.规格：3580*750*850 2.结构：全钢落地结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 1 | 台 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 8 | 个 |
| 小型设备 |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1.规格：1600*750*850 2.结构：全钢落地结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 1 | 台 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 4 | 个 |
| 2 | 边台 | 1.规格：3150*750*850 2.结构：全钢落地结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 1 | 台 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 6 | 个 |
|  | 中水槽 | 1.规格：572*474*310 2.材质：PP一体成型 3.配件：下水软管，PP阻水盖、连接链 | 1 | 套 |
|  | 三联水龙头 | 1.规格：三联、单冷 2.结构：铜质鹅颈式主体，防腐涂层，陶瓷阀芯，PP开关旋钮 3.配件：连接软管 | 1 | 套 |
|  | 滴水架 | 1.规格：550*400*110 2.材质：PP材质，滴水杆可拆装 3.安装：壁挂式/台式 | 1 | 套 |
|  | 洗眼器 | 1.规格：单口 2.材质：加厚铜质 3.水流开关：水流开启、水流锁定功能一定完成，方便使用。 4.控水阀：止逆阀，其闭门可自动关闭 5.供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网 6.安装：桌面安装 | 1 | 套 |
| 3 | 中央台 | 1.规格：3150*1500*850 2.结构：全钢落地结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 1 | 台 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 12 | 个 |
| 红外分光光度计室 |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1.规格：4454*750*850 2.结构：全钢落地结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 1 | 台 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 8 | 个 |
|  | 万向排气罩 | 1.规格：三节万向 2.材质：PP 3.安装：螺杆吊装 | 1 | 个 |
| 小型设备室1 |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1.规格：8530*750*850 2.结构：全钢落地结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 1 | 台 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 25 | 个 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/16A 三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 2 | 个 |
| 2 | 边台 | 1.规格：7000*750*850 2.结构：全钢落地结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 1 | 台 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 25 | 个 |
|  | 中水槽 | 1.规格：572*474*310 2.材质：PP一体成型 3.配件：下水软管，PP阻水盖、连接链 | 1 | 套 |
|  | 三联水龙头 | 1.规格：三联、单冷 2.结构：铜质鹅颈式主体，防腐涂层，陶瓷阀芯，PP开关旋钮 3.配件：连接软管 | 1 | 套 |
|  | 洗眼器 | 1.规格：单口 2.材质：加厚铜质 3.水流开关：水流开启、水流锁定功能一定完成，方便使用。 4.控水阀：止逆阀，其闭门可自动关闭 5.供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网 6.安装：桌面安装 | 1 | 套 |
| 数据处理室 |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1.规格：1700*550*850 2.结构：免漆板木结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 1 | 台 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 4 | 个 |
| 2 | 边台 | 1.规格：2800*550*850 2.结构：免漆板木结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 1 | 台 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 6 | 个 |
| 3 | 边台 | 1.规格：5150*550*850 2.结构：免漆板木结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 1 | 台 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 10 | 个 |
| 4 | 边台 | 1.规格：7400*550*850 2.结构：免漆板木结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 1 | 台 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 14 | 个 |
| 5 | 边台 | 1.规格：5500*550*850 2.结构：免漆板木结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 1 | 台 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 10 | 个 |
| 6 | 边台 | 1.规格：1770*550*850 2.结构：免漆板木结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 1 | 台 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 4 | 个 |
| 7 | 边台 | 1.规格：6100*550*850 2.结构：免漆板木结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 1 | 台 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 12 | 个 |
| 8 | 边台 | 1.规格：7200*550*850 2.结构：免漆板木结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 1 | 台 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 14 | 个 |
| 9 | 边台 | 1.规格：2100*550*850 2.结构：免漆板木结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 1 | 台 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 4 | 个 |
| 理化微生物实验室液相 |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 1.规格：4780*900*650 2.结构：全钢落地结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 1 | 台 |
|  | 线路柜 | 1.规格：4780*100*850 2.结构：钢制 | 1 | 组 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 18 | 个 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/16A 三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 2 | 个 |
|  | 万向排气罩 | 1.规格：三节万向 2.材质：PP 3.安装：螺杆吊装 | 4 | 个 |
| 2 | 仪器台 | 1.规格：4330*900*650 2.结构：全钢落地结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 1 | 台 |
|  | 线路柜 | 1.规格：4330*100*850 2.结构：钢制 | 1 | 组 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 18 | 个 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/16A 三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 2 | 个 |
|  | 万向排气罩 | 1.规格：三节万向 2.材质：PP 3.安装：螺杆吊装 | 4 | 个 |
| 研发液相室 |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 1.规格：4780*900*650 2.结构：全钢落地结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 3 | 台 |
|  | 线路柜 | 1.规格：4780*100*850 2.结构：钢制 | 3 | 组 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 54 | 个 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/16A 三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 6 | 个 |
|  | 万向排气罩 | 1.规格：三节万向 2.材质：PP 3.安装：螺杆吊装 | 12 | 个 |
| 2 | 仪器台 | 1.规格：4330*900*650 2.结构：全钢落地结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 1 | 台 |
|  | 线路柜 | 1.规格：4330*100*850 2.结构：钢制 | 1 | 组 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 18 | 个 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/16A 三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 2 | 个 |
|  | 万向排气罩 | 1.规格：三节万向 2.材质：PP 3.安装：螺杆吊装 | 4 | 个 |
| 紫外分光光度1 |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 1.规格：2500*900*850 2.结构：全钢落地结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 1 | 台 |
|  | 线路柜 | 1.规格：2500*100*850 2.结构：钢制 | 1 | 组 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 2 | 个 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/16A 三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 2 | 个 |
|  | 万向排气罩 | 1.规格：三节万向 2.材质：PP 3.安装：螺杆吊装 | 1 | 个 |
| 离子 |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 1.规格：2230*900*850 2.结构：全钢落地结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 1 | 台 |
|  | 线路柜 | 1.规格：2230*100*850 2.结构：钢制 | 1 | 组 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 2 | 个 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/16A 三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 2 | 个 |
|  | 万向排气罩 | 1.规格：三节万向 2.材质：PP 3.安装：螺杆吊装 | 1 | 个 |
| 液质室 |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 1.规格：4480*900*650 2.结构：全钢落地结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 2 | 台 |
|  | 线路柜 | 1.规格：4480*100*850 2.结构：钢制 | 1 | 组 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 36 | 个 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/16A 三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 4 | 个 |
|  | 万向排气罩 | 1.规格：三节万向 2.材质：PP 3.安装：螺杆吊装 | 4 | 个 |
| 气质室 |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 1.规格：4480*1100*850 2.结构：全钢落地结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 1 | 台 |
|  | 线路柜 | 1.规格：4480*100*850 2.结构：钢制 | 1 | 组 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 18 | 个 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/16A 三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 2 | 个 |
|  | 万向排气罩 | 1.规格：三节万向 2.材质：PP 3.安装：螺杆吊装 | 2 | 个 |
| 2 | 仪器台 | 1.规格：4030*1100*850 2.结构：全钢落地结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 1 | 台 |
|  | 线路柜 | 1.规格：4030*100*850 2.结构：钢制 | 1 | 组 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 18 | 个 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/16A 三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 2 | 个 |
|  | 万向排气罩 | 1.规格：三节万向 2.材质：PP 3.安装：螺杆吊装 | 2 | 个 |
| 气相 |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | 1.规格：1750*900*850 2.结构：全钢落地结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 1 | 台 |
|  | 线路柜 | 1.规格：2900*100*850 2.结构：钢制 | 1 | 组 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 3 | 个 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/16A 三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 2 | 个 |
| 2 | 角柜 | 1.规格：1150*1150*850 2.结构：全钢落地结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 1 | 台 |
| 3 | 仪器台 | 1.规格：3530*900*850 2.结构：全钢落地结构 3.台面：12.7mm实芯理化板 4.柜体/门板：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 | 1 | 台 |
|  | 线路柜 | 1.规格：4680*100*850 2.结构：钢制 | 1 | 组 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/13A 多功能二三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 13 | 个 |
|  | 电源插座 | 1.规格：250V/16A 三孔 2.结构：钢制底座，含插座电源线 | 2 | 个 |
| 4 | 万向排气罩 | 1.规格：三节万向 2.材质：PP 3.安装：螺杆吊装 | 4 | 个 |
| 过道 |  |  |  |  |
| 1 | 紧急冲淋器 | 1.结构：复合式 2.材质：不锈钢 3.安装：落地安装 4.配件：不锈钢软管、洗眼器、手推或脚踏水阀门、手动或脚踏开关 | 1 | 套 |

- （二）、实验室通风系统部分

| 序号 | 货物名称 | 项目特征描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直排-1（气瓶室） |  |  |  |  |
| 1 | 顶式换气罩 | 1.规格：400*300 2.类型、材质：铝合金材质，百叶风口 | 2 | 个 |
| 2 | 防爆轴流风机 | 1.型号：BT35-11-3.15 2.规格：功率220V/0.18KW，转速1450r/min，风量2272m³/h，全压74Pa 3.安装方式：吊装 4.材质：铁质 | 1 | 台 |
| 3 | 风机安装吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 1 | 套 |
| 4 | 风机进出风口软连接 | 1.厚度：3mm厚 2.材质软PVC | 1 | 套 |
| 5 | 防雨防虫百叶 | 1.名称：排风百叶（带防虫网） 2.规格：1050*400 3.类型、材质：单层、铝合金 | 1 | 个 |
| 6 | 方形风管 | 1.规格：400*320mm 2.材质：PP材质 3.厚度：5mm 4.安装方式：插件方式连接 | 2.5 | 米 |
| 7 | 圆形风管 | 1.规格：￠315mm 2.材质：PP材质 3.厚度：4.2mm 4.安装方式：插件方式连接 | 2.5 | 米 |
| 8 | 变径 | 1.规格：400*320-￠315 2.材质：PP材质 | 1 | 个 |
| 9 | 支风管吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 2 | 个 |
| 10 | 玻璃窗拆除 | 1.规格：1050*400 2.穿风管后安装防雨百叶 3.后期填补修复，密封防水处理等 | 1 | 项 |
| 11 | 电气控制系统 | 1.名称：电气控制系统、 2.参数：电线、带电机接口；含RVV-4*0.5mm²，电压300/500V，20℃时导体直流电阻≤26Ω/km,执行标准：GB/T5023.5-2008/IEC60227-5：2003，铜芯线，纯度高，材质好 | 1 | 项 |
| 12 | 安装辅材 | 玻璃胶、螺丝、室外安装吊管等 | 1 | 项 |
| 直排-2/3（原子吸收、荧光） |  |  |  |  |
| 1 | 轴流风机 | 1.型号：BRT-315 2.规格：功率220V/200W，转速2500r/min，风量2000³/h，静压90Pa，噪音40db 3.安装方式：吊装 4.材质：PP | 2 | 台 |
| 2 | 风机安装吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 2 | 套 |
| 3 | 风机进出风口软连接 | 1.厚度：3mm厚 2.材质软PVC | 2 | 套 |
| 4 | 防雨防虫百叶 | 1.名称：排风百叶（带防虫网） 2.规格：1050*400 3.类型、材质：单层、铝合金 | 2 | 个 |
| 5 | 圆形风管 | 1.规格：￠160mm 2.材质：PP材质 3.厚度：3mm 4.安装方式：插件方式连接 | 8.5 | 米 |
| 6 | 圆形风管 | 1.规格：￠250mm 2.材质：PP材质 3.厚度：4mm 4.安装方式：插件方式连接 | 3.5 | 米 |
| 7 | 圆形风管 | 1.规格：￠315mm 2.材质：PP材质 3.厚度：4.2mm 4.安装方式：插件方式连接 | 5 | 米 |
| 8 | 弯头 | 1.规格：￠160mm 2.材质：PP材质 | 2 | 个 |
| 9 | 弯头 | 1.规格：￠250mm 2.材质：PP材质 | 2 | 个 |
| 10 | 弯头 | 1.规格：￠315mm 2.材质：PP材质 | 1 | 个 |
| 11 | 变径 | 1.规格：￠160-￠250 2.材质：PP材质 | 1 | 个 |
| 12 | 变径 | 1.规格：￠160-￠315 2.材质：PP材质 | 1 | 个 |
| 13 | 变径 | 1.规格：￠250-￠315 2.材质：PP材质 | 1 | 个 |
| 14 | 三通 | 1.规格：￠250-￠160-￠250 2.材质：PP材质 | 1 | 个 |
| 15 | 三通 | 1.规格：￠315-￠160-￠315 2.材质：PP材质 | 1 | 个 |
| 16 | 支风管吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 6 | 个 |
| 17 | 玻璃窗拆除 | 1.规格：1050*400 2.穿风管后安装防雨百叶 3.后期填补修复，密封防水处理等 | 2 | 项 |
| 18 | 电气控制系统 | 1.名称：电气控制系统、 2.参数：电线、带电机接口；含RVV-4*0.5mm²，电压300/500V，20℃时导体直流电阻≤26Ω/km,执行标准：GB/T5023.5-2008/IEC60227-5：2003，铜芯线，纯度高，材质好 | 2 | 项 |
| 19 | 安装辅材 | 玻璃胶、螺丝、室外安装吊管等 | 2 | 项 |
| 直排-4（ICP-MS) |  |  |  |  |
| 1 | 斜流风机 | 1.型号：￠250斜流风机 2.规格：功率225W，转速2450r/min，风量1450m³/h，静压488Pa 3.安装方式：吊装 4.材质：PP | 1 | 台 |
| 2 | 风机安装吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 1 | 套 |
| 3 | 风机进出风口软连接 | 1.厚度：3mm厚 2.材质软PVC | 1 | 套 |
| 4 | 防雨防虫百叶 | 1.名称：排风百叶（带防虫网） 2.规格：1050*400 3.类型、材质：单层、铝合金 | 1 | 个 |
| 5 | 圆形风管 | 1.规格：￠160mm 2.材质：PP材质 3.厚度：3mm 4.安装方式：插件方式连接 | 7 | 米 |
| 6 | 圆形风管 | 1.规格：￠250mm 2.材质：PP材质 3.厚度：4mm 4.安装方式：插件方式连接 | 3.5 | 米 |
| 7 | 弯头 | 1.规格：￠160mm 2.材质：PP材质 | 2 | 个 |
| 8 | 弯头 | 1.规格：￠250mm 2.材质：PP材质 | 1 | 个 |
| 9 | 变径 | 1.规格：￠160-￠250 2.材质：PP材质 | 1 | 个 |
| 10 | 支风管吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 3 | 个 |
| 11 | 玻璃窗拆除 | 1.规格：1050*400 2.穿风管后安装防雨百叶 3.后期填补修复，密封防水处理等 | 1 | 项 |
| 12 | 电气控制系统 | 1.名称：电气控制系统、 2.参数：电线、带电机接口；含RVV-4*0.5mm²，电压300/500V，20℃时导体直流电阻≤26Ω/km,执行标准：GB/T5023.5-2008/IEC60227-5：2003，铜芯线，纯度高，材质好 | 1 | 项 |
| 13 | 安装辅材 | 玻璃胶、螺丝、室外安装吊管等 | 1 | 项 |
| 直排、补风-5（前处理） |  |  |  |  |
| 1 | 小离心风机 | 1.型号：YDK-3， 2.功率0.30kw,转速1450；风量2000-2500m3/h,噪音：65db 3.安装方式：吊装 4.材质：PP | 1 | 台 |
| 2 | 轴流风机（补风） | 1.型号：BRT-200 2.规格：功率220V/90W，转速2000r/min，风量980m³/h，静压90Pa，噪音40db 3.安装方式：吊装 4.材质：PP | 1 | 台 |
| 3 | 风机安装吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 2 | 套 |
| 4 | 风机进出风口软连接 | 1.厚度：3mm厚 2.材质软PVC | 2 | 套 |
| 5 | 定风量风阀 | 1.名称：电动调节阀 2.规格：￠250 3.材质：电动执行机构≤2.5S，整体PP阀体 | 1 | 个 |
| 6 | 定风量风阀 | 1.名称：电动调节阀 2.规格：￠200 3.材质：电动执行机构≤2.5S，整体PP阀体 | 1 | 个 |
| 7 | 圆形风管 | 1.规格：￠200mm 2.材质：PP材质 3.厚度：3.3mm 4.安装方式：插件方式连接 | 5 | 米 |
| 8 | 圆形风管 | 1.规格：￠250mm 2.材质：PP材质 3.厚度：4mm 4.安装方式：插件方式连接 | 9 | 米 |
| 9 | 弯头 | 1.规格：￠200mm 2.材质：PP材质 | 2 | 个 |
| 10 | 弯头 | 1.规格：￠250mm 2.材质：PP材质 | 2 | 个 |
| 11 | 支风管吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 4 | 个 |
| 12 | 电气控制系统 | 1.名称：电气控制系统、 2.参数：电线、带电机接口；含RVV-4*0.5mm²，电压300/500V，20℃时导体直流电阻≤26Ω/km,执行标准：GB/T5023.5-2008/IEC60227-5：2003，铜芯线，纯度高，材质好 | 1 | 项 |
| 13 | 安装辅材 | 玻璃胶、螺丝、室外安装吊管等 | 1 | 项 |
| 直排、补风-6（前处理） |  |  |  |  |
| 1 | 小离心风机 | 1.型号：YDK-3， 2.功率0.30kw,转速1450；风量2000-2500m3/h,噪音：65db 3.安装方式：吊装 4.材质：PP | 1 | 台 |
| 2 | 轴流风机（补风） | 1.型号：BRT-200 2.规格：功率220V/90W，转速2000r/min，风量980m³/h，静压90Pa，噪音40db 3.安装方式：吊装 4.材质：PP | 1 | 台 |
| 3 | 风机安装吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 2 | 套 |
| 4 | 风机进出风口软连接 | 1.厚度：3mm厚 2.材质软PVC | 2 | 套 |
| 5 | 防雨防虫百叶 | 1.名称：排风百叶（带防虫网） 2.规格：1050*400 3.类型、材质：单层、铝合金 | 1 | 个 |
| 6 | 定风量风阀 | 1.名称：电动调节阀 2.规格：￠250 3.材质：电动执行机构≤2.5S，整体PP阀体 | 1 | 个 |
| 7 | 定风量风阀 | 1.名称：电动调节阀 2.规格：￠200 3.材质：电动执行机构≤2.5S，整体PP阀体 | 1 | 个 |
| 8 | 圆形风管 | 1.规格：￠200mm 2.材质：PP材质 3.厚度：3.3mm 4.安装方式：插件方式连接 | 8 | 米 |
| 9 | 圆形风管 | 1.规格：￠250mm 2.材质：PP材质 3.厚度：4mm 4.安装方式：插件方式连接 | 6 | 米 |
| 10 | 弯头 | 1.规格：￠200mm 2.材质：PP材质 | 2 | 个 |
| 11 | 弯头 | 1.规格：￠250mm 2.材质：PP材质 | 1 | 个 |
| 12 | 支风管吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 4 | 个 |
| 13 | 玻璃窗拆除 | 1.规格：1050*400 2.穿风管后安装防雨百叶 3.后期填补修复，密封防水处理等 | 1 | 项 |
| 14 | 电气控制系统 | 1.名称：电气控制系统、 2.参数：电线、带电机接口；含RVV-4*0.5mm²，电压300/500V，20℃时导体直流电阻≤26Ω/km,执行标准：GB/T5023.5-2008/IEC60227-5：2003，铜芯线，纯度高，材质好 | 1 | 项 |
| 15 | 安装辅材 | 玻璃胶、螺丝、室外安装吊管等 | 1 | 项 |
| 直排、补风-7（真菌毒品检测） |  |  |  |  |
| 1 | 小离心风机 | 1.型号：YDK-3， 2.功率0.30kw,转速1450；风量2000-2500m3/h,噪音：65db 3.安装方式：吊装 4.材质：PP | 1 | 台 |
| 2 | 轴流风机（补风） | 1.型号：BRT-200 2.规格：功率220V/90W，转速2000r/min，风量980m³/h，静压90Pa，噪音40db 3.安装方式：吊装 4.材质：PP | 1 | 台 |
| 3 | 风机安装吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 2 | 套 |
| 4 | 风机进出风口软连接 | 1.厚度：3mm厚 2.材质软PVC | 2 | 套 |
| 5 | 防雨防虫百叶 | 1.名称：排风百叶（带防虫网） 2.规格：1050*400 3.类型、材质：单层、铝合金 | 1 | 个 |
| 6 | 定风量风阀 | 1.名称：电动调节阀 2.规格：￠250 3.材质：电动执行机构≤2.5S，整体PP阀体 | 1 | 个 |
| 7 | 定风量风阀 | 1.名称：电动调节阀 2.规格：￠200 3.材质：电动执行机构≤2.5S，整体PP阀体 | 1 | 个 |
| 8 | 圆形风管 | 1.规格：￠200mm 2.材质：PP材质 3.厚度：3.3mm 4.安装方式：插件方式连接 | 8.5 | 米 |
| 9 | 圆形风管 | 1.规格：￠250mm 2.材质：PP材质 3.厚度：4mm 4.安装方式：插件方式连接 | 6 | 米 |
| 10 | 弯头 | 1.规格：￠200mm 2.材质：PP材质 | 2 | 个 |
| 11 | 弯头 | 1.规格：￠250mm 2.材质：PP材质 | 2 | 个 |
| 12 | 支风管吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 4 | 个 |
| 13 | 玻璃窗拆除 | 1.规格：1050*400 2.穿风管后安装防雨百叶 3.后期填补修复，密封防水处理等 | 1 | 项 |
| 14 | 电气控制系统 | 1.名称：电气控制系统、 2.参数：电线、带电机接口；含RVV-4*0.5mm²，电压300/500V，20℃时导体直流电阻≤26Ω/km,执行标准：GB/T5023.5-2008/IEC60227-5：2003，铜芯线，纯度高，材质好 | 1 | 项 |
| 15 | 安装辅材 | 玻璃胶、螺丝、室外安装吊管等 | 1 | 项 |
| 直排、补风-8（有机前处理一） |  |  |  |  |
| 1 | 小离心风机 | 1.型号：YDK-3， 2.功率0.30kw,转速1450；风量2000-2500m3/h,噪音：65db 3.安装方式：吊装 4.材质：PP | 1 | 台 |
| 2 | 轴流风机（补风） | 1.型号：BRT-200 2.规格：功率220V/90W，转速2000r/min，风量980m³/h，静压90Pa，噪音40db 3.安装方式：吊装 4.材质：PP | 1 | 台 |
| 3 | 风机安装吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 2 | 套 |
| 4 | 风机进出风口软连接 | 1.厚度：3mm厚 2.材质软PVC | 2 | 套 |
| 5 | 防雨防虫百叶 | 1.名称：排风百叶（带防虫网） 2.规格：1050*400 3.类型、材质：单层、铝合金 | 1 | 个 |
| 6 | 定风量风阀 | 1.名称：电动调节阀 2.规格：￠250 3.材质：电动执行机构≤2.5S，整体PP阀体 | 1 | 个 |
| 7 | 定风量风阀 | 1.名称：电动调节阀 2.规格：￠200 3.材质：电动执行机构≤2.5S，整体PP阀体 | 1 | 个 |
| 8 | 圆形风管 | 1.规格：￠200mm 2.材质：PP材质 3.厚度：3.3mm 4.安装方式：插件方式连接 | 10 | 米 |
| 9 | 圆形风管 | 1.规格：￠250mm 2.材质：PP材质 3.厚度：4mm 4.安装方式：插件方式连接 | 4.5 | 米 |
| 10 | 弯头 | 1.规格：￠200mm 2.材质：PP材质 | 2 | 个 |
| 11 | 弯头 | 1.规格：￠250mm 2.材质：PP材质 | 3 | 个 |
| 12 | 支风管吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 4 | 个 |
| 13 | 玻璃窗拆除 | 1.规格：1050*400 2.穿风管后安装防雨百叶 3.后期填补修复，密封防水处理等 | 1 | 项 |
| 14 | 电气控制系统 | 1.名称：电气控制系统、 2.参数：电线、带电机接口；含RVV-4*0.5mm²，电压300/500V，20℃时导体直流电阻≤26Ω/km,执行标准：GB/T5023.5-2008/IEC60227-5：2003，铜芯线，纯度高，材质好 | 1 | 项 |
| 15 | 安装辅材 | 玻璃胶、螺丝、室外安装吊管等 | 1 | 项 |
| 直排、补风-11（有机前处理） |  |  |  |  |
| 1 | 小离心风机 | 1.型号：YDK-3， 2.功率0.30kw,转速1450；风量2000-2500m3/h,噪音：65db 3.安装方式：吊装 4.材质：PP | 1 | 台 |
| 2 | 轴流风机（补风） | 1.型号：BRT-200 2.规格：功率220V/90W，转速2000r/min，风量980m³/h，静压90Pa，噪音40db 3.安装方式：吊装 4.材质：PP | 1 | 台 |
| 3 | 风机安装吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 2 | 套 |
| 4 | 风机进出风口软连接 | 1.厚度：3mm厚 2.材质软PVC | 2 | 套 |
| 5 | 防雨防虫百叶 | 1.名称：排风百叶（带防虫网） 2.规格：1050*400 3.类型、材质：单层、铝合金 | 1 | 个 |
| 6 | 定风量风阀 | 1.名称：电动调节阀 2.规格：￠250 3.材质：电动执行机构≤2.5S，整体PP阀体 | 1 | 个 |
| 7 | 定风量风阀 | 1.名称：电动调节阀 2.规格：￠200 3.材质：电动执行机构≤2.5S，整体PP阀体 | 1 | 个 |
| 8 | 圆形风管 | 1.规格：￠200mm 2.材质：PP材质 3.厚度：3.3mm 4.安装方式：插件方式连接 | 8 | 米 |
| 9 | 圆形风管 | 1.规格：￠250mm 2.材质：PP材质 3.厚度：4mm 4.安装方式：插件方式连接 | 10 | 米 |
| 10 | 弯头 | 1.规格：￠200mm 2.材质：PP材质 | 2 | 个 |
| 11 | 弯头 | 1.规格：￠250mm 2.材质：PP材质 | 3 | 个 |
| 12 | 支风管吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 5 | 个 |
| 13 | 玻璃窗拆除 | 1.规格：1050*400 2.穿风管后安装防雨百叶 3.后期填补修复，密封防水处理等 | 1 | 项 |
| 14 | 电气控制系统 | 1.名称：电气控制系统、 2.参数：电线、带电机接口；含RVV-4*0.5mm²，电压300/500V，20℃时导体直流电阻≤26Ω/km,执行标准：GB/T5023.5-2008/IEC60227-5：2003，铜芯线，纯度高，材质好 | 1 | 项 |
| 15 | 安装辅材 | 玻璃胶、螺丝、室外安装吊管等 | 1 | 项 |
| 直排-9（无机前处理） |  |  |  |  |
| 1 | 小离心风机 | 1.型号：YDK-3， 2.功率0.30kw,转速1450；风量2000-2500m3/h,噪音：65db 3.安装方式：吊装 4.材质：PP | 1 | 台 |
| 2 | 风机安装吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 1 | 套 |
| 3 | 风机进出风口软连接 | 1.厚度：3mm厚 2.材质软PVC | 1 | 套 |
| 4 | 防雨防虫百叶 | 1.名称：排风百叶（带防虫网） 2.规格：1050*400 3.类型、材质：单层、铝合金 | 1 | 个 |
| 5 | 定风量风阀 | 1.名称：电动调节阀 2.规格：￠250 3.材质：电动执行机构≤2.5S，整体PP阀体 | 1 | 个 |
| 6 | 圆形风管 | 1.规格：￠250mm 2.材质：PP材质 3.厚度：4mm 4.安装方式：插件方式连接 | 4 | 米 |
| 7 | 弯头 | 1.规格：￠250mm 2.材质：PP材质 | 2 | 个 |
| 8 | 支风管吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 2 | 个 |
| 9 | 玻璃窗拆除 | 1.规格：1050*400 2.穿风管后安装防雨百叶 3.后期填补修复，密封防水处理等 | 1 | 项 |
| 10 | 电气控制系统 | 1.名称：电气控制系统、 2.参数：电线、带电机接口；含RVV-4*0.5mm²，电压300/500V，20℃时导体直流电阻≤26Ω/km,执行标准：GB/T5023.5-2008/IEC60227-5：2003，铜芯线，纯度高，材质好 | 1 | 项 |
| 11 | 安装辅材 | 玻璃胶、螺丝、室外安装吊管等 | 1 | 项 |
| 直排、补风-10（无机前处理） |  |  |  |  |
| 1 | 小离心风机 | 1.型号：YDK-3， 2.功率0.30kw,转速1450；风量2000-2500m3/h,噪音：65db 3.安装方式：吊装 4.材质：PP | 1 | 台 |
| 2 | 轴流风机（补风） | 1.型号：BRT-200 2.规格：功率220V/90W，转速2000r/min，风量980m³/h，静压90Pa，噪音40db 3.安装方式：吊装 4.材质：PP | 1 | 台 |
| 3 | 风机安装吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 2 | 套 |
| 4 | 风机进出风口软连接 | 1.厚度：3mm厚 2.材质软PVC | 2 | 套 |
| 5 | 定风量风阀 | 1.名称：电动调节阀 2.规格：￠250 3.材质：电动执行机构≤2.5S，整体PP阀体 | 1 | 个 |
| 6 | 定风量风阀 | 1.名称：电动调节阀 2.规格：￠200 3.材质：电动执行机构≤2.5S，整体PP阀体 | 1 | 个 |
| 7 | 圆形风管 | 1.规格：￠200mm 2.材质：PP材质 3.厚度：3.3mm 4.安装方式：插件方式连接 | 7 | 米 |
| 8 | 圆形风管 | 1.规格：￠250mm 2.材质：PP材质 3.厚度：4mm 4.安装方式：插件方式连接 | 7 | 米 |
| 9 | 弯头 | 1.规格：￠200mm 2.材质：PP材质 | 2 | 个 |
| 10 | 弯头 | 1.规格：￠250mm 2.材质：PP材质 | 2 | 个 |
| 11 | 支风管吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 4 | 个 |
| 12 | 电气控制系统 | 1.名称：电气控制系统、 2.参数：电线、带电机接口；含RVV-4*0.5mm²，电压300/500V，20℃时导体直流电阻≤26Ω/km,执行标准：GB/T5023.5-2008/IEC60227-5：2003，铜芯线，纯度高，材质好 | 1 | 项 |
| 13 | 安装辅材 | 玻璃胶、螺丝、室外安装吊管等 | 1 | 项 |
| 直排-12（天平室） |  |  |  |  |
| 1 | 换气扇 | 1.名称:换气扇，自带风机 2.规格:400*400 4.安装方式:嵌入式安装 | 3 | 个 |
| 2 | 防雨防虫百叶 | 1.名称：排风百叶（带防虫网） 2.规格：1050*400 3.类型、材质：单层、铝合金 | 1 | 个 |
| 3 | 圆形风管 | 1.规格：￠160mm 2.材质：PP材质 3.厚度：3mm 4.安装方式：插件方式连接 | 18 | 米 |
| 4 | 弯头 | 1.规格：￠160mm 2.材质：PP材质 | 6 | 个 |
| 5 | 三通 | 1.规格：￠160-￠160-￠160 2.材质：PP材质 | 2 | 个 |
| 6 | 支风管吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 6 | 个 |
| 7 | 玻璃窗拆除 | 1.规格：1050*400 2.穿风管后安装防雨百叶 3.后期填补修复，密封防水处理等 | 1 | 项 |
| 8 | 电气控制系统 | 1.名称：电气控制系统、 2.参数：电线、带电机接口；含RVV-4*0.5mm²，电压300/500V，20℃时导体直流电阻≤26Ω/km,执行标准：GB/T5023.5-2008/IEC60227-5：2003，铜芯线，纯度高，材质好 | 1 | 项 |
| 9 | 安装辅材 | 玻璃胶、螺丝、室外安装吊管等 | 1 | 项 |
| 直排、补风-13（高温室） |  |  |  |  |
| 1 | 小离心风机 | 1.型号：YDK-3， 2.功率0.30kw,转速1450；风量2000-2500m3/h,噪音：65db 3.安装方式：吊装 4.材质：PP | 1 | 台 |
| 2 | 轴流风机（补风） | 1.型号：BRT-200 2.规格：功率220V/90W，转速2000r/min，风量980m³/h，静压90Pa，噪音40db 3.安装方式：吊装 4.材质：PP | 1 | 台 |
| 3 | 风机安装吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 2 | 套 |
| 4 | 风机进出风口软连接 | 1.厚度：3mm厚 2.材质软PVC | 2 | 套 |
| 5 | 防雨防虫百叶 | 1.名称：排风百叶（带防虫网） 2.规格：1050*400 3.类型、材质：单层、铝合金 | 1 | 个 |
| 6 | 定风量风阀 | 1.名称：电动调节阀 2.规格：￠250 3.材质：电动执行机构≤2.5S，整体PP阀体 | 1 | 个 |
| 7 | 定风量风阀 | 1.名称：电动调节阀 2.规格：￠200 3.材质：电动执行机构≤2.5S，整体PP阀体 | 1 | 个 |
| 8 | 圆形风管 | 1.规格：￠200mm 2.材质：PP材质 3.厚度：3.3mm 4.安装方式：插件方式连接 | 7 | 米 |
| 9 | 圆形风管 | 1.规格：￠250mm 2.材质：PP材质 3.厚度：4mm 4.安装方式：插件方式连接 | 7 | 米 |
| 10 | 弯头 | 1.规格：￠200mm 2.材质：PP材质 | 2 | 个 |
| 11 | 弯头 | 1.规格：￠250mm 2.材质：PP材质 | 2 | 个 |
| 12 | 支风管吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 4 | 个 |
| 13 | 玻璃窗拆除 | 1.规格：1050*400 2.穿风管后安装防雨百叶 3.后期填补修复，密封防水处理等 | 1 | 项 |
| 14 | 电气控制系统 | 1.名称：电气控制系统、 2.参数：电线、带电机接口；含RVV-4*0.5mm²，电压300/500V，20℃时导体直流电阻≤26Ω/km,执行标准：GB/T5023.5-2008/IEC60227-5：2003，铜芯线，纯度高，材质好 | 1 | 项 |
| 15 | 安装辅材 | 玻璃胶、螺丝、室外安装吊管等 | 1 | 项 |
| 直排、补风-14（高温室） |  |  |  |  |
| 1 | 小离心风机 | 1.型号：YDK-3， 2.功率0.30kw,转速1450；风量2000-2500m3/h,噪音：65db 3.安装方式：吊装 4.材质：PP | 1 | 台 |
| 2 | 轴流风机（补风） | 1.型号：BRT-200 2.规格：功率220V/90W，转速2000r/min，风量980m³/h，静压90Pa，噪音40db 3.安装方式：吊装 4.材质：PP | 1 | 台 |
| 3 | 风机安装吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 2 | 套 |
| 4 | 风机进出风口软连接 | 1.厚度：3mm厚 2.材质软PVC | 2 | 套 |
| 5 | 定风量风阀 | 1.名称：电动调节阀 2.规格：￠250 3.材质：电动执行机构≤2.5S，整体PP阀体 | 1 | 个 |
| 6 | 定风量风阀 | 1.名称：电动调节阀 2.规格：￠200 3.材质：电动执行机构≤2.5S，整体PP阀体 | 1 | 个 |
| 7 | 圆形风管 | 1.规格：￠200mm 2.材质：PP材质 3.厚度：3.3mm 4.安装方式：插件方式连接 | 9.5 | 米 |
| 8 | 圆形风管 | 1.规格：￠250mm 2.材质：PP材质 3.厚度：4mm 4.安装方式：插件方式连接 | 4.5 | 米 |
| 9 | 弯头 | 1.规格：￠200mm 2.材质：PP材质 | 2 | 个 |
| 10 | 弯头 | 1.规格：￠250mm 2.材质：PP材质 | 2 | 个 |
| 11 | 支风管吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 6 | 个 |
| 12 | 电气控制系统 | 1.名称：电气控制系统、 2.参数：电线、带电机接口；含RVV-4*0.5mm²，电压300/500V，20℃时导体直流电阻≤26Ω/km,执行标准：GB/T5023.5-2008/IEC60227-5：2003，铜芯线，纯度高，材质好 | 1 | 项 |
| 13 | 安装辅材 | 玻璃胶、螺丝、室外安装吊管等 | 1 | 项 |
| 直排-32/33（试剂室） |  |  |  |  |
| 1 | 顶式换气罩 | 1.规格：600*600 2.类型、材质：PP材质，带铝合金格栅，可拆卸百叶 | 1 | 个 |
| 2 | 顶式换气罩 | 1.规格：400*400 2.类型、材质：PP材质，带铝合金格栅，可拆卸百叶 | 1 | 个 |
| 3 | 轴流风机 | 1.型号：BRT-315 2.规格：功率220V/200W，转速2500r/min，风量2000³/h，静压90Pa，噪音40db 3.安装方式：吊装 4.材质：PP | 2 | 台 |
| 4 | 风机安装吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 2 | 套 |
| 5 | 风机进出风口软连接 | 1.厚度：3mm厚 2.材质软PVC | 2 | 套 |
| 6 | 防雨防虫百叶 | 1.名称：排风百叶（带防虫网） 2.规格：1050*400 3.类型、材质：单层、铝合金 | 2 | 个 |
| 7 | 圆形风管 | 1.规格：￠110mm 2.材质：PP材质 3.厚度：3mm 4.安装方式：插件方式连接 | 25.5 | 米 |
| 8 | 圆形风管 | 1.规格：￠160mm 2.材质：PP材质 3.厚度：3mm 4.安装方式：插件方式连接 | 18 | 米 |
| 9 | 圆形风管 | 1.规格：￠200mm 2.材质：PP材质 3.厚度：3.3mm 4.安装方式：插件方式连接 | 12 | 米 |
| 10 | 圆形风管 | 1.规格：￠315mm 2.材质：PP材质 3.厚度：4.2mm 4.安装方式：插件方式连接 | 6 | 米 |
| 11 | 弯头 | 1.规格：￠110mm 2.材质：PP材质 | 8 | 个 |
| 12 | 弯头 | 1.规格：￠160mm 2.材质：PP材质 | 3 | 个 |
| 13 | 变径 | 1.规格：￠110-￠160 2.材质：PP材质 | 4 | 个 |
| 14 | 变径 | 1.规格：￠160-￠200 2.材质：PP材质 | 4 | 个 |
| 15 | 变径 | 1.规格：￠110-￠200 2.材质：PP材质 | 4 | 个 |
| 16 | 变径 | 1.规格：￠160-￠315 2.材质：PP材质 | 2 | 个 |
| 17 | 三通 | 1.规格：￠160-￠110-￠160 2.材质：PP材质 | 5 | 个 |
| 18 | 三通 | 1.规格：￠200-￠110-￠200 2.材质：PP材质 | 4 | 个 |
| 19 | 三通 | 1.规格：￠200-￠200-￠200 2.材质：PP材质 | 4 | 个 |
| 20 | 三通 | 1.规格：￠315-￠200-￠315 2.材质：PP材质 | 4 | 个 |
| 21 | 支风管吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 18 | 个 |
| 22 | 玻璃窗拆除 | 1.规格：1050*400 2.穿风管后安装防雨百叶 3.后期填补修复，密封防水处理等 | 2 | 项 |
| 23 | 电气控制系统 | 1.名称：电气控制系统、 2.参数：电线、带电机接口；含RVV-4*0.5mm²，电压300/500V，20℃时导体直流电阻≤26Ω/km,执行标准：GB/T5023.5-2008/IEC60227-5：2003，铜芯线，纯度高，材质好 | 2 | 项 |
| 24 | 安装辅材 | 玻璃胶、螺丝、室外安装吊管等 | 2 | 项 |
| 直排-31（粉尘间） |  |  |  |  |
| 1 | 换气扇 | 1.名称:换气扇，自带风机 2.规格:400*400 4.安装方式:嵌入式安装 | 1 | 个 |
| 2 | 防雨防虫百叶 | 1.名称：排风百叶（带防虫网） 2.规格：1050*400 3.类型、材质：单层、铝合金 | 1 | 个 |
| 3 | 圆形风管 | 1.规格：￠160mm 2.材质：PP材质 3.厚度：3mm 4.安装方式：插件方式连接 | 5 | 米 |
| 4 | 弯头 | 1.规格：￠160mm 2.材质：PP材质 | 1 | 个 |
| 5 | 支风管吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 2 | 个 |
| 6 | 玻璃窗拆除 | 1.规格：1050*400 2.穿风管后安装防雨百叶 3.后期填补修复，密封防水处理等 | 1 | 项 |
| 7 | 电气控制系统 | 1.名称：电气控制系统、 2.参数：电线、带电机接口；含RVV-4*0.5mm²，电压300/500V，20℃时导体直流电阻≤26Ω/km,执行标准：GB/T5023.5-2008/IEC60227-5：2003，铜芯线，纯度高，材质好 | 1 | 项 |
| 8 | 安装辅材 | 玻璃胶、螺丝、室外安装吊管等 | 1 | 项 |
| 直排-30（洗消室） |  |  |  |  |
| 1 | 换气扇 | 1.名称:换气扇，自带风机 2.规格:400*400 4.安装方式:嵌入式安装 | 1 | 个 |
| 2 | 防雨防虫百叶 | 1.名称：排风百叶（带防虫网） 2.规格：1050*400 3.类型、材质：单层、铝合金 | 1 | 个 |
| 3 | 圆形风管 | 1.规格：￠160mm 2.材质：PP材质 3.厚度：3mm 4.安装方式：插件方式连接 | 5 | 米 |
| 4 | 弯头 | 1.规格：￠160mm 2.材质：PP材质 | 1 | 个 |
| 5 | 支风管吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 2 | 个 |
| 6 | 玻璃窗拆除 | 1.规格：1050*400 2.穿风管后安装防雨百叶 3.后期填补修复，密封防水处理等 | 1 | 项 |
| 7 | 电气控制系统 | 1.名称：电气控制系统、 2.参数：电线、带电机接口；含RVV-4*0.5mm²，电压300/500V，20℃时导体直流电阻≤26Ω/km,执行标准：GB/T5023.5-2008/IEC60227-5：2003，铜芯线，纯度高，材质好 | 1 | 项 |
| 8 | 安装辅材 | 玻璃胶、螺丝、室外安装吊管等 | 1 | 项 |
| 直排-29（紫外、小型设备、暗室、稳定室） |  |  |  |  |
| 1 | 换气扇 | 1.名称:换气扇，自带风机 2.规格:400*400 4.安装方式:嵌入式安装 | 5 | 个 |
| 2 | 圆形风管 | 1.规格：￠160mm 2.材质：PP材质 3.厚度：3mm 4.安装方式：插件方式连接 | 23 | 米 |
| 3 | 圆形风管 | 1.规格：￠200mm 2.材质：PP材质 3.厚度：3.3mm 4.安装方式：插件方式连接 | 3.5 | 米 |
| 4 | 圆形风管 | 1.规格：￠250mm 2.材质：PP材质 3.厚度：4mm 4.安装方式：插件方式连接 | 5 | 米 |
| 5 | 弯头 | 1.规格：￠160mm 2.材质：PP材质 | 6 | 个 |
| 6 | 变径 | 1.规格：￠160-￠200 2.材质：PP材质 | 1 | 个 |
| 7 | 变径 | 1.规格：￠200-￠250 2.材质：PP材质 | 1 | 个 |
| 8 | 三通 | 1.规格：￠160-￠160-￠160 2.材质：PP材质 | 1 | 个 |
| 9 | 三通 | 1.规格：￠200-￠160-￠200 2.材质：PP材质 | 2 | 个 |
| 10 | 三通 | 1.规格：￠250-￠160-￠250 2.材质：PP材质 | 1 | 个 |
| 11 | 支风管吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 12 | 个 |
| 12 | 电气控制系统 | 1.名称：电气控制系统、 2.参数：电线、带电机接口；含RVV-4*0.5mm²，电压300/500V，20℃时导体直流电阻≤26Ω/km,执行标准：GB/T5023.5-2008/IEC60227-5：2003，铜芯线，纯度高，材质好 | 1 | 项 |
| 13 | 安装辅材 | 玻璃胶、螺丝、室外安装吊管等 | 1 | 项 |
| 直排-28(红外分光光度计） |  |  |  |  |
| 1 | 轴流风机 | 1.型号：BRT-200 2.规格：功率220V/90W，转速2000r/min，风量980m³/h，静压90Pa，噪音40db 3.安装方式：吊装 4.材质：PP | 1 | 台 |
| 2 | 风机安装吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 1 | 套 |
| 3 | 风机进出风口软连接 | 1.厚度：3mm厚 2.材质软PVC | 1 | 套 |
| 4 | 防雨防虫百叶 | 1.名称：排风百叶（带防虫网） 2.规格：1050*400 3.类型、材质：单层、铝合金 | 1 | 个 |
| 5 | 圆形风管 | 1.规格：￠110mm 2.材质：PP材质 3.厚度：3mm 4.安装方式：插件方式连接 | 3 | 米 |
| 6 | 圆形风管 | 1.规格：￠200mm 2.材质：PP材质 3.厚度：3.3mm 4.安装方式：插件方式连接 | 3 | 米 |
| 7 | 弯头 | 1.规格：￠110mm 2.材质：PP材质 | 2 | 个 |
| 8 | 弯头 | 1.规格：￠200mm 2.材质：PP材质 | 1 | 个 |
| 9 | 变径 | 1.规格：￠110-￠-200 2.材质：PP材质 | 1 | 个 |
| 10 | 支风管吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 2 | 个 |
| 11 | 玻璃窗拆除 | 1.规格：1050*400 2.穿风管后安装防雨百叶 3.后期填补修复，密封防水处理等 | 1 | 项 |
| 12 | 电气控制系统 | 1.名称：电气控制系统、 2.参数：电线、带电机接口；含RVV-4*0.5mm²，电压300/500V，20℃时导体直流电阻≤26Ω/km,执行标准：GB/T5023.5-2008/IEC60227-5：2003，铜芯线，纯度高，材质好 | 1 | 项 |
| 13 | 安装辅材 | 玻璃胶、螺丝、室外安装吊管等 | 1 | 项 |
| 直排-27（小型设备室1） |  |  |  |  |
| 1 | 换气扇 | 1.名称:换气扇，自带风机 2.规格:400*400 4.安装方式:嵌入式安装 | 1 | 个 |
| 2 | 防雨防虫百叶 | 1.名称：排风百叶（带防虫网） 2.规格：1050*400 3.类型、材质：单层、铝合金 | 1 | 个 |
| 3 | 圆形风管 | 1.规格：￠160mm 2.材质：PP材质 3.厚度：3mm 4.安装方式：插件方式连接 | 6 | 米 |
| 4 | 弯头 | 1.规格：￠160mm 2.材质：PP材质 | 1 | 个 |
| 5 | 支风管吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 2 | 个 |
| 6 | 玻璃窗拆除 | 1.规格：1050*400 2.穿风管后安装防雨百叶 3.后期填补修复，密封防水处理等 | 1 | 项 |
| 7 | 电气控制系统 | 1.名称：电气控制系统、 2.参数：电线、带电机接口；含RVV-4*0.5mm²，电压300/500V，20℃时导体直流电阻≤26Ω/km,执行标准：GB/T5023.5-2008/IEC60227-5：2003，铜芯线，纯度高，材质好 | 1 | 项 |
| 8 | 安装辅材 | 玻璃胶、螺丝、室外安装吊管等 | 1 | 项 |
| 直排-25/26（理化微生物液相） |  |  |  |  |
| 1 | 轴流风机 | 1.型号：BRT-315 2.规格：功率220V/200W，转速2500r/min，风量2000³/h，静压90Pa，噪音40db 3.安装方式：吊装 4.材质：PP | 2 | 台 |
| 2 | 风机安装吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 2 | 套 |
| 3 | 风机进出风口软连接 | 1.厚度：3mm厚 2.材质软PVC | 2 | 套 |
| 4 | 防雨防虫百叶 | 1.名称：排风百叶（带防虫网） 2.规格：1050*400 3.类型、材质：单层、铝合金 | 1 | 个 |
| 5 | 圆形风管 | 1.规格：￠110mm 2.材质：PP材质 3.厚度：3mm 4.安装方式：插件方式连接 | 12 | 米 |
| 6 | 圆形风管 | 1.规格：￠160mm 2.材质：PP材质 3.厚度：3mm 4.安装方式：插件方式连接 | 3.5 | 米 |
| 7 | 圆形风管 | 1.规格：￠200mm 2.材质：PP材质 3.厚度：3.3mm 4.安装方式：插件方式连接 | 3.5 | 米 |
| 8 | 圆形风管 | 1.规格：￠315mm 2.材质：PP材质 3.厚度：4.2mm 4.安装方式：插件方式连接 | 7 | 米 |
| 9 | 弯头 | 1.规格：￠110mm 2.材质：PP材质 | 10 | 个 |
| 10 | 弯头 | 1.规格：￠315mm 2.材质：PP材质 | 2 | 个 |
| 11 | 变径 | 1.规格：￠110-￠160 2.材质：PP材质 | 2 | 个 |
| 12 | 变径 | 1.规格：￠160-￠200 2.材质：PP材质 | 2 | 个 |
| 13 | 变径 | 1.规格：￠200-￠315 2.材质：PP材质 | 2 | 个 |
| 14 | 三通 | 1.规格：￠160-￠110-￠160 2.材质：PP材质 | 2 | 个 |
| 15 | 三通 | 1.规格：￠200-￠110-￠200 2.材质：PP材质 | 2 | 个 |
| 16 | 三通 | 1.规格：￠315-￠110-￠315 2.材质：PP材质 | 2 | 个 |
| 17 | 支风管吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 6 | 个 |
| 18 | 玻璃窗拆除 | 1.规格：1050*400 2.穿风管后安装防雨百叶 3.后期填补修复，密封防水处理等 | 1 | 项 |
| 19 | 电气控制系统 | 1.名称：电气控制系统、 2.参数：电线、带电机接口；含RVV-4*0.5mm²，电压300/500V，20℃时导体直流电阻≤26Ω/km,执行标准：GB/T5023.5-2008/IEC60227-5：2003，铜芯线，纯度高，材质好 | 2 | 项 |
| 20 | 安装辅材 | 玻璃胶、螺丝、室外安装吊管等 | 2 | 项 |
| 直排-21/22/23/24（研发液相） |  |  |  |  |
| 1 | 轴流风机 | 1.型号：BRT-315 2.规格：功率220V/200W，转速2500r/min，风量2000³/h，静压90Pa，噪音40db 3.安装方式：吊装 4.材质：PP | 4 | 台 |
| 2 | 风机安装吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 4 | 套 |
| 3 | 风机进出风口软连接 | 1.厚度：3mm厚 2.材质软PVC | 4 | 套 |
| 4 | 防雨防虫百叶 | 1.名称：排风百叶（带防虫网） 2.规格：1050*400 3.类型、材质：单层、铝合金 | 3 | 个 |
| 5 | 圆形风管 | 1.规格：￠110mm 2.材质：PP材质 3.厚度：3mm 4.安装方式：插件方式连接 | 25.5 | 米 |
| 6 | 圆形风管 | 1.规格：￠160mm 2.材质：PP材质 3.厚度：3mm 4.安装方式：插件方式连接 | 7 | 米 |
| 7 | 圆形风管 | 1.规格：￠200mm 2.材质：PP材质 3.厚度：3.3mm 4.安装方式：插件方式连接 | 9 | 米 |
| 8 | 圆形风管 | 1.规格：￠250mm 2.材质：PP材质 3.厚度：4mm 4.安装方式：插件方式连接 | 3 | 米 |
| 9 | 圆形风管 | 1.规格：￠315mm 2.材质：PP材质 3.厚度：4.2mm 4.安装方式：插件方式连接 | 12 | 米 |
| 10 | 弯头 | 1.规格：￠110mm 2.材质：PP材质 | 20 | 个 |
| 11 | 弯头 | 1.规格：￠250mm 2.材质：PP材质 | 1 | 个 |
| 12 | 弯头 | 1.规格：￠315mm 2.材质：PP材质 | 3 | 个 |
| 13 | 变径 | 1.规格：￠110-￠160 2.材质：PP材质 | 4 | 个 |
| 14 | 变径 | 1.规格：￠160-￠200 2.材质：PP材质 | 4 | 个 |
| 15 | 变径 | 1.规格：￠200-￠250 2.材质：PP材质 | 1 | 个 |
| 16 | 变径 | 1.规格：￠200-￠315 2.材质：PP材质 | 3 | 个 |
| 17 | 三通 | 1.规格：￠160-￠110-￠160 2.材质：PP材质 | 4 | 个 |
| 18 | 三通 | 1.规格：￠200-￠110-￠200 2.材质：PP材质 | 4 | 个 |
| 19 | 三通 | 1.规格：￠315-￠110-￠315 2.材质：PP材质 | 4 | 个 |
| 20 | 支风管吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 16 | 个 |
| 21 | 玻璃窗拆除 | 1.规格：1050*400 2.穿风管后安装防雨百叶 3.后期填补修复，密封防水处理等 | 3 | 项 |
| 22 | 电气控制系统 | 1.名称：电气控制系统、 2.参数：电线、带电机接口；含RVV-4*0.5mm²，电压300/500V，20℃时导体直流电阻≤26Ω/km,执行标准：GB/T5023.5-2008/IEC60227-5：2003，铜芯线，纯度高，材质好 | 4 | 项 |
| 23 | 安装辅材 | 玻璃胶、螺丝、室外安装吊管等 | 4 | 项 |
| 直排-20（紫外分光光度、离子） |  |  |  |  |
| 1 | 轴流风机 | 1.型号：BRT-250 2.规格：功率220V/110W，转速2500r/min，风量1850m³/h，静压90Pa，噪音40db 3.安装方式：吊装 4.材质：PP | 1 | 台 |
| 2 | 风机安装吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 1 | 套 |
| 3 | 风机进出风口软连接 | 1.厚度：3mm厚 2.材质软PVC | 1 | 套 |
| 4 | 防雨防虫百叶 | 1.名称：排风百叶（带防虫网） 2.规格：1050*400 3.类型、材质：单层、铝合金 | 1 | 个 |
| 5 | 圆形风管 | 1.规格：￠110mm 2.材质：PP材质 3.厚度：3mm 4.安装方式：插件方式连接 | 6 | 米 |
| 6 | 圆形风管 | 1.规格：￠160mm 2.材质：PP材质 3.厚度：3mm 4.安装方式：插件方式连接 | 2.5 | 米 |
| 7 | 圆形风管 | 1.规格：￠250mm 2.材质：PP材质 3.厚度：4mm 4.安装方式：插件方式连接 | 2.5 | 米 |
| 8 | 弯头 | 1.规格：￠110mm 2.材质：PP材质 | 3 | 个 |
| 9 | 变径 | 1.规格：￠110-￠160 2.材质：PP材质 | 1 | 个 |
| 10 | 变径 | 1.规格：￠160-￠250 2.材质：PP材质 | 1 | 个 |
| 11 | 三通 | 1.规格：￠160-￠110-￠160 2.材质：PP材质 | 1 | 个 |
| 12 | 支风管吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 3 | 个 |
| 13 | 玻璃窗拆除 | 1.规格：1050*400 2.穿风管后安装防雨百叶 3.后期填补修复，密封防水处理等 | 1 | 项 |
| 14 | 电气控制系统 | 1.名称：电气控制系统、 2.参数：电线、带电机接口；含RVV-4*0.5mm²，电压300/500V，20℃时导体直流电阻≤26Ω/km,执行标准：GB/T5023.5-2008/IEC60227-5：2003，铜芯线，纯度高，材质好 | 1 | 项 |
| 15 | 安装辅材 | 玻璃胶、螺丝、室外安装吊管等 | 1 | 项 |
| 直排-18/19（液质） |  |  |  |  |
| 1 | 轴流风机 | 1.型号：BRT-250 2.规格：功率220V/110W，转速2500r/min，风量1850m³/h，静压90Pa，噪音40db 3.安装方式：吊装 4.材质：PP | 2 | 台 |
| 2 | 风机安装吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 2 | 套 |
| 3 | 风机进出风口软连接 | 1.厚度：3mm厚 2.材质软PVC | 2 | 套 |
| 4 | 防雨防虫百叶 | 1.名称：排风百叶（带防虫网） 2.规格：1050*400 3.类型、材质：单层、铝合金 | 1 | 个 |
| 5 | 圆形风管 | 1.规格：￠110mm 2.材质：PP材质 3.厚度：3mm 4.安装方式：插件方式连接 | 10 | 米 |
| 6 | 圆形风管 | 1.规格：￠160mm 2.材质：PP材质 3.厚度：3mm 4.安装方式：插件方式连接 | 6 | 米 |
| 7 | 圆形风管 | 1.规格：￠250mm 2.材质：PP材质 3.厚度：4mm 4.安装方式：插件方式连接 | 6 | 米 |
| 8 | 弯头 | 1.规格：￠110mm 2.材质：PP材质 | 6 | 个 |
| 9 | 弯头 | 1.规格：￠160mm 2.材质：PP材质 | 1 | 个 |
| 10 | 弯头 | 1.规格：￠250mm 2.材质：PP材质 | 1 | 个 |
| 11 | 变径 | 1.规格：￠110-￠160 2.材质：PP材质 | 2 | 个 |
| 12 | 变径 | 1.规格：￠160-￠250 2.材质：PP材质 | 2 | 个 |
| 13 | 三通 | 1.规格：￠160-￠110-￠160 2.材质：PP材质 | 2 | 个 |
| 14 | 支风管吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 6 | 个 |
| 15 | 玻璃窗拆除 | 1.规格：1050*400 2.穿风管后安装防雨百叶 3.后期填补修复，密封防水处理等 | 1 | 项 |
| 16 | 电气控制系统 | 1.名称：电气控制系统、 2.参数：电线、带电机接口；含RVV-4*0.5mm²，电压300/500V，20℃时导体直流电阻≤26Ω/km,执行标准：GB/T5023.5-2008/IEC60227-5：2003，铜芯线，纯度高，材质好 | 2 | 项 |
| 17 | 安装辅材 | 玻璃胶、螺丝、室外安装吊管等 | 2 | 项 |
| 直排-16/17（气质） |  |  |  |  |
| 1 | 轴流风机 | 1.型号：BRT-250 2.规格：功率220V/110W，转速2500r/min，风量1850m³/h，静压90Pa，噪音40db 3.安装方式：吊装 4.材质：PP | 2 | 台 |
| 2 | 风机安装吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 2 | 套 |
| 3 | 风机进出风口软连接 | 1.厚度：3mm厚 2.材质软PVC | 2 | 套 |
| 4 | 防雨防虫百叶 | 1.名称：排风百叶（带防虫网） 2.规格：1050*400 3.类型、材质：单层、铝合金 | 1 | 个 |
| 5 | 圆形风管 | 1.规格：￠110mm 2.材质：PP材质 3.厚度：3mm 4.安装方式：插件方式连接 | 10 | 米 |
| 6 | 圆形风管 | 1.规格：￠160mm 2.材质：PP材质 3.厚度：3mm 4.安装方式：插件方式连接 | 6 | 米 |
| 7 | 圆形风管 | 1.规格：￠250mm 2.材质：PP材质 3.厚度：4mm 4.安装方式：插件方式连接 | 4.5 | 米 |
| 8 | 弯头 | 1.规格：￠110mm 2.材质：PP材质 | 6 | 个 |
| 9 | 弯头 | 1.规格：￠160mm 2.材质：PP材质 | 1 | 个 |
| 10 | 弯头 | 1.规格：￠250mm 2.材质：PP材质 | 1 | 个 |
| 11 | 变径 | 1.规格：￠110-￠160 2.材质：PP材质 | 2 | 个 |
| 12 | 变径 | 1.规格：￠160-￠250 2.材质：PP材质 | 2 | 个 |
| 13 | 三通 | 1.规格：￠160-￠110-￠160 2.材质：PP材质 | 2 | 个 |
| 14 | 支风管吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 6 | 个 |
| 15 | 玻璃窗拆除 | 1.规格：1050*400 2.穿风管后安装防雨百叶 3.后期填补修复，密封防水处理等 | 1 | 项 |
| 16 | 电气控制系统 | 1.名称：电气控制系统、 2.参数：电线、带电机接口；含RVV-4*0.5mm²，电压300/500V，20℃时导体直流电阻≤26Ω/km,执行标准：GB/T5023.5-2008/IEC60227-5：2003，铜芯线，纯度高，材质好 | 2 | 项 |
| 17 | 安装辅材 | 玻璃胶、螺丝、室外安装吊管等 | 2 | 项 |
| 直排-15（气相） |  |  |  |  |
| 1 | 轴流风机 | 1.型号：BRT-315 2.规格：功率220V/200W，转速2500r/min，风量2000³/h，静压90Pa，噪音40db 3.安装方式：吊装 4.材质：PP | 1 | 台 |
| 2 | 风机安装吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 1 | 套 |
| 3 | 风机进出风口软连接 | 1.厚度：3mm厚 2.材质软PVC | 1 | 套 |
| 4 | 防雨防虫百叶 | 1.名称：排风百叶（带防虫网） 2.规格：1050*400 3.类型、材质：单层、铝合金 | 1 | 个 |
| 5 | 圆形风管 | 1.规格：￠110mm 2.材质：PP材质 3.厚度：3mm 4.安装方式：插件方式连接 | 7 | 米 |
| 6 | 圆形风管 | 1.规格：￠160mm 2.材质：PP材质 3.厚度：3mm 4.安装方式：插件方式连接 | 2.5 | 米 |
| 7 | 圆形风管 | 1.规格：￠200mm 2.材质：PP材质 3.厚度：3.3mm 4.安装方式：插件方式连接 | 4 | 米 |
| 8 | 圆形风管 | 1.规格：￠315mm 2.材质：PP材质 3.厚度：4.2mm 4.安装方式：插件方式连接 | 4 | 米 |
| 9 | 弯头 | 1.规格：￠110mm 2.材质：PP材质 | 5 | 个 |
| 10 | 弯头 | 1.规格：￠200mm 2.材质：PP材质 | 1 | 个 |
| 11 | 弯头 | 1.规格：￠315mm 2.材质：PP材质 | 1 | 个 |
| 12 | 变径 | 1.规格：￠110-￠160 2.材质：PP材质 | 1 | 个 |
| 13 | 变径 | 1.规格：￠160-￠200 2.材质：PP材质 | 1 | 个 |
| 14 | 变径 | 1.规格：￠200-￠315 2.材质：PP材质 | 1 | 个 |
| 15 | 三通 | 1.规格：￠160-￠110-￠160 2.材质：PP材质 | 1 | 个 |
| 16 | 三通 | 1.规格：￠200-￠110-￠200 2.材质：PP材质 | 1 | 个 |
| 17 | 三通 | 1.规格：￠315-￠110-￠315 2.材质：PP材质 | 1 | 个 |
| 18 | 支风管吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 5 | 个 |
| 19 | 玻璃窗拆除 | 1.规格：1050*400 2.穿风管后安装防雨百叶 3.后期填补修复，密封防水处理等 | 1 | 项 |
| 20 | 电气控制系统 | 1.名称：电气控制系统、 2.参数：电线、带电机接口；含RVV-4*0.5mm²，电压300/500V，20℃时导体直流电阻≤26Ω/km,执行标准：GB/T5023.5-2008/IEC60227-5：2003，铜芯线，纯度高，材质好 | 1 | 项 |
| 21 | 安装辅材 | 玻璃胶、螺丝、室外安装吊管等 | 1 | 项 |
| 自然补风（共9套） |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金风口、散流器 | 1.名称：百叶补风口 2.规格：400*400 3.类型、材质：单层、铝合金 | 3 | 个 |
| 2 | 铝合金风口、散流器 | 1.名称：百叶补风口 2.规格：600*600 3.类型、材质：单层、铝合金 | 13 | 个 |
| 3 | 防雨防虫百叶 | 1.名称：排风百叶（带防虫网） 2.规格：300*300 3.类型、材质：单层、铝合金 | 3 | 个 |
| 4 | 圆形风管 | 1.规格：￠200mm 2.材质：PP材质 3.厚度：3.3mm 4.安装方式：插件方式连接 | 11 | 米 |
| 5 | 圆形风管 | 1.规格：￠250mm 2.材质：PP材质 3.厚度：4mm 4.安装方式：插件方式连接 | 41 | 米 |
| 6 | 弯头 | 1.规格：￠200mm 2.材质：PP材质 | 2 | 个 |
| 7 | 弯头 | 1.规格：￠250mm 2.材质：PP材质 | 13 | 个 |
| 8 | 三通 | 1.规格：￠200-200-￠200 2.材质：PP材质 | 1 | 个 |
| 9 | 支风管吊架 | 1.材质：40*40角铁焊接制作 2.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍 3.单件质量:50kg以内 4.管架形式：吊挂安装 | 12 | 个 |
| 10 | 安装辅材 | 玻璃胶、螺丝、室外安装吊管等 | 1 | 项 |
| 废液间过道 |  |  |  |  |
| 1 | 防雨防虫百叶 | 1.名称：排风百叶（带防虫网） 2.规格：1200*400 3.类型、材质：单层、铝合金 | 1 | 个 |
| 2 | 玻璃窗拆除 | 1.规格：1200*400 2.后期填补修复，密封防水处理等 | 1 | 个 |

- （三）、实验室安装部分

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、拆除 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除单开门（木门） | 1.门窗洞口尺寸:900*2100 2.人工拆除、控制扬尘、清理、垃圾装袋运送至指定垃圾临时堆放点 | 3 | 扇 |
| 2 | 拆除双开门（玻璃门） | 1.门窗洞口尺寸:1400*2100 2.人工拆除、控制扬尘、清理、垃圾装袋运送至指定垃圾临时堆放点 | 1 | 扇 |
| 3 | 拆吊顶 | 1.拆除的类型:三防板(含灯具拆除) 2.人工拆除、控制扬尘、清理、垃圾装袋运送至指定垃圾临时堆放点 | 731 | ㎡ |
| 4 | 瓷砖水泥地面剔除 | 1.拆除的类型:瓷砖及水泥砂浆 2.饰面材料种类:地砖 3.人工拆除、控制扬尘、清理、垃圾装袋运送至指定垃圾临时堆放点 | 732 | ㎡ |
| 5 | 拆墙（砖墙） | 1.拆除的类型:轻质砖墙 2.拆除砌体的截面尺寸:200mm 3.人工拆除、控制扬尘、清理、垃圾装袋运送至指定垃圾临时堆放点 | 218 | ㎡ |
| 6 | 拆墙（彩钢板） | 1.拆除的类型:彩钢板隔断; 2.包含铝型配套型材、膨胀螺栓拆除； 3.人工拆除、控制扬尘、清理、垃圾装袋运送至指定垃圾临时堆放点 | 225 | ㎡ |
| 7 | 开门洞 | 1.门窗洞口尺寸:900*2100 2.人工拆除、控制扬尘、清理、垃圾装袋运送至指定垃圾临时堆放点 | 1 | 个 |
| 8 | 开门洞 | 1.门窗洞口尺寸:600*1800 2.人工拆除、控制扬尘、清理、垃圾装袋运送至指定垃圾临时堆放点 | 2 | 个 |
| 9 | 电气拆除 | 1.拆除的类型:电气工程 2.人工拆除、控制扬尘、清理、垃圾装袋运送至指定垃圾临时堆放点 | 732 | ㎡ |
| 10 | 拆除垃圾清理费 | 1.笤帚，推车 2.现场垃圾处理，运至物业指定地点 | 1 | 项 |
| B、土建 |  |  |  |  |
| 1 | 轻质砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准轻质砖 2.墙体类型:100mm厚内墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M2.5 水泥砂浆:1:3 | 62 | ㎡ |
| 2 | 轻质砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准轻质砖 2.墙体类型:200mm厚内墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M2.5 水泥砂浆:1:3 | 27 | ㎡ |
| 4 | 现浇门头过梁 | 1.模板制作6-9mm钢筋制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.规格：100*100mm，钢筋制作、运输、绑扎 3.包含模板的搭设 4.人工，辅料 | 8 | 米 |
| 5 | 封门洞 | 1.规格：900*2100 2.墙体类型:100mm厚标准轻质砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M2.5 水泥砂浆:1:3 | 1 | 个 |
| C、安装 |  |  |  |  |
| 1 | 铝扣板集成吊顶板 | 1.高度:2800mm 2.规格:600*600，实际厚度0.95mm 3.配套专用龙骨，三角龙骨、主龙骨、边龙骨 4.全螺纹吊杆M8、M8膨胀头、吊挂件、对接螺栓、连接件、射钉或拉铆钉等（高度超1.5M，需加反支撑） | 581 | ㎡ |
| 2 | 彩钢板吊顶 | 1.板材整体厚度：50mm 2.名称:手工玻镁彩钢板，A1级防火，50mm厚，手工板，采用中字铝连接 2.材质:0.426mm金属覆膜板+中空玻镁+铝龙骨框架+0.426mm金属覆膜板 3.表面处理：喷塑 | 107 | ㎡ |
| 3 | 彩钢板损耗 | 1.板材整体厚度：50mm 2.名称:手工玻镁彩钢板，A1级防火，50mm厚，手工板，采用中字铝连接 2.材质:0.426mm金属覆膜板+中空玻镁+铝龙骨框架+0.426mm金属覆膜板 3.表面处理：喷塑 | 6 | ㎡ |
| 4 | 彩钢板安装人工费 | 1.名称：彩钢板安装人工费 2.工艺：放线、排料、安装、 调整、收边、 密封处理 | 107 | ㎡ |
| 5 | T铝 | 1.材料种类规格：δ=2.0mm 2.表面处理：喷塑 3.配套法兰吊装套件 | 3 | 米 |
| 6 | 中字铝 | 1.材料种类规格：δ=0.8mm 2.表面处理：喷塑 | 100 | 米 |
| 7 | 角铝（加厚） | 1.材料种类规格：δ=1.0mm 2.表面处理：喷塑 | 38 | 米 |
| 8 | 顶板吊筋 | 1.材料种类规格：φ8钢筋可用M8全牙吊杆替代， 2.表面处理：焊接处需做防锈处理 | 0.08 | T |
| 9 | 拼缝密封 | 1.材料种类规格：中性瓷白 2.彩钢板拼缝密封专用胶水 | 210 | 米 |
| 10 | 整体石膏板造型吊顶 | 1.面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 2.吊顶形式:石膏板吊顶，不上人 3.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌轻钢龙骨主龙厚度1.2，间距≤1200mm，次龙骨厚度0.5，间距≤300mm,8mm吊筋；垫圈、螺母、吊件挂件、边龙骨、小龙骨等 4.基层材料种类、规格:细木工板(按需） 5.配套腻子、底漆、面漆施工 | 34 | ㎡ |
| 11 | 顶面白色无机涂料 | 1.满刮2mm厚腻子，多遍找平 2.油漆品种、刷漆遍数:封底漆(干燥后再做面涂)，喷白色涂料饰面(两底两面) | 24 | ㎡ |
| 12 | 墙面挂网 | 1.品种、材质:墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 2.砼梁柱与砖墙交接处挂300宽网%C0.90@12.7x12.7，水泥钉钉挂 | 174 | ㎡ |
| 13 | 墙面粉刷 | 1.类型:轻质砖墙，基础柱 2.底层厚度、砂浆配合比:厚度7mm，1：3水泥抹灰砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:厚度8mm，1：2水泥抹灰砂浆 | 174 | ㎡ |
| 14 | 墙面白色无机涂料 | 1.满刮2mm厚腻子，多遍找平 2.油漆品种、刷漆遍数:封底漆(干燥后再做面涂)，喷白色涂料饰面(两底两面) 3.含原墙面翻新 | 654 | ㎡ |
| 15 | 墙面瓷砖 | 部位：卫生间门洞墙砖封堵 1.规格:300*600mm墙砖 2.安装方式:3-4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.嵌缝材料种类:接缝处嵌白水泥 | 2.2 | ㎡ |
| 16 | 装配式洁净板隔断 | 部位：实验室主过道使用（按2.8米高设计） 1.规格：A1级防火，50mm厚，手工板，采用中字铝连接 2.材质:6mm厚单面无机预涂板+铝龙骨框架(中填100kg/m³岩棉)+玻镁+0.426mm金属覆膜板 3.表面处理：喷塑 | 258 | ㎡ |
| 17 | 装配板安装人工费 | 1.名称：装配板安装人工费 2.工艺：放线、排料、安装、 调整、收边、 密封处理 | 258 | ㎡ |
| 18 | 无机预涂板板墙面装饰 | 部位：电梯厅及过道实体墙使用（按2.8米高设计） 1、A级防火，6mm厚无机预涂板,专用铝合金工字形卡条收口固定,填缝; 2、结构胶与PE双面胶条粘贴,结构胶厚度不应小于双面胶; 3、25*25铝龙骨架打底; | 140 | ㎡ |
| 19 | 装配式洁净板隔断 | 部位：过道大门隔断（按2.8米高设计） 1.规格：A1级防火，50mm厚，手工板，采用中字铝连接 2.材质:6mm厚单面无机预涂板+铝龙骨框架(中填100kg/m³岩棉)+6mm厚单面无机预涂板 3.表面处理：喷塑 | 4 | ㎡ |
| 20 | 彩钢板隔断 | 部位：实验室功能间隔断使用（按2.8米高设计） 1.规格：A1级防火，50mm厚，机制板，采用企口连接 2.材质:0.426mm金属覆膜板+中空玻镁+0.426mm金属覆膜板 3.表面处理：喷塑 | 667 | ㎡ |
| 21 | 彩钢板损耗 | 部位：实验室功能间隔断使用（按2.8米高设计） 1.规格：A1级防火，50mm厚，机制板，采用企口连接 2.材质:0.426mm金属覆膜板+中空玻镁+0.426mm金属覆膜板 3.表面处理：喷塑 | 67 | ㎡ |
| 22 | 彩钢板安装人工费 | 1.名称：彩钢板安装人工费 2.工艺：放线、排料、安装、 调整、收边、 密封处理 | 667 | ㎡ |
| 23 | 中字铝 | 1.材料种类规格：δ=0.8mm 2.表面处理：喷塑 | 244 | 米 |
| 24 | 地槽铝 | 1.材料种类规格：δ=0.8mm 2.表面处理：喷塑 | 446 | 米 |
| 25 | 内圆弧 | 1.材料种类规格：δ=1.0mm 2.表面处理：喷塑 | 1440 | 米 |
| 26 | 圆弧损耗 | 1.材料种类规格：δ=1.0mm 2.表面处理：喷塑 | 144 | 米 |
| 27 | 圆弧内卡 | 1.材料种类规格：与内圆弧配套 2.表面处理：塑料 | 1416 | 米 |
| 28 | 外圆弧 | 1.材料种类规格：δ=0.8mm 2.表面处理：喷塑 | 92 | 米 |
| 29 | 角铝 | 1.材料种类规格：δ=0.8mm 2.表面处理：喷塑 | 120 | 米 |
| 30 | 元弧配件 | 1.材料种类：内、外圆弧片、闷头等 2.表面处理：喷塑 | 470 | 个 |
| 31 | 拼缝密封 | 1.材料种类规格：中性瓷白 2.彩钢板拼缝密封专用胶水 | 2136 | 米 |
| 32 | 双开甲级防火门 | 1.规格：1500*2100 2.材质：钢板厚度为1.2mm，门扇钢板厚度0.8mm，板芯为填充料珍珠岩棉 3.配件:门套、门锁、把手、合页等所有五金 4.含校正、塞缝、等所有内容 | 2 | 扇 |
| 33 | 单开甲级防火门 | 1.规格：900*2100 2.材质：钢板厚度为1.2mm，门扇钢板厚度0.8mm，板芯为填充料珍珠岩棉 3.配件:门套、门锁、把手、合页等所有五金 4.含校正、塞缝、等所有内容 | 1 | 扇 |
| 34 | 单开甲级防火门 | 1.规格：800*1800 2.材质：钢板厚度为1.2mm，门扇钢板厚度0.8mm，板芯为填充料珍珠岩棉 3.配件:门套、门锁、把手、合页等所有五金 4.含校正、塞缝、等所有内容 | 1 | 扇 |
| 35 | 单开甲级防火门 | 1.规格：600*1800 2.材质：钢板厚度为1.2mm，门扇钢板厚度0.8mm，板芯为填充料珍珠岩棉 3.配件:门套、门锁、把手、合页等所有五金 4.含校正、塞缝、等所有内容 | 2 | 扇 |
| 36 | 双开钢制防爆门 | 1.规格：1500*2100 2.材质：门框采用50+100*3.0m方管焊接，门扇采用2.0m板折弯焊接 3.配件:门套、首轮锁加机械锁门锁、把手、合页等所有五金 4.含校正、塞缝、等所有内容 | 1 | 扇 |
| 37 | 单开洁净钢制门 | 1.规格：800*2100 2.材质：机制板，钢质门，门框厚50mm，采用1.2mm镀锌板，门板为0.8mm镀锌板，板芯材料为铝蜂窝 3.配件：门锁、门把手等所有五金 | 1 | 扇 |
| 38 | 单开洁净钢制门 | 1.规格：900*2100 2.材质：机制板，钢质门，门框厚50mm，采用1.2mm镀锌板，门板为0.8mm镀锌板，板芯材料为铝蜂窝 3.配件：门锁、门把手等所有五金 | 1 | 扇 |
| 39 | 单开洁净钢制门 | 1.规格：1000*2100 2.材质：机制板，钢质门，门框厚50mm，采用1.2mm镀锌板，门板为0.8mm镀锌板，板芯材料为铝蜂窝 3.配件：门锁、门把手等所有五金 | 1 | 扇 |
| 40 | 单开洁净钢制门 | 1.规格：1000*2100 2.材质：机制板，钢质门，门框厚50mm，采用1.2mm镀锌板，门板为0.8mm镀锌板，板芯材料为铝蜂窝 3.配件：门锁、门把手等所有五金 | 11 | 扇 |
|  | 钢化玻璃 | 1.规格：450*350 2.材质：双层5mm中空钢化玻璃，烤漆装饰黑边条框，内置防雾干燥剂对流内循环孔道，配套铝型材框架无打孔组装结构 3.配件：五金等配件 | 11 | 块 |
| 41 | 子母洁净钢制门 | 1.规格：1200*2100 2.材质：机制板，钢质门，门框厚50mm，采用1.2mm镀锌板，门板为0.8mm镀锌板，板芯材料为铝蜂窝 3.配件：门锁、门把手等所有五金 | 14 | 扇 |
|  | 钢化玻璃 | 1.规格：450*350 2.材质：双层5mm中空钢化玻璃，烤漆装饰黑边条框，内置防雾干燥剂对流内循环孔道，配套铝型材框架无打孔组装结构 3.配件：五金等配件 | 14 | 块 |
| 42 | 双开洁净钢制门 | 1.规格：1500*2100 2.材质：机制板，钢质门，门框厚50mm，采用1.2mm镀锌板，门板为0.8mm镀锌板，板芯材料为铝蜂窝 3.配件：门锁、门把手等所有五金 | 4 | 扇 |
|  | 钢化玻璃 | 1.规格：450*350 2.材质：双层5mm中空钢化玻璃，烤漆装饰黑边条框，内置防雾干燥剂对流内循环孔道，配套铝型材框架无打孔组装结构 3.配件：五金等配件 | 8 | 块 |
| 43 | 双开洁净钢制门 | 1.规格：1800*2100 2.材质：机制板，钢质门，门框厚50mm，采用1.2mm镀锌板，门板为0.8mm镀锌板，板芯材料为铝蜂窝 3.配件：门锁、门把手等所有五金 | 1 | 扇 |
|  | 钢化玻璃 | 1.规格：450*350 2.材质：双层5mm中空钢化玻璃，烤漆装饰黑边条框，内置防雾干燥剂对流内循环孔道，配套铝型材框架无打孔组装结构 3.配件：五金等配件 | 2 | 块 |
| 44 | 推拉轨道钢质滑门 | 1.规格：800*2100 2.材质：机制板，钢质门，门框厚50mm，采用1.2mm镀锌板，门板为0.8mm镀锌板，板芯材料为铝蜂窝 3.配件：门锁、门把手等所有五金 | 2 | 扇 |
|  | 钢化玻璃 | 1.规格：450*350 2.材质：双层5mm中空钢化玻璃，烤漆装饰黑边条框，内置防雾干燥剂对流内循环孔道，配套铝型材框架无打孔组装结构 3.配件：五金等配件 | 2 | 块 |
| 45 | 推拉轨道钢质滑门 | 1.规格：900*2100 2.材质：机制板，钢质门，门框厚50mm，采用1.2mm镀锌板，门板为0.8mm镀锌板，板芯材料为铝蜂窝 3.配件：门锁、门把手等所有五金 | 1 | 扇 |
|  | 钢化玻璃 | 1.规格：450*350 2.材质：双层5mm中空钢化玻璃，烤漆装饰黑边条框，内置防雾干燥剂对流内循环孔道，配套铝型材框架无打孔组装结构 3.配件：五金等配件 | 1 | 块 |
| 46 | 推拉轨道钢质滑门 | 1.规格：1200*2100 2.材质：机制板，钢质门，门框厚50mm，采用1.2mm镀锌板，门板为0.8mm镀锌板，板芯材料为铝蜂窝 3.配件：门锁、门把手等所有五金 | 1 | 扇 |
|  | 钢化玻璃 | 1.规格：450*350 2.材质：双层5mm中空钢化玻璃，烤漆装饰黑边条框，内置防雾干燥剂对流内循环孔道，配套铝型材框架无打孔组装结构 3.配件：五金等配件 | 1 | 块 |
| 47 | 净化固定窗（视窗） | 1.规格：1200*1200 2.玻璃：双层5mm中空钢化玻璃，烤漆装饰黑边条框，内置防雾干燥剂对流内循环孔道 3.框材质：铝型材框架无打孔组装结构 4.配件：五金等配件 | 1 | 扇 |
| 48 | 净化固定窗（视窗） | 1.规格：1500*1200 2.玻璃：双层5mm中空钢化玻璃，烤漆装饰黑边条框，内置防雾干燥剂对流内循环孔道 3.框材质：铝型材框架无打孔组装结构 4.配件：五金等配件 | 1 | 扇 |
| 49 | 净化固定窗（视窗） | 1.规格：2100*1200 2.玻璃：双层5mm中空钢化玻璃，烤漆装饰黑边条框，内置防雾干燥剂对流内循环孔道 3.框材质：铝型材框架无打孔组装结构 4.配件：五金等配件 | 1 | 扇 |
| 50 | 净化固定窗（视窗） | 1.规格：2400*1200 2.玻璃：双层5mm中空钢化玻璃，烤漆装饰黑边条框，内置防雾干燥剂对流内循环孔道 3.框材质：铝型材框架无打孔组装结构 4.配件：五金等配件 | 4 | 扇 |
| 51 | 净化固定窗（视窗） | 1.规格：900*1200 2.玻璃：双层5mm中空钢化玻璃（单面防火），烤漆装饰黑边条框，内置防雾干燥剂对流内循环孔道 3.框材质：铝型材框架无打孔组装结构 4.配件：五金等配件 | 1 | 扇 |
| 52 | 净化固定窗（视窗） | 1.规格：1200*1200 2.玻璃：双层5mm中空钢化玻璃（单面防火），烤漆装饰黑边条框，内置防雾干燥剂对流内循环孔道 3.框材质：铝型材框架无打孔组装结构 4.配件：五金等配件 | 5 | 扇 |
| 53 | 净化固定窗（视窗） | 1.规格：1500*1200 2.玻璃：双层5mm中空钢化玻璃（单面防火），烤漆装饰黑边条框，内置防雾干燥剂对流内循环孔道 3.框材质：铝型材框架无打孔组装结构 4.配件：五金等配件 | 4 | 扇 |
| 54 | 净化固定窗（视窗） | 1.规格：2400*1200 2.玻璃：双层5mm中空钢化玻璃（单面防火），烤漆装饰黑边条框，内置防雾干燥剂对流内循环孔道 3.框材质：铝型材框架无打孔组装结构 4.配件：五金等配件 | 6 | 扇 |
| 55 | 防盗窗 | 1.类型：贴墙安装 2.材质：1.2mm厚304不锈钢材质 3.配件：五金等配件 | 3.78 | ㎡ |
| 56 | 窗帘含公司LOGO | 1.材质:聚酯纤维卷帘 2.高度、宽度:同窗户尺寸 3.配件：窗帘杆、支座、辅材等 | 156 | ㎡ |
| 57 | 安装辅材 | 玻璃胶、螺丝、五金配件等 | 1 | 项 |
| D、地面 |  |  |  |  |
| 1 | 地面找平 | 1.找平层厚度：30~50mm厚度细石混凝土，随打随抺平，强度达标后表面打磨平整；人工、材料 2.刷素水泥浆一遍 | 166 | ㎡ |
| 2 | 自流坪 | 1.基层处理:水泥自流平界面剂 2.厚度:3-5mm厚自流水泥面层 | 166 | ㎡ |
| 3 | 胶水 | 1.名称：PVC专用胶水 2.工艺：按标准施工 | 166 | ㎡ |
| 4 | PVC地面 | 1.面层材料品种、规格：2mm厚PVC卷材地板 2.安装方式:胶粘剂粘贴 3.燃烧标准：耐磨度达到国家标准实验室要求等级 | 166 | ㎡ |
| 5 | 瓷砖地面 | 1.规格:800*800玻化砖 2.找平层厚度、砂浆配合比:（1）素水泥砂浆一道（2）20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉（3）6厚强力胶粉粘结层揉挤压实抹平 3.嵌缝材料种类:接缝处嵌白水泥 | 566 | ㎡ |
| 6 | 波导线 | 1.规格：15公分宽，瓷砖 2.找平层厚度、砂浆配合比:（1）素水泥砂浆一道（2）20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉（3）6厚强力胶粉粘结层揉挤压实抹平 3.嵌缝材料种类:接缝处嵌白水泥 | 135 | 米 |
| 7 | 铝合金踢脚线铺贴 | 1.高度:80mm 2.面层：1.0mm厚铝合金成品踢脚线 | 278 | 米 |
| 8 | 踢脚线铺贴 | 1.高度:80mm 1.面层材料品种、规格：2mm厚PVC地板胶，含收口铝材 2.安装方式:胶粘剂粘贴 3.燃烧标准：耐磨度达到国家标准实验室要求等级 | 134 | 米 |
| E、其它 |  |  |  |  |
| 1 | 整体卫生保洁费 | 1.安装后，现场初步卫生保洁 | 732 | ㎡ |
| 2 | 垃圾清理费 | 1.安装后，现场垃圾清理转运 | 732 | ㎡ |

- （四）、实验室电气安装部分

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、安装电气 |  |  |  |  |
| 1 | 桥架 | 1.名称：钢制防火结构 2.规格：100*50 3.含支吊架，30mm角钢制作 | 17 | 米 |
| 2 | 桥架 | 1.名称：钢制防火结构 2.规格：300*100 3.含支吊架，30mm角钢制作 | 70 | 米 |
| 3 | 总配电柜3ZAP | 1.名称:配电箱; 2.型号:3ZAP; 3.规格:成套配电箱安装 4.安装方式:壁挂、明装; 5.工作内容:箱体开孔、箱体重复接地、防火封堵; | 1 | 套 |
| 4 | 楼层电箱3SYAP | 1.名称:配电箱; 2.型号:3SYAP; 3.规格:成套配电箱安装 4.安装方式:落地、明装; 5.工作内容:箱体开孔、箱体重复接地、防火封堵; | 1 | 套 |
| 5 | 楼层电箱3UPS | 1.名称:配电箱; 2.型号:3UPS; 3.规格:成套配电箱安装 4.安装方式:落地、明装; 5.工作内容:箱体开孔、箱体重复接地、防火封堵; | 1 | 套 |
| 6 | 房间分电箱3AL | 1.名称:配电箱; 2.型号:3AL; 3.规格:成套配电箱安装 4.安装方式:落地、明装; 5.工作内容:箱体开孔、箱体重复接地、防火封堵; | 1 | 套 |
| 7 | 房间分电箱3AP1 | 1.名称:配电箱; 2.型号:3AP1; 3.规格:成套配电箱安装 4.安装方式:壁装、暗装; 5.工作内容:箱体开孔、箱体重复接地、防火封堵; | 1 | 套 |
| 8 | 房间分电箱3AP2 | 1.名称:配电箱; 2.型号:3AP2; 3.规格:成套配电箱安装 4.安装方式:壁装、暗装; 5.工作内容:箱体开孔、箱体重复接地、防火封堵; | 1 | 套 |
| 9 | 房间分电箱3AP3 | 1.名称:配电箱; 2.型号:3AP3; 3.规格:成套配电箱安装 4.安装方式:壁装、暗装; 5.工作内容:箱体开孔、箱体重复接地、防火封堵; | 1 | 套 |
| 10 | 房间分电箱3AP4 | 1.名称:配电箱; 2.型号:3AP4; 3.规格:成套配电箱安装 4.安装方式:壁装、暗装; 5.工作内容:箱体开孔、箱体重复接地、防火封堵; | 1 | 套 |
| 11 | 房间分电箱3AP5 | 1.名称:配电箱; 2.型号:3AP5; 3.规格:成套配电箱安装 4.安装方式:壁装、暗装; 5.工作内容:箱体开孔、箱体重复接地、防火封堵; | 1 | 套 |
| 12 | 房间分电箱3UPS2 | 1.名称:配电箱; 2.型号:3UPS2; 3.规格:成套配电箱安装 4.安装方式:壁装、暗装; 5.工作内容:箱体开孔、箱体重复接地、防火封堵; | 1 | 套 |
| 13 | 房间分电箱3UPS3 | 1.名称:配电箱; 2.型号:3UPS3; 3.规格:成套配电箱安装 4.安装方式:壁装、暗装; 5.工作内容:箱体开孔、箱体重复接地、防火封堵; | 1 | 套 |
| 14 | 房间分电箱UPS3 | 1.名称:配电箱; 2.型号:UPS3; 3.规格:成套配电箱安装 4.安装方式:壁装、明装; | 1 | 套 |
| 15 | 房间分电箱3UPS1 | 1.名称:配电箱; 2.型号:3UPS1; 3.规格:成套配电箱安装 4.安装方式:壁装、暗装; 5.工作内容:箱体开孔、箱体重复接地、防火封堵; | 1 | 套 |
| 16 | 房间分电箱3UPS4 | 1.名称:配电箱; 2.型号:3UPS4; 3.规格:成套配电箱安装 4.安装方式:壁装、暗装; 5.工作内容:箱体开孔、箱体重复接地、防火封堵; | 1 | 套 |
| 17 | 房间分电箱3UPS5 | 1.名称:配电箱; 2.型号:3UPS5; 3.规格:成套配电箱安装 4.安装方式:壁装、暗装; 5.工作内容:箱体开孔、箱体重复接地、防火封堵; | 1 | 套 |
| 18 | 房间分电箱3UPS7 | 1.名称:配电箱; 2.型号:3UPS7; 3.规格:成套配电箱安装 4.安装方式:壁装、暗装; 5.工作内容:箱体开孔、箱体重复接地、防火封堵; | 1 | 套 |
| 19 | 设备小型电箱UPS1/UPS2 | 1.名称:配电箱; 2.型号:UPS1/UPS2; 3.安装方式:壁装、明装; | 2 | 套 |
| 20 | 设备小型电箱UPS4/UPS5/UPS6/UPS7/UPS8/UPS9/UPS10/UPS11 | 1.名称:配电箱; 2.型号：UPS4/UPS5/UPS6/UPS7/UPS8/UPS9/UPS10/UPS11; 3.安装方式:壁装、明装; | 8 | 套 |
| 21 | 设备小型电箱AP1 | 1.名称:配电箱; 2.型号：AP1;箱内配置：DZ47-63-C20A/1P+N，带2个模块插座。 3.安装方式:壁装、明装; | 1 | 套 |
| 22 | 楼层电箱主电缆 | 1.名称:阻燃电力电缆 2.型号:ZC-YJV 3.规格:2*(4*120+1*70) | 13 | 米 |
| 23 | 楼层电箱主电缆 | 1.名称:阻燃电力电缆 2.型号:ZC-YJV 3.规格:4*120+1*70 | 12 | 米 |
| 24 | 分电箱主电缆 | 1.名称:阻燃电力电缆 2.型号:ZC-YJV 3.规格:4*120+1*70 | 6.2 | 米 |
| 25 | 分电箱主电缆 | 1.名称:阻燃电力电缆 2.型号:ZC-YJV 3.规格:4*25+1*16 | 56 | 米 |
| 26 | 分电箱主电缆 | 1.名称:阻燃电力电缆 2.型号:ZC-YJV 3.规格:5*16 | 108 | 米 |
| 27 | 分电箱主电缆 | 1.名称:阻燃电力电缆 2.型号:ZC-YJV 3.规格:5*10 | 175 | 米 |
| 28 | 分电箱主电缆 | 1.名称:阻燃电力电缆 2.型号:ZC-YJV 3.规格:5*6 | 130 | 米 |
| 29 | 电气配线 | 1.名称:阻燃电线 2.配线形式:管内配线 3.型号:ZC-BV 4.规格:1*2.5mm2 | 4157.3 | 米 |
| 30 | 电气配线 | 1.名称:阻燃电线 2.配线形式:管内配线 3.型号:ZC-BV 4.规格:1*4mm2 | 3891.9 | 米 |
| 31 | 电气配线 | 1.名称:阻燃电线 2.配线形式:管内配线 3.型号:ZC-BV 4.规格:1*6mm2 | 749.3 | 米 |
| 32 | 电气配线 | 1.名称:阻燃电线 2.配线形式:管内配线 3.型号:ZC-BV 4.规格:1*10mm2 | 118.1 | 米 |
| 33 | 电气配线 | 1.名称:阻燃电线 2.配线形式:管内配线 3.型号:ZC-BV 4.规格:1*25mm2 | 187.2 | 米 |
| 34 | 空调配线 | 1.名称:阻燃电线 2.配线形式:管内配线 3.型号:ZC-BV 4.规格:1*2.5mm2 | 502.9 | 米 |
| 35 | 空调配线 | 1.名称:阻燃电线 2.配线形式:管内配线 3.型号:ZC-BV 4.规格:1*4mm2 | 611.8 | 米 |
| 36 | 空调配线 | 1.名称:阻燃电线 2.配线形式:管内配线 3.型号:ZC-BV 4.规格:1*6mm2 | 2937.5 | 米 |
| 37 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC线管 3.规格:￠50 | 24.2 | m |
| 38 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC线管 3.规格:￠40 | 16.6 | m |
| 39 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC线管 3.规格:￠32 | 230.5 | m |
| 40 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC线管 3.规格:￠25 | 313.4 | m |
| 41 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC线管 3.规格:￠20 | 1312.9 | m |
| 42 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC线管 3.规格:￠16 | 1445.8 | m |
| 43 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC热镀锌钢管 3.规格:￠16 | 43.2 | m |
| 44 | 接线盒 | 1.名称:三通接线盒 2.材质:随管材 3.规格:86型 | 846 | 个 |
| 45 | 接线盒 | 1.名称:四通接线盒 2.材质:随管材 3.规格:86型 | 258 | 个 |
| 46 | 凿(压)槽 | 1.名称:线管开槽 2.规格:按图纸要求 3.工作内容:水泥开槽、恢复处理 | 146.19 | m |
| 47 | 辅助材料 | 1.固件及零配件、密封件、耗材等 | 1 | 项 |
| B、安装 |  |  |  |  |
| 1 | 洁净灯 | 1.名称:LED洁净平板灯 2.规格:1200*300mm，48W 3.安装方式:嵌入式 | 6 | 盏 |
| 2 | 洁净灯 | 1.名称:LED洁净平板灯（应急电源90分钟） 2.规格:1200*300mm，48W 3.安装方式:嵌入式 | 2 | 盏 |
| 3 | 平板灯 | 1.名称:LED平板灯 2.规格:600*600mm，40W 3.安装方式:嵌入式 | 53 | 盏 |
| 4 | 平板灯 | 1.名称:LED平板灯（应急电源90分钟） 2.规格:600*600mm，40W 3.安装方式:嵌入式 | 28 | 盏 |
| 5 | 平板灯 | 1.名称:LED平板灯（黄光） 2.规格:600*600mm，40W 3.安装方式:嵌入式 | 1 | 盏 |
| 6 | 筒灯 | 1.名称:LED筒灯; 2.规格:9W，开孔尺寸135 3.安装方式:顶式 | 5 | 盏 |
| 7 | 筒灯 | 1.名称:LED筒灯（应急电源90分钟）; 2.规格:9W，开孔尺寸135 3.安装方式:顶式 | 1 | 盏 |
| 8 | 灯带 | 1.名称:LED灯带 2.规格:22V, 6W/M 2.安装方式:灯槽内安装 | 20 | 米 |
| 9 | 防爆灯 | 1.名称:圆形防爆灯 2.规格:1*20w 2.安装方式:顶式 | 4 | 盏 |
| 10 | LED灯泡 | 1.名称:LED灯泡 2.规格:10W 3.安装方式:顶式 | 1 | 盏 |
| 11 | 日光灯 | 1.名称:单管日光灯 2.规格:T5灯管，L600 3.安装方式:顶式 | 1 | 盏 |
| 12 | 照明开关 | 1.名称:一位开关 2.规格、型号:220V/10A（86型） 3.安装方式:暗装 | 16 | 个 |
| 13 | 照明开关 | 1.名称:二位开关 2.规格、型号:220V/10A（86型） 3.安装方式:暗装 | 19 | 个 |
| 14 | 照明开关 | 1.名称:三位开关 2.规格、型号:220V/10A（86型） 3.安装方式:暗装 | 6 | 个 |
| 15 | 照明开关 | 1.名称:一位双联开关 2.规格、型号:220V/10A（86型） 3.安装方式:暗装 | 3 | 个 |
| 16 | 照明开关 | 1.名称:二位双联开关 2.规格、型号:220V/10A（86型） 3.安装方式:暗装 | 7 | 个 |
| 17 | 照明开关 | 1.名称:三位双联开关 2.规格、型号:220V/10A（86型） 3.安装方式:暗装 | 3 | 个 |
| 18 | 照明开关 | 1.名称:一位开关（防爆） 2.规格、型号:250V/10A（86型） 3.安装方式:暗装 | 2 | 个 |
| 19 | 照明开关 | 1.名称:二位开关（防爆） 2.规格、型号:250V/10A（86型） 3.安装方式:暗装 | 1 | 个 |
| 20 | 插座 | 1.名称:普通三孔插座 2.规格、型号:250V/16A（86型） 3.安装方式:暗装 | 5 | 个 |
| 21 | 插座 | 1.名称:普通五孔插座 2.规格、型号:250V/10A（86型） 3.安装方式:暗装 | 64 | 个 |
| 22 | 插座 | 1.名称:普通五孔插座（防爆） 2.规格、型号:250V/10A（86型） 3.安装方式:暗装 | 2 | 个 |
| 23 | 开关插座底盒 | 1.名称:开关插座底盒 2.材质:随管材 3.规格:86型 | 127 | 个 |
| 24 | LEB等电位端子箱 | 1.非标定制； 2.接线端子数量：6平方导线接线端子10个，6平方接线端子2个 | 10 | 个 |
| 25 | 安装辅材 | 玻璃胶、螺丝、五金配件等 | 1 | 项 |
| 26 | 电气安装人工费 |  | 732 | ㎡ |

- （五）、实验室给排水安装部分

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、给水 |  |  |  |  |
| 1 | 给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 Dn32 | 15.1 | m |
| 2 | 给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 Dn25 | 18.2 | m |
| 3 | 给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 Dn20 | 128.9 | m |
| 4 | 管三通 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 Dn32 | 1 | 个 |
| 5 | 管三通 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 Dn20 | 28 | 个 |
| 6 | 管变径三通 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 Dn32-Dn20 | 3 | 个 |
| 7 | 管变径三通 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 Dn25-Dn20 | 5 | 个 |
| 8 | 管直接 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 Dn32 | 3 | 个 |
| 9 | 管直接 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 Dn25 | 4 | 个 |
| 10 | 管直接 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 Dn20 | 29 | 个 |
| 11 | 管变径 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 Dn32-Dn25 | 2 | 个 |
| 12 | 管变径 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 Dn25-Dn20 | 2 | 个 |
| 13 | 管弯头 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 Dn32 | 2 | 个 |
| 14 | 管弯头 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 Dn20 | 23 | 个 |
| 15 | 外丝直接 | 1.材质:PPR管 2.规格: Dn20 | 20 | 个 |
| 16 | 金属软管 | 1.材质：不锈钢软连接 | 9 | 根 |
| 17 | 截止阀 | 1.材质:黄铜 2.规格: Dn32 | 1 | 个 |
| 18 | 截止阀 | 1.材质:黄铜 2.规格: Dn20 | 20 | 个 |
| 19 | 辅助材料 | 热熔、五金件、胶水铺料等 | 1 | 项 |
| B、排水 |  |  |  |  |
| 1 | 排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PP管 Dn75 | 40.3 | m |
| 2 | 排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PP管 Dn50 | 91.9 | m |
| 3 | 管三通 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PP管 Dn75 | 1 | 个 |
| 4 | 管三通 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PP管 Dn50 | 11 | 个 |
| 5 | 管变径三通 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PP管 Dn75-Dn50 | 7 | 个 |
| 6 | 管直接 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PP管 Dn75 | 9 | 个 |
| 7 | 管直接 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PP管 Dn50 | 19 | 个 |
| 8 | 管变径 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PP管 Dn75-Dn50 | 3 | 个 |
| 9 | 管弯头 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PP管 Dn75 | 3 | 个 |
| 10 | 管弯头 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PP管 Dn50 | 19 | 个 |
| 11 | 地漏 | 1.材质:304不锈钢 2.型号、规格:φ50 | 2 | 个 |
| 12 | 存水弯 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、型号、规格：DN50 | 21 | 个 |
| 13 | 楼板开孔 | 1.名称:开孔 2.规格:比水管规格大一号 | 27 | 个 |
| 14 | 套管预埋 | 1.名称、类型:套管 2.规格:比洞口小，比水管大，长度25公分1个。 | 27 | 个 |
| 15 | 防水处理 | 1.开洞后修复需要 2.规格:按图纸要求 | 27 | 个 |
| 16 | 辅助材料 | 热熔、五金件、胶水铺料等 | 1 | 项 |
| 17 | 水路安装人工费 |  | 279.79 | ㎡ |
| C、废液收集 |  |  |  |  |
| 1 | 排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:废液 3.材质、规格:PP管 Dn32 | 34.7 | m |
| 2 | 管三通 | 1.安装部位:室内 2.介质:废液 3.材质、规格:PP管 Dn32 | 18 | 个 |
| 3 | 管直接 | 1.安装部位:室内 2.介质:废液 3.材质、规格:PP管 Dn32 | 7 | 个 |
| 4 | 管弯头 | 1.安装部位:室内 2.介质:废液 3.材质、规格:PP管 Dn32 | 25 | 个 |
| 5 | 安全漏斗 | 1.型号：KH-PPS01A 2.规格：共聚丙烯材质/PP（含盖子、隔栅、桌面支架、下水连接件） | 6 | 套 |
|  | 防腐蚀波纹管 | 1.型号：KH-PPS02A 2.规格：PTFE材质；约1米；含接头公母一只（OD18MM,ID16MM,L1000MN1条） | 6 | 套 |
|  | 安全止截阀 | 1.型号：KH-PPS03A 2.规格：HDPE,水平阀，耐酸碱，OD18MM（含接头一对） | 6 | 套 |
|  | 活性炭高效过滤器 | 1.型号：KH-PPS05A 2.规格：可吸附挥发性有机物及酸碱气体 | 6 | 套 |
|  | 废液桶 | 1.型号：KH-PPS06A 2.规格：20L,HDPE材质，S60螺纹（320*290*300mm） | 6 | 个 |
|  | PP防溢托盘/大号 | 1.型号：KH-PPS07A 2.规格：PP材质，外尺寸460*350*140mm | 6 | 个 |
|  | 报警器主体 | 1.型号：KH-006A 2.规格：220V 12V连接单通道，固定安装 | 6 | 个 |
| 6 | 安装辅材 | 热熔、五金件、胶水铺料等 | 1 | 项 |

- （六）、实验室气路管道部分

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、钢瓶间设备材料 |  |  |  |  |
| 1 | 半自动切换 | 双侧型，1*1，HVSP-3AES-200-20，材质：不锈钢316L，自动切换左右气源供气，24H不间断连续供气 双侧配置废气吹扫膜片阀组； 双侧配置主进气控制膜片阀组； | 8 | 套 |
| 2 | 不锈钢球阀 | VBV-TF8，不锈钢316L，卡套连接，全开、全闭式操作 | 8 | 个 |
| 3 | 高压金属波纹软管 | HP-1000 | 16 | 根 |
| 4 | 不锈钢钢瓶接头 | SS316 G5/8、W21.8、乙炔瓶架 | 16 | 个 |
| 5 | 转接头 | 1/4NPT | 16 | 个 |
| 6 | 钢瓶固定架 | 塑钢 | 10 | 个 |
| 7 | 不锈钢阻火器 | VFB100-1/4" | 2 | 只 |
| 8 | 可燃气体浓度控制器 | KB100型主机，2寸单色点阵液晶显示，中英文界面，配置风机接线端子，配置无线数据传输端口，可实现手机移动终端监测 | 1 | 套 |
| 9 | 气体探头 | GTQ-BS03型，材质：铸铝，催化燃烧式检测原理，进口感应探头传感器 | 2 | 套 |
| 10 | 气体探头 | GTQ-BS03型，材质：铸铝，催化燃烧式检测原理，进口感应探头传感器 | 2 | 套 |
| 13 | 压力报警主机 | 20路 10寸液晶数字直显报警控制器，带触摸显示、带485通讯接口，高低压实时数显报警 | 1 | 套 |
| 14 | 压力传感器 | 不锈钢316L，1/4"NPT连接，量程0-20mpa,两线4-20mA,螺纹接口1/4NPT。 | 16 | 支 |
| B、气体终端设备材料 |  |  |  |  |
| 1 | 终端减压器 | HVSR-1ELS，0-1.6MPA可调节，阀门阀体组件和阀芯采用不锈钢316L材质 减压器膜片须采用哈氏合金Hastelloy C276材质 | 39 | 个 |
| 2 | 减压阀进出转接头 | 1/4"MC | 78 | 个 |
| 3 | 不锈钢球阀 | VBV-TF4 | 39 | 个 |
| 4 | 终端转接头 | 型号待定 | 39 | 个 |
| 5 | 安装面板 | 304不锈钢 | 39 | 块 |
| C、气体管管件及辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢管道 | 1/2″OD SS316L BA | 172 | 米 |
| 2 | 不锈钢管道 | 1/4″OD SS316L BA | 317 | 米 |
| 3 | 不锈钢焊接三通 | 1/2-1/4″OD SS316L BA | 42 | 个 |
| 4 | 不锈钢焊接三通 | 1/2″OD SS316L BA | 8 | 个 |
| 5 | 不锈钢焊接三通 | 1/4″OD SS316L BA | 25 | 个 |
| 6 | 不锈钢焊接大小头 | 1/4-1/2"OD SS316L | 16 | 个 |
| 7 | 管卡 | 铝制 | 1 | 批 |
| 8 | 辅助材料 | 信号线、30*30型材、穿线套管、标贴、螺栓等 | 1 | 批 |
| 9 | 气体 | 焊接用气 Ar 99.999% | 3 | 瓶 |

- （七）、实验室监控、网络安装部分

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、监控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 400万星光级1/2.7”CMOS ICR日夜型半球网络摄像机 H.265/Smart265编码，支持智能报警 | 14 | 个 |
| 2 | 防爆摄像头 | 200W防爆摄像头 | 1 | 个 |
| 3 | NVR录像机 | 4盘32路硬盘录像机800W摄像机接入，支持Smart265解码 | 1 | 台 |
| 4 | 硬盘 | 监控硬盘4TB SATA3 | 2 | 个 |
| 5 | 监视器 | 24英寸监控显示屏 | 1 | 台 |
| 6 | POE交换机 | 18口全千兆POE交换机 | 1 | 台 |
| 7 | 网线 | 六类非屏蔽网络双绞线，不含施工 | 660 | 米 |
| 8 | 辅材 | 扎带，水晶头，电胶布等 | 1 | 批 |
| B、门禁部分 |  |  |  |  |
| 1 | 门禁主机 | 人脸主机 | 2 | 台 |
| 2 | 门禁电源 | 12V 门禁一体机电源 | 2 | 个 |
| 3 | 电锁 | 双门电锁 | 2 | 套 |
| 4 | 出门开关 | 出门开关 | 2 | 个 |
| 5 | 辅材 | 水晶头，电胶布，铆钉，线材等 | 1 | 批 |
| C、综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 单口网络面板 | 单口面板加六类网络模块 | 143 | 套 |
| 2 | 接入交换机 | S5735S-L24T4S(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP+,交流供电) | 2 | 台 |
| 3 | 接入交换机 | S5735S-L48T4X(48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电) | 3 | 台 |
| 4 | 无线AP | 华为双频吸顶无线，3010dn无线主机 | 2 | 台 |
| 5 | 无线AP | 华为AP2030DN-S主机(11ac,2x2双频,内置天线) | 3 | 台 |
| 6 | POE交换机 | S5735S-L12P4S-A(12个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电) | 1 | 台 |
| 7 | PDU | 防雷 10A 8位带开关 | 1 | 个 |
| 8 | 机柜 | 42U 加厚型，含施工运费 | 1 | 台 |
| 9 | 链路测试 | 链路测试标签 | 165 | 点 |
| 10 | 网线 | 六类非屏蔽网络双绞线，不含施工 | 7920 | 米 |
| 11 | 辅材 | 扎带，水晶头，电胶布,五金等，PVC管 | 1 | 批 |
| 12 | 桥架 | 1.名称：钢制防火结构 2.规格：200*50 3.含支吊架，30mm角钢制作 | 65 | 米 |
| 13 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC线管 3.规格:￠20 | 278 | 米 |
| 14 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC线管 3.规格:￠25 | 144 | 米 |
| 15 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC线管 3.规格:￠32 | 218 | 米 |
| 16 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC线管 3.规格:￠50 | 131 | 米 |

- （八）、实验室消防改造部分

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、消火栓系统 |  |  |  |  |
| 1 | 原有消火栓箱拆除 | 1.名称:消火栓箱、栓头拆除 | 3 | 套 |
| 2 | 原有DN65镀锌钢管拆除 | 1.名称:DN65镀锌钢管拆除 | 4.5 | m |
| 3 | 消火栓箱（室内消火栓DN65） | 消火栓箱（室内消火栓DN65） 1.安装方式:消火栓口安装高度为距地面1.1M; 2.型号、规格:消火栓箱型号为SG21型; 3.附件材质、规格:内设SN65消火栓一个,DN65mm长25m衬胶水带一条,DN19mm水枪一支; | 3 | 套 |
| 4 | 消火栓钢管DN65 | 消火栓镀锌钢管DN65 1.安装部位:室内; 2.材质:热浸镀锌钢管; 3.型号、规格:DN65; 4.连接方式:螺纹连接; 5.除锈标准、刷油防腐设计要求:见设计; 6.水冲洗、水压试验设计要求:见设计; | 58 | m |
| 5 | 机械三通DN100*DN65 | 机械三通DN100*DN65 1.安装部位:室内; 2.材质:碳钢铸件; 3.型号、规格:DN100*DN65; 4.连接方式:机械连接; | 3 | 套 |
| 6 | 堵头DN65 | 堵头DN65 1.安装部位:室内; 2.材质:玛钢铸件; 3.型号、规格:DN65; 4.连接方式:螺纹连接; | 3 | 套 |
| B、消防火灾自动报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 火灾报警壁挂主机 | 报警联动一体机 1.总线制:总线制; 2.安装方式:壁挂式; 3.控制点数量:242点; 4.本体安装，校接线等; | 1 | 台 |
| 2 | 消防应急广播壁挂主机 | 消防应急广播壁挂主机 1.总线制:总线制; 2.安装方式:壁挂式; 3.频率特性：80～120Hz; 4.定压输出：120V 5.输出功率：150W; | 1 | 台 |
| 3 | 点型探测器 | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器; 2.线制:总线制; 3.安装部位:有吊顶; | 41 | 个 |
| 4 | 点型探测器(防爆型) | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器(防爆型); 2.线制:总线制; 3.安装部位:有吊顶; | 4 | 个 |
| 5 | 手动报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮; 2.规格:带电话插孔; 3.安装方式:距地1.4m; | 4 | 个 |
| 6 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器; 2.安装方式:距地2.3m; | 4 | 个 |
| 7 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮; 2.安装方式:消防箱内安装; | 4 | 个 |
| 8 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:消防广播; 2.功率:3W; 3.安装方式:吸顶安装; | 4 | 个 |
| 9 | 火灾显示盘 | 1.总线制:火灾显示盘; 2.安装方式:距地1.4m; | 1 | 台 |
| 10 | 隔离模块 | 1.名称:隔离模块; | 2 | 个 |
| 11 | 广播切换模块 | 1.名称:广播切换模块; 2.安装方式:模块箱内安装; | 1 | 个 |
| 12 | 单输入模块 | 1.名称:单输入模块; 2.安装形式:模块箱内安装; | 2 | 个 |
| 13 | 单输入单输出模块 | 1.名称:单输入单输出模块; 2.安装形式:模块箱内安装; | 2 | 个 |
| 14 | 消防电源强切 | 1.名称:非消防电源强切 | 1 | 套 |
| 15 | 报警分支接线箱 | 1.名称:报警分支接线箱; 2.规格:600*600mm; 3.类型:方形; 4.安装方式:壁挂式; | 1 | 个 |
| 16 | 接线盒 | 1.名称:接线盒; 2.材质:钢制; 3.规格:86*50; 4.安装形式:明装; | 62 | 个 |
| 17 | 配线ZN-RYS-2x1.5 | 1.名称:配线; 2.型号:ZN-RYS-2x1.5;(信号） | 286 | m |
| 18 | 配线ZN-BYJ-2x2.5 | 1.名称:配线; 2.型号:ZN-BYJ-2x2.5;(电源） | 124 | m |
| 19 | 配线ZN-RYSP-2x1.5 | 1.名称:配线; 2.型号:ZN-RYSP-2x1.5;(广播） | 80 | m |
| 20 | 配线ZN-RYSP-4x1.5 | 1.名称:配线; 2.型号:ZN-RYSP-4x1.5(消防电话） | 104 | m |
| 21 | 配管-SC20 | 1.名称:薄壁扣压式电线管; 2.规格:KBG20; 3.用途:线路保护; 4.材质:金属; 5.配置形式:暗配; | 361 | m |
| 22 | 火灾报警系统调试 | 1.点数:立柜式242点以下; 2.线制:总线制; | 1 | 套 |
| C、应急疏散照明系统 |  |  |  |  |
| 1 | 消防应急灯（220V） | 1.名称:自带电源事故照明灯; 2.型号:2×5W≥90min; 3.安装形式:壁挂式明装下口离地2.4米; | 6 | 套 |
| 2 | 安全出口指示灯（220V） | 1.名称:安全出口灯; 2.型号:5W≥90min; 3.安装形式:门框上0.1米嵌入墙面安装; | 3 | 套 |
| 3 | 疏散指示灯（220V） | 1.名称:疏散指示灯; 2.型号:5W≥90min; 3.安装形式:低边距地0.5米嵌入墙面安装; | 3 | 套 |
| 4 | 配线 | 1.名称:应急照明配线; 2.型号:ZN-BV-3*2.5; | 102.0 | m |
| 5 | 配管-SC20 | 1.名称:薄壁扣压式电线管; 2.规格:KBG20; 3.用途:线路保护; 4.材质:金属; 5.配置形式:暗配; | 95 | m |
| 6 | 接线盒 | 1.名称:接线盒; 2.材质:钢制; 3.规格:86*50; 4.安装形式:明装; | 12 | 个 |
| 7 | 应急照明及疏散指示标志系统调试 |  | 1 | 项 |
| 8 | 措施费 | 含脚手架，机具费 | 1 | 项 |
| 9 | 铺材 | 包含管材配件，膨胀螺丝，卡扣等 | 1 | 项 |

三、主要设备的技术要求：

- （一）中央台、边台、角柜、仪器台（全钢结构）

1、台面：采用≥12.7mm厚黑色实芯理化板具有防腐蚀、耐酸碱、防水防火性强、耐磨耐热、易清洁等特点，四周边加厚至总厚度25.4mm,表面经机械打磨，光滑美观；使用寿命长。

（1）通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。

（2）参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，重金属铅、镉等未检出。

（3）通过最新标准（GB 18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/m3，满足E1级≤0.124mg/m3技术限量要求。

（4）通过机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行物理性能检测，检测结果包括但不限于:

▲①含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；（需提供权威机构出具的检验报告）

②吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120mPa，抗冲击性能：压痕直径6.0mm表面无破损、耐光色牢度≥4级；

③表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上；

（5）用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。

（6）参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。

（7）具备不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告。

（8）依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）。

（9）依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。

依据GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。

（10）依据ISO 22196:2011及JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于15种菌种检测，结果符合抗菌要求。

2、柜体

①落地柜体：柜体外壳采用1.0mm优质冷轧钢板经激光剪裁、定位打孔、后折弯焊接后成型，需酸洗磷化处理等十三道工序处理后经环氧树脂粉末粉末流水线自动喷涂，高温烘烤固化，表面需附着力高、硬度耐腐蚀性极强，外形美观；

②柜门：制作工艺同柜体，双层门板设计，用1.0mm 冷轧钢板经激光冲切、折弯成型。所有工件外露部分用满缝焊接经打磨抛光处理，表面光滑不刮手。门面板采用双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料。门板配置门扣组及橡胶缓冲装置；

③抽屉：屉为片装组合结构，整体使用用 1.0mm 冷轧钢板经激光冲切、折弯成型。所有工件外露部分用满缝焊接经打磨抛光处理，表面光滑不刮手；

④拉手：采用与抽屉或者柜体一体成型一字型拉手，防腐易清洁；

⑤导轨：均采用内嵌式三节式静音钢珠滑轨，材料为镀锌钢板经镀锌、环氧树脂喷涂处理；拉出时无噪音，轻推抽屉即可锁住，轻轻一扣塑料锁即可将抽屉与滑轨分离；带缓冲阻尼，每套滑轨承重≥30kg；

⑥铰链:采用特种优质静音合金铰链，带缓冲阻尼；

⑦层板：柜体加的一层活动隔板，将柜体分为两层，隔板可取出。材料同柜体，折弯成≥20mm厚的层板，并带有承重加强筋；层板由四个钢制层板扣支撑，承重≥50kg；层板可以以 30mm距离做上下自由调节；

⑧平衡调节系统:采用M12螺栓压模成型地脚，保证可以任意调节实验台平衡性能。

- （二）试剂柜、器皿柜（PP结构）

1、外壳：采用8mm瓷白色PP（聚丙烯）板材，经过同色同质焊条焊接而成 具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性

2、柜体：柜体采用一体成型、无缝焊技术，极大的加强了柜体的结构性，有效的降低了柜体因热胀冷缩而引起的变形。

3、层板：采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接 四周有立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，四周立边可获得一定程度防溢效果。

4、视窗：采用5mm钢化玻璃制作，相比普通玻璃提升2~3倍的极冷极热性能，提高3~5倍的强度，而且极大的提高了安全性。

5、门把手：耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。

6、门合页：耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。

- （三）气瓶柜 （全钢结构）

1、柜体：框架采用方钢管焊接，外壳采用1.2mm厚的武钢冷扎钢板，专用机械弯曲成型，均经磷化处理后，环氧树脂静电喷涂，可防腐耐蚀。

2、视窗：采用5mm厚度平板玻璃，镶边固定，并用透明硅胶增强粘固牢度。

3、防火标志：采用国家标准防火标志。

4、报警器：采用专用可燃气体探测器，空气扩散采样，当达到芯片切点设定的浓度时，将自动报警。

5、排风系统：采用风机，配合报警装置，一线连接，在报警后5秒内自动启动排风装置，稀释可燃气体浓度直至低于芯片切点设定值。

- （四）通风柜（全钢结构）

1、台面：采用12.7mm黑色实芯理化板，具有防腐蚀、耐酸碱、防水防火性强、耐磨耐热、易清洁，四边加厚边，经机械打磨，光滑美观。使用寿命长。面板前端嵌不锈钢的挡边。

2、外壳：采用1.2mm厚的武钢冷扎钢板，专用机械弯曲成型，经磷化处理后，采用环氧树脂静电喷涂，可防腐耐蚀。

3、内衬板及导流板：采用阻燃、防爆、耐腐蚀、耐高温，一体透芯，从里到外为同一材质。厚度：采用5mm厚乳白色实验室专用通风柜氟纤板，参数满足以下指标：

▲（1）耐污性能：提供参照GB/T 17657标准的检测报告，其中至少包括：65%硝酸，98%硫酸，丙酮，二氯甲烷，乙酸乙酯，三氯甲烷等6余种且检测结果为无明显变化。

（2）燃烧性能：参照GB/T20284标准，检测结果符合：600s总放热量≤3.7MJ。

（3）耐高温性能：参照GB/T 17657标准，检测结果符合：表面无裂纹。

4、水槽、水嘴、：PP水杯，实验室专用水嘴。
5、视窗：5mm厚的钢化玻璃，滑动自如，可停于任意位置，最大开启高度大于650mm。
6、日光灯：30W日光灯1支隐于顶板下，不与通风柜内气流接触，易更换。 
7、插座：三个三孔国际标准插座。
8、技术指标：噪音：≤60dB(A)（国标）；风速：0.5m/s。

9、通风系统：直排通风。

10、排气管道：实验室专用高分子复合UPVC材质风管。

11、功    能：能彻底抽空残余腐蚀气体以保护设备使用寿命。

（风幕式内补风型）主体结构参数：

1.通风柜内部为内补风结构设计，设计机械排风、机械补新风、室内微补风三个风口，内部腔体密封负压式设计，排风量和补风量根据视窗高度情况自行比例恒定控制在80%比例。

2.采用隐藏风道导流设计，上、下内补风结构，结合形成外内腔弯曲放射流，稳定气流成层流推进组织，视窗接触前无风感。

3.视窗玻璃前置微出风口，杜绝玻璃视窗前后温差而产生起雾、结霜现象。

4.全钢结构、上下柜整体1.2mm厚冷轧钢板喷涂进口防腐环氧树脂涂层，铝合金进口防腐环氧树脂喷涂视窗拉手，可拆卸功能面板，皮带传动，视窗为≥5mm防火钢化玻璃，常规下柜。

5.全钢结构，采用12.7mm厚黑色实芯理化板台面，顶板、两边侧板、导流板为5mm厚抗倍特板,15mm厚高密度背板。

6.内嵌式平板LED照明灯，工作区域的照度不低于450LUX，灯具电气不直接与腔体内气流接触。

7.下柜体具备容易拆装的活动背板，可根据实验要求具有整体排风能力。

8.插座标配3个250V 13A多功能三孔插座及1个250V 16A三孔插座，配套防护盖，电气设备安全接地设计。

9.通风柜正常工作时，柜体结构压力阻力≤70Pa。

10.稳定运行时，检测泄漏率控制在0.05ppm以内。

（五）通风柜（玻璃钢结构）

1、通风柜柜休：采用阻燃树脂加高强度玻璃纤维，表面用进口彩色胶衣，模具脱制，外表美观、色彩鲜艳。

2、台面：25mm厚一体实芯黑色坯体碟形实验室工业陶瓷板台面。采用高温一体烧制成型，总厚25mm（不能采用拼接或者后期加厚方式加工），四周为翘边碟形，有效阻水外溢。阻水边的厚度至少（7±1）mm，确保台面平整不易积水且能有效阻止有害液体外溢，耐超强腐蚀、耐刮磨，承重性好，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，经久耐用，无需维护。
   2.1台面技术参数满足以下指标：

(1)化学性能：“耐化学/耐污染”的检测报告,参照SEFA 3台面检测标准，检测报告中应至少包含有不少于49种检测种类,且检测结果等级为0级无可见变化的不少于48项；

（2）符合 T/CIQA10-2020或相关国家、行业标准,产品表面无空洞、无气泡、无杂色、无断裂、无脱层、无釉面碎屑；

（3）抗急冷急热性：符合JC/T 872-2000(2017)或相关国家、行业标准；

▲（4）压缩强度：参照T/CIQA 10-2020标准，检测结果必须符合：压缩强度≥283MPa,提供相关检测报告；

（5）承载性能：参照T/CIQA 10-2020标准，检测结果符合：720 kg保压600h,样品无破坏；

（6）抗冲击恢复系数：符合GB/T 3810.5-2016或相关国家、行业标准；

3、通风柜调节门：铝合金视窗安全玻璃、无段平衡式升降、可上下拉动，停留在任何位置。
4、通风柜操作设备：30W防腐日光灯，液晶控制面板、16A多功能插座。

5、水槽、水嘴、：PP水杯，实验室专用水嘴。

6、玻璃钢通风柜主体技术指标:

a、通风柜操作口平均面风速：0.4-0.8m/s。

b、通风柜排风量范围：1100-2400m3/h。
c、通风柜噪音：≤60db。
d、通风柜控制浓度：≤0.5ml/m3。
e、通风柜阻力：≤70Pa。
f、通风柜操作窗最大开启高度：800mm。

h、通风系统：直排通风。

i、排气管道：实验室专用高分子复合UPVC材质风管。

（六）通风柜(PP结构)

1、台面：采用8.0mmPP聚丙烯台面，设置有挡水边，防止液体外溢，台面具有良好的防水、防酸碱性能。

2、外壳：采用8.0mmPP聚丙烯板焊接制作,经过雕刻一次折弯处理后形成整柜,具有极强的抗酸碱，耐腐蚀性。

3、内壳：采用全新8.0mmPP聚丙烯板焊接制作，具有极强的抗酸碱、耐腐蚀性，内侧板可固定供水考克，可加配供气考克，背板可固定导流板，顶板设照明以及集气装置。

4、导流板：采用全新8.0mmPP聚丙烯板焊接制作, 具有极强的抗酸碱、耐腐蚀性，装置于工作空间后方以及上方处，由至少三块板组成，使得工作空间与排气管路的连接处之间形成一个气室，将污染气体均匀地排出。导流板使用导流夹将其与柜体结合，可重复拆装。

5、集气风罩：采用PP材质，具有极强的耐腐蚀性，底部入口为长方形开口，顶部出口为圆形开口。

6、日光灯：采用30W三防灯1支，能防水、防腐、防氧化。

7、视窗拉门：活动式垂直拉升拉门，置于工作空间与操作者之间用以保护操作者安全，结合平衡位置，拉门可停于任意活动点。调节门上方设有一片钢化玻璃视窗，视野可完全清晰、无阻碍。

8、视窗玻璃：采用5mm厚钢化玻璃，强度较大，抗弯性好，并在碎裂的时候不会产生呈锐角的小碎片。

9、视窗外框：采用无框门，与玻璃四边包夹嵌入式结合，确保视窗的安全性以及耐用性。

10、视窗悬吊索：采用同步结构；同步带传动比准确，对轴作用力小，结构紧凑，耐油，耐磨性好，抗老化性能好。

11、控制面板：采用液晶控制面板，设置有电源、开关、照明、风机以及运转指示灯等按钮，液晶显示屏能清晰地显示通风柜的运行情况。

12、把手:采用实验室专用PP把手，耐腐蚀性强。

13、铰链：采用实验室专用PP铰链，耐腐蚀性强。

14、水槽、水嘴、： PP水杯，实验室专用水嘴。
15、插座：三个三孔国际标准插座。

16、技术指标：噪音：≤60dB（国标）；风速：0.5m/s。

17、通风系统：直排通风。

18、排气管道：实验室专用高分子复合UPVC材质风管。

19、功    能：能彻底抽空残余腐蚀气体以保护设备使用寿命。

（七）中水槽

作为实验室重要的配件与水龙头搭配，用于实验室器具的盥洗。水槽边沿平整，契合台面。水槽需自带溢水功能，可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况。

1、材质：PP

2、重量：4.4KG，

3、材质：所有 PP 制品均采用全新高密度聚丙烯原包料，品质新料，绝无回料，高压一体注塑成型。耐腐蚀耐酸碱，稳定性强，安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。

4、厚度：设计厚度为5mm-8mm。

5、槽沿：表面为皮纹设计，厚重大气且防滑防刮伤以延长使用寿命。

6、耐液体化学试剂：饱和乙二酸、二噁烷、环己酮、甲酸7：氯化锌2：水1，分别浸泡48h，表面未见变化。

7、耐液体化学试剂：饱和氢氧化钙、饱和氯化钠、饱和硫化钠、饱和氯化锌、10%氯化镁、10%氯化铁、5%氯化钠、饱和硝酸银，分别浸泡48h，表面未见变化。

（八）三联水龙头

1、符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》 和GB 25501-2019《水嘴用水效率限定值及用水效率等级标准》标准检验。

2、产品描述：

涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。陶瓷阀芯90°旋转，静态最大耐压2.5MPa。达到国际及国内相关标准的技术要求。

主体采用H63加厚铜管制作，整体高度≥585mm，重量≥1740g，直管管径Φ26*1.2mm，臂管管径Φ22*1.2mm，鹅颈管管径Φ19*1.0mm，可360°旋转，固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。

3、产品性能

阀芯关闭，出水口开，冷水压力（2.5±0.05）MPa下，持续时间（60±5）s，阀芯上游的任何零部件无永久性变形。出水口不带流量调节器的水嘴阀芯下游：阀芯打开，出水口开，调整冷水压力至水嘴流量为（0.4±0.04）L/s时压力，持续时间（60±5）s，阀芯下游的任何零部件无永久变形。阀芯及阀芯上游：阀芯关闭，出水口开，冷水压力（1.6±0.05）MPa下保压（60±5）s，阀芯及上游过水通道无渗漏。出水口能够被堵住的水嘴阀芯下游：阀芯打开，出水口关，冷水压力（0.05±0.01）MPa，持续时间（60±5）s，阀芯下游任何密封部位无渗漏。水力学性能流量节水型：水龙头出水量≤4.8L/min。螺纹承受61N.m的扭力矩后应无裂纹，无损坏。手柄或手轮在开启和关闭方向上施加（6±0.2）Nm后，应无变形或损坏等削弱水嘴功能的情况出现。手柄或手轮承受45N的轴向拉力应无松动现象。涂、镀层附着强度：进行划格试验，应达到1级。表面耐腐蚀性能：水嘴进行酸性盐雾试验后，应不低于GB/T 6461-2002标准的10级要求。

（九）滴水架

1、选用高品质PS材质，款式新颖，欧式风格，具有优越的耐侯性与抗菌腐蚀性；整体不霉变，滴水棒就位后不易脱落。安装简便，固定实验台上紧固耐用。

2、可拆卸式滴水架为72个插孔位，配备两种不同功能的滴水棒80根，标准滴水棒60根（直径15mm）和细小滴水棒20根（直径6mm），细小滴水棒可连接在标准滴水棒上，适用于更长玻璃器皿。

3、滴水棒安装仰角40°，器皿放置稳固，轻易拆装、省时方便。

4、配套安装固定套件，支架底部设有无缝排水孔，排水管可连接至积液槽排液口，倾斜的设计能够迅速排走液体。

（十）洗眼器

1、主体加厚铜质，高度300mm，涂层表面为环氧树脂，耐腐蚀、耐弱酸、碱、盐溶液，防紫外线辐射。

2、洗眼喷头采用不助燃材质铸模一体成型制作，具有过滤及防尘功能，上面防尘盖平时可防尘，使用时可被水冲开，降低突然打开的短暂高压，避免冲伤眼睛。

3、洗眼器流量：工作压力0.20-0.40MPa，洗眼流量≥11.4/min。

4、开启方式：手动式。

5、软管：供水软管长度 1.5米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。

6、配置一体式过滤器角阀。

7、台式洗眼器依据ISO 16869:2008/GB/T24128-2018方法检测防霉性能：霉菌生长情况为0级，试验菌种：黑曲霉CGMCC 3.3928、球毛壳霉CGMCC 3.3601、绳裝青霉CGMCC 3.3875、宛氏拟青霉CGMCC 3.4253、长枝木霉CGMCC 3.4291。

- （十一）紧急冲淋洗眼器（不锈钢材质）

1、冲淋器：冲淋花洒直径：24cm，凸槽式出水口，孔径1.2mm×75mm；冲淋器高不低于220cm。

2、手推或脚踏水阀门：加厚铜质球阀开关，不锈钢手柄。手拉控水拉环（kg/m2）：1.5巴，水流流量：不少于115L/min。

3、洗眼器：不锈钢材料，洗眼盘直径42cm，洗眼器高105cm。

4、手动或脚踏开关：不锈钢材料。

5、手推控水阀门：加厚铜质球阀开关，不锈钢手柄。塑料洗眼头，出水调节为发泡水，水呈轻缓泡状水柱，具有防冲伤眼睛的特性，最小操作水压（Kg/m2）2barg，水流量：9L/min。平时放置台面，紧急使用时可随意抽取，方便使用。

6、固定底座：SUS304不锈钢材质，表面抛光处理，应耐酸碱，防腐蚀，长期使用亮泽如新。黑色主体及开关把手：采用不助燃PP材质。洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体而成，内置不锈钢过滤网，能过滤水中杂物，防尘盖：PP材质，平时可防尘，使用时能自动被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，防止损伤眼情。配B-2不锈钢总阀门开关，供水软管：长度不少于1.2米，软件PVC管外覆盖不锈钢网。水压：可耐18kgf/cm2（250PSI），水流量：4.5L/min。

- （十二）原子吸风罩（不锈钢材质）

材质：采用优质３０４＃标厚１．０ｍｍ（足厚０．７５ｍｍ）不锈钢板
配件：Ｍ１０＊３０梅花胶头螺丝；Ｍ８＊６０膨胀螺丝；蝶形螺母Ｍ８

构造：原子吸收罩经剪切、折弯、焊接、抛光而成，不锈钢板压折成型罩口采用75°斜角通风，风管可伸缩有效加大工作空间，带手动调风阀。

- （十三）万向排气罩（PP材质）

1、关节：高密度PP材质，可360度旋转调节方向，以固定架为中心最大活动半径可达1600mm。易拆卸、重组及清洗。

2、关节及密封圈，不易老化之高密度橡胶。

3、关节连接杆：304不锈钢

4、关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢推力轴承，与关节连接杆锁合。

5、底座采用圆形加厚底座，与三通为分体结构，更方便安装。

6、拱形罩口：直径375mm，PC全透明罩口。

7、伸缩导管：直径75mm,材质为PP。

8、配置：膨胀螺丝、75-90-110三个尺寸的装饰盘、90变110变径接头。

- 实验室气体管路系统

1、半自动切换:

1.1半自动型减压供气系统；自动切换双侧供气，24H不间断连续供气

1.2双侧配置废气吹扫膜片阀组；保证使用气体纯度保证6.0级

1.3双侧配置主进气控制膜片阀组；方便气体控制和系统检修

1.4阀门阀体组件和阀芯采用不锈钢316L材质

1.5减压阀和隔膜阀膜片须采用哈氏合金Hastelloy C276材质

1.6产品组件均经超声波洁净处理；保证不会二次污染高纯气体

1.7配置铝合金安装面板，要求电泳氧化处理

1.8最大进口承压压力30Mpa/300Bar

1.9最大出口原厂设定压力60Psig或150Psig可调

1．10最大泄漏速率1*10-8mbar I/s He

2、终端减压器：

2.1阀门阀体组件和阀芯采用不锈钢316L材质

2.2减压器膜片须采用哈氏合金Hastelloy C276材质

2.3减压器上盖配置防爆泄压孔

2.4产品组件均经超声波洁净处理；保证不会二次污染高纯气体

2.5配置铝合金安装面板，要求电泳氧化处理

2.6最大进口承压压力10Mpa/100Bar

2.7最大出口原厂设定压力60Psig或150Psig可调

2.8最大泄漏速率1*10-8mbar I/s He

▲3、提供有资质的第三方检测机构出具的符合国标的减压器形式实验测试报告(包括但不限于壳体实验，密封实验，调压实验，流量特性实验，压力特性实验，氦气检漏)。

四、项目建设要求及说明

1．	产品运输、保险及保管

1.1	中标人负责产品到交货地点的全部运输，包括所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由中标人承担。

1.2	中标人负责产品在交货及安装地点的保管，直至项目验收合格。

1.3	中标人负责其派出的安装调试人员的人身意外保险。

1.4	中标人应保证产品包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。

2.	安装调试

2.1	中标人负责产品免费送货上门，免费安装、调试，由此所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，均由中标人承担。安装调试期间所发现一切安全和质量事故及费用，均由中标人承担。

2.2	中标人送达产品及进行安装调试，应提前两天以上和采购人及采购用户单位取得联系，以便采购人及采购用户单位安排验货和配合安装调试等工作。中标人须加强安装调试过程的组织管理，所有安装调试人员须遵守文明安全操作的有关规章制度，持证上岗。

2.3  项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、中文操作说明书、技术文档及采购人要求的相关资料等，移交采购人。

3.	测试验收

3.1	项目验收国家、省、市、县有强制性规定的，按国家、省、市、县规定执行，验收费用由成交人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

3.2验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

3.3项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

3.4采购人与中标人双方签署验收证书后，产品才视为验收合格，并开始计算质量保证期。如果由于产品本身原因在三十天内调试而未能获得通过，中标人必须更换一套新的同型号且符合相关技术性能的产品，并赔偿由此造成的经济损失。

4.	质量保证

4.1	中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。提供的产品原始样本、技术资料应和投标文件的技术参数一致，应符合我国有关技术规范和技术标准。

4.2整体项目质保期为1年。

4.3	质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有设备维护必须免费上门服务。

5.	售后服务

5.1	系统维护。要求提交以下内容。

1）定期维护计划。

2）对采购人不定期维护要求的响应措施。

3）对用户修改设计要求的响应措施。

5.2	技术支持

1）提供7×24小时的技术咨询服务。

2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

5.3	故障响应

1）提供7×24小时的故障服务受理。

2）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。故障电话响应时间不超过1小时，到达现场时间不超过24小时。

3）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

4）设备维修期间须提供相应的备用设备，以保证采购人工作的正常进行。

五、其他要求及说明

1.工期：合同签订后40天

2.付款方式：合同签订后预付总合同款的40%，项目完工并验收合格后付总合同款的55%，余款5%待验收合格满一年后一次性付清。

3.中标人在施工过程中对土建部分破坏，必须恢复原状。

4.在施工过程中产生的结构加固改造以及预埋件所有费用均由中标人承担。

5．本项目为交钥匙工程，投标总价必须包含完成本项目所需的设计费、施工费、制造费、材料费、设备费、工程配套费、安装调试费、测试验收费、运输费、装卸费、培训费、质保期内售后服务费、保险、税金等为完成本项目至交钥匙工程所需的所有费用，无论设计变更与否，采购人不在投标总价之外支付任何费用。

6.投标人报价时如出现缺漏项情况，视为投标人承诺该项免费提供服务。

7.投标人在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

# 对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。

- 第五章  合同

## 第一节 合同协议书

采购人（全称）：               （甲方）

中标人（全称）：              （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《民法典》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目管理信息

（1）采购组织形式：

（2）采购方式：

（3）项目名称：

2.合同标的及金额

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 合同金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同金额小写： 大写： |  |  |  |  |  |

3.履行合同的时间、地点及方式：

4.付款：                                             。

5.履约验收方式：

6.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

7.组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方依法依规协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标通知书

（4）投标文件

（5）招标文件

（6）标准、规范及有关技术文件

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

| 甲方（盖章）： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 单位地址： | 乙方（盖章）： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 单位地址： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附页、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第四章“服务内容及要求”另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14.伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

（5）【政府采购合同专用条款】与招标文件第四章“技术规格、参数和要求”规定的其他伴随服务

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。

20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

24.合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第三章 第1.1款 | 甲方名称、地址 | 详见第一章“投标邀请” |
| --- | --- | --- |
| 第三章 第1.2（6）项 | 项目现场 | 采购人指定地点 |
| 第三章 第5.1款 | 履行合同的期限、地点及方式 | 详见第四章“技术规格、参数和要求” |
| 第三章 第9.2（1） 项 | 质量保证期 | 详见第四章“技术规格、参数和要求” |
| 第三章 第9.2（3） 项 | 响应时间 | 详见第四章“技术规格、参数和要求” |
| 第三章 第13.5款 | 合同价款支付方式和条件 | 详见第四章“技术规格、参数和要求” |
| 第三章 第14.2（6） 项 | 伴随服务 | 第四章“技术规格、参数和要求” |
| 第三章 第20.2款 | 解决争议的方式 | £ 诉讼 □ 仲裁 |
| 第三章 第23.1款 | 合同未尽事项 | 另行约定。 |

- 第六章 投标文件的组成

第一册 商务技术文件

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、商务响应/偏离表

五、投标人认为需提供的其他资料

六、货物说明一览表

七、技术响应/偏离表

八、投标货物符合招标文件规定的证明文件

九、投标人认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

十、法定代表人身份证明

十一、法定代表人授权委托书

十二、投标人具备投标资格的证明文件

注：第一册和第二册必须分开胶装成册。

国企采购

货物投标文件

## 第一册 商务技术文件

采购项目名称：

采购代理编号：

采   购   人：

采购代理机构：

投标人

年  月  日

### 一、投标函

致：             （采购代理机构）：

根据贵方为             （项目名称）的投标邀请（采购代理编号：         ），签字代表         （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件：资格证明文件    份，商务技术文件正本壹份、副本     份及电子文件     份，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

第一册 商务技术文件

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、商务响应/偏离表

五、投标人认为需提供的其他资料

六、货物说明一览表

七、技术响应/偏离表

八、投标货物符合招标文件规定的证明文件

九、投标人认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

十、法定代表人身份证明

十一、法定代表人授权委托书

十二、投标人具备投标资格的证明文件

在此，签字代表宣布同意如下：

1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

投标人名称(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期：               年      月

### 二、开标一览表

| 项目名称 项目名称 |  | 采购代理编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货期 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 投标总报价 （已包含价格折扣） | 大写： 元整 小写： 元整 |  |  |
| 备注： |  |  |  |

备注：（1）应按照第二章第14.1款的要求报价。

（2）《开标一览表》和《分项价格表》除在投标文件中提供外，需另备一份单独密封，在小密封袋上标明开标一览表和分项价格表字样，然后再装入投标文件正本密封袋中与项目投标文件同时递交，否则视为自动放弃投标；单独密封递交的《开标一览表》和《分项价格表》与投标文件中的表格内容不一致的，视为无效投标。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期：          年        月     日

### 三、分项价格表

1、分项报价表说明

备注：分项价格表为采购项目的投标报价构成明细，投标人应按招标文件第二章第14.1款要求编制，并说明。

2、分项报价表

委托代理编号:                                               金额单位：人民币  元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 规格型号 | 品牌产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人可根据企业实际情况对本表进行拓展。

说明：《开标一览表》和《分项价格表》除在投标文件中提供外，需另备一份单独密封，在小密封袋上标明开标一览表和分项价格表字样，然后再装入投标文件正本密封袋中与项目投标文件同时递交，否则视为自动放弃投标；单独密封递交的《开标一览表》和《分项价格表》与投标文件中的表格内容不一致的，视为无效投标。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：         年     月      日

### 四、商务响应/偏离表

委托代理编号:

| 序号 | 招标文件章节和条款号 | 投标文件章节和条款号 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字）：

日期：     年     月     日

五、投标人认为需提供的其他资料

（请提供评分所需证明材料，格式自拟）

六、货物简要说明一览表

| 序号 | 货物名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 政策功能类型及编号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：货物类项目按本表填写，货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

- 供应商名称：

- 法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日

七、技术规格、参数响应/偏离表

| 序号 | 文件条目号 | 招标要求 | 投标响应 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

2、属谈判文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

- 供应商名称：

- 法定代表人或其委托代理人(签字)：

- 日          期：       年      月     日

八、投标货物服务符合招标文件规定的证明文件

备注：提供第四章规定的证明材料复印件。

九、投标人认为需要提供的其他资料

国企采购

货物投标文件

## 第二册 资格证明文件

采购项目名称：

采购代理编号：

采   购   人：

采购代理机构：

投标人

年  月  日

十一、法定代表人身份证明

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：      职务：         系           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人名称（盖单位章）：

日期：     年     月     日

注：法定代表人身份证明应为一式二份，一份和投标文件装订，另随身携带一份至开标现场提交。否则视为无效投标。

十二、法定代表人授权委托书

【委托代理人作为签字代表的提供，并附法定代表人身份证明】

本人        （姓名、职务）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（采购代理编号：          ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                           。

代理人无转委托权。

本授权书于     年     月     日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证明及委托代理人在投标单位近三个月的社保缴纳证明材料。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年      月       日

注：法定代表人授权委托书应为一式二份，一份和投标文件装订，另随身携带一份至开标现场提交。否则视为无效投标。

十三、投标人具备投标资格的证明文件

须   知

1、投标人应按要求提供下列的证明材料

附页13-1 投标人资格声明（含参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

附页13-2供应商基本资格条件的证明材料（法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明、湖南省政府采购供应商资格承诺函等）

附页13-3 供应商特定资格条件的证明材料

附页13-4 其他说明

附页13-5 具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料

附件13-1

投标人资格声明

致               （采购人或采购代理机构）：

按照《政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

1、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，全称为               ，注册地点为            ，统一社会信用代码或注册号为             ，法定代表人为         ，具有独立承担民事责任的能力。

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

4、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、受到法律法规规定的较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位不存在下列情形之一：

（1）与采购人、采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）与参加采购项目的其他投标人不存在直接控股、管理关系，或者与其他投标人法定代表人（或者负责人）为同一人；

（3）已为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或者授权代理人（签字）：

日期：    年    月    日

附页13-2

投标人基本资格条件的证明材料

供应商应按招标文件要求提供：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件，自然人的身份证明原件扫描件。

2、具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力证明材料原件扫描件（根据项目具体履约需求明确）

3、法律、行政法规规定的其他条件（如果有的话）证明资料的原件扫描件。

4、湖南省政府采购供应商资格承诺函

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司     （本单位）独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),本公司企业规模为:

大型□  中型□  小型□  微型□。（非公司性质单位无需勾选）

公司（单位）名称：（盖章）

年   月   日

附页13-3

- 投标人特定资格条件的证明材料

备注：提供投标人特定资格条件证明资料的原件扫描件。

附页13-4

其他说明

附页13-5

- 具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料

提供设备购置清单或人员配置清单或业绩证明材料或书面承诺