 国企采购
招 标 文 件
采购项目名称：非临床研究机构检验试剂及实验室常用试剂耗材采购项目

委托代理编号：HNYY-LYGC-2026-004 

采  购  人：湖南普瑞玛药物研究中心有限公司

采购代理机构：湖南扬屹咨询管理有限公司

二〇二六年六月

目 录
第一章 投标邀请.............................................3
第二章 投标须知.............................................5
第三章 评标方法及标准......................................16
第四章 技术规格、参数与要求................................21
第五章 合同协议书..........................................131
第六章 投标文件组成........................................132
第一章  投标邀请
湖南扬屹咨询管理有限公司受湖南普瑞玛药物研究中心有限公司的委托，对其非临床研究机构检验试剂及实验室常用试剂耗材采购项目项目进行公开招标采购，现将采购事项公告如下：

采购项目基本概况

1、采购项目名称：非临床研究机构检验试剂及实验室常用试剂耗材采购项目
2、委托代理编号：HNYY-LYGC-2026-004
二、采购需求

采购需求及品目分类：
	品目号
	品目名称
	采购需求

	品目一
	临床检验试剂
	详见第四章“技术规格、参数与要求”

	品目二
	临床前研究实验室常用试剂及耗材
	详见第四章“技术规格、参数与要求”

	注：投标人可同时投两个品目，也可单独投其中一个品目，但只可中标其中一个品目。


三、投标人的资格要求：

1、投标人基本资格条件： 
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件；

（2）供应商提交《湖南省政府采购供应商资格承诺函》；

（3）法人提交法定代表人身份证明原件扫描件或者法定代表人授权委托书原件扫描件以及被授权代表人在投标单位或投标单位依法登记的分支机构近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件扫描件；

（4）信用记录查询(由采购人、代理机构进行查询，无需供应商提供书面申明)；

（5）其他说明：近三个月是指2026年2月至2026年4月。

（6）具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料。

2、特定资格条件：

2.1品目一：具有有效期内的医疗器械经营许可证（或备案凭证）或医疗器械生产许可证（或备案凭证）；

2.2品目二：具备有效期内“中华人民共和国危险化学品经营许可证”、“非药品类易制毒化学品经营备案证明”、“易制爆从业备案证明”。

3、联合体投标：本次招标不接受联合体投标。

四、获取招标文件的时间、期限、地点、方式

1.凡符合投标资格要求并有意参加投标者，请在中国采购与招标网https://zbdt.chinabidding.cn/湖南普瑞玛药物研究中心有限公司官网http://www.hnse.org/直接下载。

2.各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。

五、投标截止时间、开标时间及地点

1、提交投标文件的截止时间：2026年06月22日09：00止，超过截止时间的投标将被拒绝（★）。

2、开标时间：2026年06月22日09：00（北京时间）。

3、开标地点（递交投标文件地点）：湖南普瑞玛药物研究中心有限公司（浏阳经济技术开发区康天路123号办公楼会议室）

4、逾期送达或者不按招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

六、公告期限：

2026年06月01日17：00至2026年06月08日17：00止（5个工作日）

七、评标办法：综合评分法

采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

采购人名称：湖南普瑞玛药物研究中心有限公司

地址：浏阳经济技术开发区康天路123号

联系人：黄羽南

电话：13637486313
2、采购代理机构信息

采购代理机构名称：湖南扬屹咨询管理有限公司  

地址：浏阳市金沙北路彩虹城5单元25楼    

联系人：卢琳
电  话：18374892479
第二章  投标须知
投标须知前附表
注：本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	非临床研究机构检验试剂及实验室常用试剂耗材采购项目

	第2.1款
	采购人
	名称：湖南普瑞玛药物研究中心有限公司

地址： 浏阳经济技术开发区康天路123号

联系人：黄羽南

电话：13637486313

	第2.2款
	采购代理机构
	名称：湖南扬屹咨询管理有限公司  

地址：浏阳市金沙北路彩虹城5单元25楼    

联系人：卢琳
电  话：18374892479

	第3.1款
	投标人资格条件
	见本采购项目投标邀请第三条“投标人的资格要求”规定

	第6.1款
	组织现场考察或者召开答疑会
	■不组织

	二、招标文件

	第8.2款
	非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围
	非实质性要求条款允许偏离的最多项数≥9项将导致投标无效。
条款数（最高项数）的统计方法：相同内容的条款不重复计算项数

	第7.4款
	招标文件公告期限
	详见第一章“投标邀请”

	第9.2款
	信息公告媒体
	中国采购与招标网https://zbdt.chinabidding.cn/
湖南普瑞玛药物研究中心有限公司官网http://www.hnse.org/

	第10.1款
	提交投标文件截止时间
	详见第一章“投标邀请”

	三、投标文件

	第14.1款
	投标报价的规定
	按文件要求报价

	第17.1款
	投标有效期
	90日（日历日）

	第19.1款
	投标文件副本份数
	分标段制作，每标段一式三份（正本1份，副本2份）

电子文件一份（电子文件为签章后的扫描件，采用U盘载入，并标注投标人名称，电子文件密封包装后装入投标文件密封袋中，未提交投标文件电子档的其投标无效）。

	四、投标

	第21.1款
	投标文件的递交地点
	湖南普瑞玛药物研究中心有限公司（浏阳经济技术开发区康天路123号办公楼会议室）

	第23.1款
	分包
	不允许分包

	五、开标、资格审查和评标

	第25.2款
	需要宣布的其他内容
	无。

	六、中标信息公布

	第29.2款
	并列情况下确定中标人的方式
	综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

	七、合同签订

	第32.1款
	履约担保
	不要求提供

	八、其他规定

	第35.1款
	招标代理服务费
	代理服务费：10000元/品目，由中标人一次性支付。


正文
一、总  则
1.适用范围
1.1本招标文件仅适用于本章“招标文件前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。采购项目联系人姓名和电话见【投标须知前附表】。
2.定义
2.1采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.2采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.3投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。
2.4货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.5工程是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
2.6服务是政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的服务。
3.投标人的资格要求
3.1投标人应当符合【投标须知前附表】中规定的投标人基本资格条件和特定资格条件。
3.2本章第3.1款规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定： 
（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例，以及合同款项支付具体规定。
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
4.投标费用 
4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
5.保密
5.1参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
6．组织现场考察或者召开答疑会
6.1【投标须知前附表】规定采购人或者采购代理机构组织现场考察或者召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按其要求参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。
6.2采购人或者采购代理机构召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按法律规定的时间，以书面形式将提出的问题送达采购代理机构，以便采购人或者采购代理机构在会议期间澄清。答疑会后，对投标人所提问题的澄清，采购代理机构将按本章第10.1款或第10.2款相应规定办理。投标人对采购活动事项如有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
6.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。
6.4采购人或者采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
二、招标文件
7.招标文件的构成
7.1 招标文件共六章，各章内容如下：
第一章 投标邀请
第二章 投标须知
第三章 评标方法及标准

第四章 技术规格、参数及要求

第五章 合同协议书
第六章 投标文件的组成

7.2本章第10.1款对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

7.3采购项目需要公开的有关信息：招标公告、中标结果公告采购代理机构将通过【投标须知前附表】指定媒体公开发布，招标文件澄清或修改公告等通知将通过邮件方式送达。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注指定媒体及邮箱的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是投标人的风险，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。
7.4招标公告的公告期限为5个工作日。

7.5投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。
8．偏离与实质性响应
8.1招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为投标无效。
8.2投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，在超出允许偏离的最多项数（条款数之和）或范围时，在评标时将其视为投标无效。非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围见【投标须知前附表】。
9.招标文件的获取
9.1招标文件提供期限自开始发出之日起不少于五个工作日。

9.2凡符合资格要求并有意参加投标的供应商, 按第一章指定的信息获取招标文件。
10.招标文件的澄清或者修改
10.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改应在招标文件指定的媒体上发布澄清或者修改公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在【投标须知前附表】规定的提交投标文件截止时间前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
三、投标文件
11.投标语言
11.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。
12.计量单位
12.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
13.投标文件的组成
13.1投标文件的内容如下：
一、投标函

二、开标一览表

三、货物/服务说明一览表

四、商务/技术条款响应/偏离表

五、投标货物/服务符合招标文件规定的证明文件（如有）

六、投标人具备投标资格的证明文件

七、投标人认为需提供的其他资料

13.2投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.3投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

14.投标报价
14.1投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，按【投标须知前附表】规定进行报价。
14.2投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容。否则，在评标时不予核减。
14.3投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价。否则，在评标时将其视为无效投标。
14.4投标人在提交投标文件的截止时间前修改投标报价的，应同时修改投标文件中相应内容。此修改应符合本章第22.1款的相关规定。
14.5投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为投标无效。
15.投标人的资格证明文件
15.1投标人应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评标时将其视为无效投标。

16.投标服务符合招标文件规定的证明文件
16.1 投标人应当提交其拟供的合同项下产品及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。
16.2 投标人在服务实施方案说明中应当说明服务内容、人员配备、服务期限、服务承诺等。
16.3 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：
（1）服务主要内容和服务期限的详细说明；

（2）对照招标文件服务要求，逐条说明所提供服务对招标文件的服务要求条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值。
17. 投标有效期
17.1除【投标须知前附表】另有规定外，投标有效期为90日，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期不足的投标，在评标时将其视为投标无效。
17.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。
18. 投标保证金
无需缴纳。
19. 投标文件的签署
19.1投标文件分标段制作，每标段一式三份（正本1份，副本2份）,电子文件一份（采用U盘载入，并标注投标人名称，电子文件密封包装后装入投标文件密封袋中，未提交投标文件电子档的其投标无效)。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本不一致时，以正本为准，若纸质版文件与电子版中存在不符的内容，以纸质版文件为准。

19.2投标文件正本应用不褪色的材料打印或书写，并在招标文件要求盖章处盖投标人单位章，在签字处由投标人代表亲笔签字。投标人代表不是投标人的法定代表人的，应提供法定代表人授权委托书，并附法定代表人身份证明。投标文件的副本应为正本的复印件。投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。

19.3投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动之处应加盖单位章或由投标人代表亲笔签字确认。

不按上述要求盖章和签字的，在评标时将其视为无效投标。
四、投标
20. 投标文件的密封和标记
20.1投标文件分标段密封，投标文件封口处骑缝加盖投标人单位章或由投标人代表签字。
20.2投标文件封套或外包装上应标注：
（1）采购项目名称、采购代理编号、品目号及名称； 
（2）注明“在开标时间（要写出具体时间）之前不得启封”的字样；
（3）注明投标人名称和联系地址。
21. 投标文件的递交
21.1投标人应当在提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达【投标须知前附表】指定投标地点。
21.2采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。
22. 投标文件的修改和撤回
22.1投标人在提交投标文件的截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照本章第19、20、21款规定签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分，并在提交投标文件的截止时间前递交。
23.分包
不允许分包。
24. 串通投标行为
24.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人追究法律责任：
（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加采购活动；
（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加采购活动或者放弃中标；
（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
24.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
五、开标，资格审查和评标
25. 开标
25.1采购代理机构在提交投标文件的截止时间和本章第23.1项规定的地点组织公开开标，并邀请投标人参加。
25.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格和【投标须知前附表】规定需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。
25.3开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。
25.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人代表未参加开标的，视同认可开标结果。
25.5采购人、采购代理机构对投标人代表当场提出的询问或者回避申请。
25.6投标人代表、采购代理机构代表、监督人（如果在现场）等有关人员在开标记录上签字确认。
26. 资格审查
26.1开标结束后，采购人及采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。
26.2资格审查的程序
（1）开标结束后，请投标人离开开标室；
（2）采购人及采购代理机构在开标室按招标文件的规定对投标人进行资格审查；
（3）请对资格审查存在疑问的投标人法定代表人或其授权代理人进入开标室，进行澄清说明有关疑问；
（4）请资格审查不合格的投标人法定代表人或其授权代理人进入开标室，告之其资格审查情况以及相关权益；
（5）采购人及采购代理机构资格审查人员填写《资格审查情况表》并签字确认，且承担相应法律责任；
（6）投标人资格审查资料以及资格审查不合格的投标人的投标文件待项目评审结束后一并封存。
26.3在资格审查时，将对投标人信用记录进行甄别。
（1）信用信息查询的查询内容：本章第3.3款第（4）项规定；
（2）信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
（3）信用信息查询的截止时点：提交投标文件的截止时间；
（4）信用信息的使用原则：被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的，以及被“中国政府采购网”网站列入严重违法失信行为记录名单，将拒绝其参与本项目的采购活动；
（5）信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。

26.4投标文件属下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）不符合本章第3条投标人的资格要求的；

（3）未按招标文件要求提交资格证明文件或投标文件中资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（4）不符合法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

26.5对未通过资格审查的投标人，采购人及采购代理机构应当告知其未通过的原因。

26.6资格审查结束后，采购人及采购代理机构应将资格审查结果送交评标委员会，评标委员会不再对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得进入评标环节。

27. 评标委员会

27.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

27.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

(2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3）与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

27.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

28. 评标

28.1 评标委员会按照评标方法及标准规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

六、中标信息公布
29.中标通知书与中标信息公布

29.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将资格审查情况报告和评标报告送采购人。

29.2采购人应当自收到资格审查情况报告和评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

29.3采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在本采购项目招标公告指定媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为１个工作日。

29.4采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

30. 投标人询问及质疑

30.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

30.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，选择以书面的形式向采购人或采购代理机构提出质疑；采购人或采购代理机构应当在收到书面质疑七个工作日内作出答复。

30.3本章第30.2款所称投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

30.4投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

30.5质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑投标人的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

30.6质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章。质疑书由授权代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

30.7采购人或采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

七、合同签订
31. 签订合同

31.1 采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

31.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

31.3中标合同将在本采购项目招标公告指定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.4中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

32. 履约担保

无需缴纳。

33.采购合同履行中数量的变更

33.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的产品服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、其他规定
34.招标不足三家处理

34.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

34.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。

35.招标代理服务费

35.1招标代理服务费：见【投标须知前附表】。

第三章  评标方法及标准 

评审因素和标准  

	序号
	评审因素
	分值
	评分标准

	1
	投标报价

（30分）
	30
	以经评标委员会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。

其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分＝评标基准价÷投标报价×投标报价权重

	2
	技术（40）
	技术参数
	8
	投标文件没有货物说明一览表的计0分。产品配置符合招标文件要求的计8分。配置不详或技术参数不清或缺漏项或负偏离的每处扣1分，扣完为止。

	
	
	实施方案
	20
	投标人根据招标要求，结合本项目实际情况，提供项目实施方案，包括但不限于产品的货源组织、产品的运输、仓储配送、货源储备、产品的质量保证措施等方面：方案详细完整、符合项目实际情况且科学合理的计20-14分；方案较完整、部分内容不充实、空洞，描述不够详细，缺少关键节点、遗漏重要数据的计13-7分；方案内容项目分析合理性、逻辑性有缺陷、条理不清晰，语义表述混乱、不清、前后矛盾，方案内容实际无法实现或不利于项目实施，工作成效无法达到预期要求的计6-1分，无方案的计0分。

	
	
	产品质量保证
	12
	评标委员会对投标产品的品牌、质量、市场认可程度等进行综合比较，划分出优秀、良好和一般三个等级，优秀的得12-9分，良好的得8-5分，一般的得4-1分。

（评标委员会对供应商进行横向比较，优秀等级的评1个供应商，良好等级的评2个供应商，一般等级的不限数量）

	3
	商务

（30）
	销售业绩
	10
	提供实验室试剂或耗材类销售业绩证明材料，每个计2分，最多计10分。 

注：1、提供中标（成交）通知书或合同扫描件并加盖投标人公章，否则不计分。2、证明材料必须提供产品清单，且清单内必须包含本次采购的主要产品：①临床检验试剂：尿十项试纸（干化学检测法）、便隐血(FOB)检测试剂(胶体金法)、纤维蛋白原（FIB）试剂盒（液体型）。②临床前研究实验室常用试剂及耗材：灭菌针式过滤器、标准级载玻片 1A5107、一次性使用全封闭薄膜过滤器，否则不予计分。

	
	
	服务能力
	10
	为确保产品的配送效率以及安全性，投标人在采购人所在地具有产品仓库的计10分；投标人在长株潭地区具有产品仓库的，计5分。（自有产权提供房屋所有权证复印件和仓库照片，租赁的需提供租赁合同复印件、房产证明材料、仓库照片，并加盖投标人公章，否则不计分。）

	
	
	售后服务保障
	10
	投标人提供的售后服务方案，至少包含①人员配备及安排、②服务响应时间、③车辆配置情况等方面。方案详细完整、符合项目实际情况且科学合理的计10-8分；方案较完整、部分内容不充实、空洞，描述不够详细，缺少关键节点、遗漏重要数据的计7-5分；方案内容项目分析合理性、逻辑性有缺陷、条理不清晰，语义表述混乱、不清、前后矛盾，方案内容实际无法实现或不利于项目实施，工作成效无法达到预期要求的计4-1分，无方案的计0分。

	合计
	100
	


注：投标人的投标文件中提供的资料应真实、清晰、完整，如经评委一致认定投标文件提供的资料不完整、不清晰、模糊看不清的，则该项资料所对应的评分分值计0分。

正   文
1.评标方法
1.1评标方法：综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供产品服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第二章第3条“投标人的资格要求”。本采购项目的评标因素和标准见【评标方法及标准前附表】。
1.3采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
2.评标程序
2.1评标程序分为投标文件商务、技术等符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、确定中标候选人名单。
3. 投标文件符合性审查
3.1评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。
（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。
（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
3.2投标文件属下列情况之一的，投标无效：
（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（3）报价超过招标文件中规定的最高限价的； 

（4）投标有效期不足的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

4. 澄清有关问题
4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
4.2投标文件报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字或者加盖单位章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提交的澄清、说明或者补正。
4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。
5. 比较与评价
5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。
5.2投标报价的修正或调整：如果有算术错误，投标报价将按本章第5.2款进行算术修正及修正次序规则修正。
5.3投标报价评价：详见评审因素和标准 
5.4技术、商务等评分项响应评价
（1）技术、商务等评分项响应评分。按本章第1.2款规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。
5.5评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
5.6评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。
6. 确定中标候选人名单
6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件第二章第29.2款规定的方式确定中标人。
7.报价合理性审查
7.1.评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： ①投标（响

应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部

通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； ②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次

低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标

（响应）报价×50%； ③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购

项目最高限价×45%； ④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不

能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 评审委员会启动异常低价

投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内

对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材

料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于50分

钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，

在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市

场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能

证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 

7.2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）印章，在评标委员会要求的时间

内以纸质盖章方式进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评

标委员会应当将其投标视为无效。
8.编写评标报告
8.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
8.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
9.评标报告复核
9.1汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
9.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。
9.3投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审。
10.停止评标
10.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
第四章  技术规格、参数与要求

一、采购项目名称：非临床研究机构检验试剂及实验室常用试剂耗材采购项目

二、品目分类：
	品目号
	品目名称
	采购需求

	品目一
	临床检验试剂
	详见第四章“技术规格、参数与要求”

	品目二
	临床前研究实验室常用试剂及耗材
	详见第四章“技术规格、参数与要求”

	注：投标人可同时投两个品目，也可单独投其中一个品目，但只可中标其中一个品目。


三、采购清单及技术要求
3.1品目一：临床检验试剂

	序号
	产品类别
	产品名称
	规格
	现用品牌
	单位
	上限单价
	详细参数要求

	1
	凝血试剂
	活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒（鞣花酸）
	10*5ml
	上海太阳
	盒
	485
	1.外观：APTT(鞣花酸)试剂应为混悬液，0.025mol/L CaCl2应为无色透明液体；

2.正常的血浆测试所得结果≤35秒；

3.重复性：质控血浆重复测试结果的变异系数(CV)≤5%；

4.批间差：不同批号测试结果的变异系数不大于10%；

5.中标后提供一份1年内任意批次的产品检定报告单；

6.中标后提供产品说明书；

7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。

	2
	凝血试剂
	CA血凝杯
	3*1900个/箱
	上海太阳
	箱
	3120
	1.APTT重复性试验的变异系数应不大于10% ；

2.中标后提供产品说明书；

3.中标后提供原厂相关产品检验报告单；

4.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。

	3
	凝血试剂
	清洗液I
	50ml
	上海太阳
	瓶
	270
	1.pH值：应为1.5±1.0（25℃）；

2.外观：无色透明溶液；

3.中标后提供产品说明书；

4.中标后提供原厂产品检定报告单；

5.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。

	4
	凝血试剂
	CS血凝杯
	3*2000个/箱
	上海太阳
	箱
	4140
	1.APTT重复性试验的变异系数应不大于10%；

2.中标后提供产品说明书；

3.中标后提供原厂产品检定报告单；

4.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。

	5
	凝血试剂
	纤维蛋白原（FIB）试剂盒（液体型）
	6*2ml
	上海太阳
	盒
	732
	1.外观：FIB凝血酶应为均匀液体，FIB定值血浆应为黄色或淡黄色固体，凝血分析用稀释液应为无色透明溶液；

2.准确性：测定上一级校准物质，相对偏差≤15%；

3.线性：FIB试剂在0.8~8.0 g/L范围内，线性相关系数大于0.98；

4.重复性：质控血浆重复测试结果的变异系数(CV)≤8%；

5.批间差：不同批号测试结果的变异系数(CV)≤15%；

6.中标后提供一份1年内任意批次的产品检定报告单；

7.中标后提供产品说明书；

8.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。

	6
	凝血试剂
	凝血酶原时间（PT）试剂盒（冻干型）
	10*4ml
	上海太阳
	盒
	378
	1.外观：PT试剂应为疏松体，复溶后呈均匀的混悬液，PT缓冲液应为无色液体；

2.正常的血浆测试所得结果≤14秒；

3.重复性：质控血浆重复测试结果的变异系数(CV)≤5%；

4.瓶间差：PT试剂瓶间相对极差≤7.5%；

5.中标后提供一份1年内任意批次的产品检定报告单；

6.中标后提供产品说明书；

7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。

	7
	凝血试剂
	凝血酶时间（TT）测定试剂盒（冻干型）
	10x2.5ml
	上海太阳
	盒
	197
	1.外观：TT试剂应为疏松体，复溶后为均匀溶液，TT缓冲液应为无色透明液体；

2.正常的血浆测试所得结果≤20秒；

3.重复性：质控血浆重复测试结果的变异系数(CV)≤5%；

4.批间差：不同批号测试结果的变异系数不大于10%；

5.中标后提供一份1年内任意批次的产品检定报告单；

6.投标文件内提供产品注册证及产品质量承诺书；

7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。

	8
	凝血试剂
	凝血非定值质控品（异常值）
	10*1.0ml
	上海太阳
	盒
	485
	1.中标后提供产品说明书；

2.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。

	9
	凝血试剂
	凝血非定值质控品（正常值）
	10x1.0ml
	上海太阳
	盒
	485
	1.中标后提供产品说明书；

2.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。

	10
	凝血试剂
	清洗液II
	500ml
	上海太阳
	盒
	232
	1.pH值：应为1.5±1.0（25℃）；

2.外观：无色透明溶液；

3.中标后提供产品说明书；

4.中标后提供原厂相关产品检定报告单；

5.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。

	11
	电解质分析试剂
	K电极
	PL1000A
	南京普朗
	支
	750
	1.适用于南京普朗PL1000A电解质仪；

2.质保半年；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。

	12
	电解质分析试剂
	Ca电极
	PL1000A
	南京普朗
	支
	760
	1.适用于南京普朗PL1000A电解质仪；

2.质保半年；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。

	13
	电解质分析试剂
	Cl电极
	PL1000A
	南京普朗
	支
	850
	1.适用于南京普朗PL1000A电解质仪；

2.质保半年；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。

	14
	电解质分析试剂
	Na电极
	PL1000A
	南京普朗
	支
	1100
	1.适用于南京普朗PL1000A电解质仪；

2.质保半年；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。

	15
	电解质分析试剂
	PH电极
	PL1000A
	南京普朗
	支
	1080
	1.适用于南京普朗PL1000A电解质仪；

2.质保半年；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。

	16
	电解质分析试剂
	参比电极
	PL1000A
	南京普朗
	支
	1265
	1.适用于南京普朗PL1000A电解质仪；

2.质保半年；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。

	17
	电解质分析试剂
	废液泵管
	PL1000A
	南京普朗
	个
	80
	适用于南京普朗PL1000A电解质仪

	18
	电解质分析试剂
	去蛋白液
	10ml
	南京普朗
	瓶
	132
	1.适用于南京普朗PL1000A电解质仪；

2.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。

	19
	电解质分析试剂
	离子电极内充液
	10ml
	南京普朗
	瓶
	132
	1.适用于南京普朗PL1000A电解质仪；

2.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	20
	电解质分析试剂
	参比电极内充液
	5ml
	南京普朗
	瓶
	132
	1.适用于南京普朗PL1000A电解质仪；

2.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	21
	电解质分析试剂
	电解质定标液
	500ml
	南京普朗
	瓶
	115
	1.适用于南京普朗PL1000A电解质仪；

2.中标后提供产品说明书；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。

	22
	电解质分析试剂
	电解质定标液
	250ml
	南京普朗
	瓶
	60
	1.适用于南京普朗PL1000A电解质仪；

2.中标后提供产品说明书；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。

	23
	电解质分析试剂
	电解质斜率液
	250ml
	南京普朗
	瓶
	115
	1.适用于南京普朗PL1000A电解质仪；

2.中标后提供产品说明书；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。

	24
	电解质分析试剂
	血气电解质分析试剂
	100人份
	康立
	盒
	2100
	1.适用于BG800血气电解质分析仪；

2.投标文件内提供产品注册证及产品质量承诺书。

	25
	电解质分析试剂
	血气电解质分析试剂
	50人份
	康立
	盒
	1250
	1.适用于BG800血气电解质分析仪；

2.投标文件内提供产品注册证及产品质量承诺书。

	26
	ELISA试剂盒
	大鼠5羟色胺（5-HT）Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：0.75 ng/mL-24 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；

3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；

4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；

5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；

6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；

7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	27
	ELISA试剂盒
	大鼠5羟色胺（5-HT）Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.75 ng/mL-24 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；

3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；

4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；

5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；

6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；

7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	28
	ELISA试剂盒
	大鼠CXC趋化因子配体1(CXCL1)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：5 pg/mL-160 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；

3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；

4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；

5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；

6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；

7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	29
	ELISA试剂盒
	大鼠I型胶原交联C-末端肽(S-CTX)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.25 ng/mL-8 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；

3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；

4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；

5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；

6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；

7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	30
	ELISA试剂盒
	大鼠I型前胶原N端前肽(PINP)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：2.5 ng/mL-80 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；

3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；

4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；

5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；

6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；

7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	31
	ELISA试剂盒
	大鼠β-内啡肽（β-EP）Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：1.5 pg/mL-48 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 pg/mL；

3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；

4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；

5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；

6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；

7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	32
	ELISA试剂盒
	大鼠γ氨基丁酸（GABA）Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.25 μmol/L-8 μmol/L；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 μmol/L；

3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；

4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；

5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；

6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；

7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	33
	ELISA试剂盒
	大鼠γ干扰素(IFN-γ)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：62.5 pg/mL-2000 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于10 pg/mL；

3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；

4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；

5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；

6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；

7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	34
	ELISA试剂盒
	大鼠白介素1β(IL-1β)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：1.25 pg/mL-40 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 pg/mL；

3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；

4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；

5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；

6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；

7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	35
	ELISA试剂盒
	大鼠白介素1β(IL-1β)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：1.25 pg/mL-40 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 pg/mL；

3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；

4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；

5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；

6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；

7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	36
	ELISA试剂盒
	大鼠白介素4(IL-4)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：5 pg/mL-160 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1pg/mL；

3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；

4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；

5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；

6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；

7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	37
	ELISA试剂盒
	大鼠白介素6(IL-6)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：5 pg/mL-160 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；

3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；

4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；

5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；

6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；

7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	38
	ELISA试剂盒
	大鼠白介素6(IL-6)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：5 pg/mL-160 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；

3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；

4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；

5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；

6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；

7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	39
	ELISA试剂盒
	大鼠丙二醛(MDA)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.15 nmol/mL-4.8 nmol/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 nmol/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；

4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；

5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；

6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；

7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	40
	ELISA试剂盒
	大鼠补体蛋白3(C3)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：25μg/mL-800μg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1μg/mL；

3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；

4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；

5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；

6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；

7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	41
	ELISA试剂盒
	大鼠补体蛋白4(C4)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：7.5 μg/mL-240 μg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 μg/mL；

3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；

4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；

5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；

6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；

7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	42
	ELISA试剂盒
	大鼠超氧化物歧化酶(SOD)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.3125 ng/mL-10 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；

3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；

4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；

5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；

6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；

7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	43
	ELISA试剂盒
	大鼠雌二醇(E2)ELisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：2 pmol/L-64 pmol/L；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 pmol/L；

3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；

4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；

5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；

6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；

7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	44
	ELISA试剂盒
	大鼠雌二醇(E2)ELisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：2 pmol/L-64 pmol/L；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 pmol/L；

3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；

4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；

5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；

6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；

7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	45
	ELISA试剂盒
	大鼠催乳激素(PRL)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：1.25 ng/mL-40 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；

3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；

4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；

5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；

6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；

7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	46
	ELISA试剂盒
	大鼠多巴胺(DA)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：50 pg/mL-1600 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于10 pg/mL；

3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；

4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；

5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；

6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；

7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	47
	ELISA试剂盒
	大鼠睾酮(T)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：10 pg/mL-320 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；

3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；

4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；

5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；

6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；

7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	48
	ELISA试剂盒
	大鼠睾酮(T)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：10 pg/mL-320 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；

3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；

4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；

5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；

6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；

7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	49
	ELISA试剂盒
	大鼠谷氨酸（GLU）Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：1.5 mg/L-48 mg/L；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 mg/L；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	50
	ELISA试剂盒
	大鼠谷胱甘肽(GSH)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：12.5 mmol/L-400 mmol/L；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 mmol/L；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	51
	ELISA试剂盒
	大鼠骨钙素（BGP/OCN）Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.375ng/mL-12ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1ng/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	52
	ELISA试剂盒
	大鼠环磷酸鸟苷(cGMP)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.5 nmol/L-16 nmol/L；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 nmol/L；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	53
	ELISA试剂盒
	大鼠环氧合酶2(COX-2)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：2.5 ng/mL-80 ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	54
	ELISA试剂盒
	大鼠黄体生成激素(LH)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：1.5 mIU/mL-48 mIU/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 mIU/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	55
	ELISA试剂盒
	大鼠黄体生成激素(LH)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：1.5 mIU/mL-48 mIU/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 mIU/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	56
	ELISA试剂盒
	大鼠抗酒石酸酸性磷酸酶(TRAP)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：3.125 ng/mL-100 ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	57
	ELISA试剂盒
	大鼠卵泡生成激素(FSH)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：0.375 IU/L-12 IU/L；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 IU/L；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	58
	ELISA试剂盒
	大鼠卵泡生成激素(FSH)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.375 IU/L-12 IU/L；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 IU/L；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	59
	ELISA试剂盒
	大鼠免疫球蛋白A（IgA）Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：10 μg/mL-320 μg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 μg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	60
	ELISA试剂盒
	大鼠免疫球蛋白E(IgE)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：0.75μg/mL-24μg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1μg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	61
	ELISA试剂盒
	大鼠免疫球蛋白G(IgG)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.5mg/mL-16mg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1mg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15% 4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）,投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	62
	ELISA试剂盒
	大鼠免疫球蛋白M（IgM）Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.5mg/mL-16mg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1mg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	63
	ELISA试剂盒
	大鼠脑钠素(BNP)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：25pg/mL-800pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1pg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	64
	ELISA试剂盒
	大鼠内毒素（ET）Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：3.125pg/mL-100pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1pg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	65
	ELISA试剂盒
	大鼠前列腺素E(PGE)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：31.25pg/mL-1000pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1pg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	66
	ELISA试剂盒
	大鼠羟脯氨酸(HYP)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：25ng/L-800ng/L；2.灵敏度：最低检测浓度小于1ng/L；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	67
	ELISA试剂盒
	大鼠去甲肾上腺素(NE)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.25ng/mL-8ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1ng/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	68
	ELISA试剂盒
	大鼠肾上腺素(EPI)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.5ng/mL-16ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1ng/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	69
	ELISA试剂盒
	大鼠生长激素(GH)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.75ng/mL-24ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1ng/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	70
	ELISA试剂盒
	大鼠乙酰胆碱（ACH）Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：25μg/mL-800μg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1μg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	71
	ELISA试剂盒
	大鼠孕酮(PROG)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：0.5ng/mL-16ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1ng/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	72
	ELISA试剂盒
	大鼠孕酮(PROG)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.5ng/mL-16ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1ng/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	73
	ELISA试剂盒
	大鼠肿瘤坏死因子α(TNF-α)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：10pg/mL-320pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1pg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	74
	ELISA试剂盒
	大鼠肿瘤坏死因子α(TNF-α)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：10pg/mL-320pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1pg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	75
	ELISA试剂盒
	大鼠转化生长因子β（TGF-β）试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：7.5pg/mL-240pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1pg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	76
	ELISA试剂盒
	大鼠转化生长因子β1(TGF-β1)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：2.5ng/mL-80ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1ng/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	77
	ELISA试剂盒
	大鼠组胺（HIS）Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：0.5ng/mL-16ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1ng/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	78
	ELISA试剂盒
	大鼠组胺（HIS）Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.5ng/mL-16ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1ng/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	79
	ELISA试剂盒
	犬γ干扰素(IFN-γ)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：25pg/mL-800pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1pg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	80
	ELISA试剂盒
	犬γ干扰素(IFN-γ)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：25pg/mL-800pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1pg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	81
	ELISA试剂盒
	犬白介素1（IL-1）Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：12.5pg/mL-400pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1pg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月；②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	82
	ELISA试剂盒
	犬白介素1（IL-1）Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：12.5pg/mL-400pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1pg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	83
	ELISA试剂盒
	犬白介素6(IL-6)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：15pg/mL-480pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1pg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	84
	ELISA试剂盒
	犬白介素6(IL-6)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：15pg/mL-480pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1pg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	85
	ELISA试剂盒
	犬谷氨酸脱氢酶(GLDH)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：1.25ng/mL-40ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1ng/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	86
	ELISA试剂盒
	犬谷胱甘肽S转移酶(GST)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：3.125ng/mL-100ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1ng/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	87
	ELISA试剂盒
	犬琥珀酸脱氢酶(SDH)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：3.125ng/mL-100ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1ng/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	88
	ELISA试剂盒
	犬乳酸脱氢酶(LDH)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：6.25ng/mL-200ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1ng/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	89
	ELISA试剂盒
	犬肿瘤坏死因子α(TNF-α)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：2.5pg/mL-80pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1pg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	90
	ELISA试剂盒
	犬肿瘤坏死因子α(TNF-α)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：2.5pg/mL-80pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1pg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	91
	ELISA试剂盒
	兔白介素6（IL-6）Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：3.75pg/mL-120pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1pg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	92
	ELISA试剂盒
	兔雌二醇(E2)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：15pg/mL-480pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1pg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	93
	ELISA试剂盒
	兔雌二醇(E2)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：15pg/mL-480pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1pg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	94
	ELISA试剂盒
	兔睾酮(T)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：10pg/mL-320pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1pg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	95
	ELISA试剂盒
	兔卵泡生成激素(FSH)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：0.25mIU/mL-8mIU/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1mIU/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	96
	ELISA试剂盒
	兔卵泡生成激素(FSH)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.25mIU/mL-8mIU/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1mIU/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	97
	ELISA试剂盒
	兔孕酮(PROG)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.25ng/mL-8ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1ng/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	98
	ELISA试剂盒
	兔肿瘤坏死因子α(TNF-α)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：10pg/mL-320pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1pg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	99
	ELISA试剂盒
	豚鼠γ干扰素(IFN-γ)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：2 pg/mL-64 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1pg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	100
	ELISA试剂盒
	豚鼠肿瘤坏死因子α(TNF-α)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：7.5pg/mL-240pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1pg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	101
	ELISA试剂盒
	小鼠β干扰素(IFN-β)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：12.5pg/mL-400pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1pg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	102
	ELISA试剂盒
	小鼠γ干扰素(IFN-γ)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：25pg/mL-800pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1pg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	103
	ELISA试剂盒
	小鼠白介素10(IL-10)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：12.5pg/mL-400pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1pg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	104
	ELISA试剂盒
	小鼠白介素1β(IL-1β)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：3.75pg/mL-120pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1pg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	105
	ELISA试剂盒
	小鼠白介素1β(IL-1β)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：3.75pg/mL-120pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1pg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	106
	ELISA试剂盒
	小鼠白介素4（IL-4）Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：5pg/mL-160pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1pg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	107
	ELISA试剂盒
	小鼠白介素6(IL-6)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：3.75pg/mL-120pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1pg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	108
	ELISA试剂盒
	小鼠白介素6(IL-6)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：3.75pg/mL-120pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1pg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	109
	ELISA试剂盒
	小鼠丙二醛(MDA)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.75nmol/mL-24nmol/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1nmol/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	110
	ELISA试剂盒
	小鼠超氧化物歧化酶(SOD)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.3125ng/mL-10ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1ng/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	111
	ELISA试剂盒
	小鼠成纤维细胞生长因子9(FGF-9)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：12.5pg/mL-400pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1pg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	112
	ELISA试剂盒
	小鼠雌二醇(E2)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：2pmol/L-64pmol/L；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1pmol/L；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	113
	ELISA试剂盒
	小鼠肝糖原（Glycogen）Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：2.5ng/mL-80ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1ng/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	114
	ELISA试剂盒
	小鼠黄体生成激素(LH)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：1.25mIU/mL-48mIU/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1mIU/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	115
	ELISA试剂盒
	小鼠肌酸激酶同工酶(CKI )Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：3.75ng/mL-120ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1ng/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	116
	ELISA试剂盒
	小鼠卵泡生成激素(FSH)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：2.5mIU/mL-80mIU/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1mIU/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	117
	ELISA试剂盒
	小鼠免疫球蛋白G(IgG)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.625mg/mL-20mg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1mg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	118
	ELISA试剂盒
	小鼠免疫球蛋白M(IgM)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：100μg/mL-3200μg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于10μg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	119
	ELISA试剂盒
	小鼠脑钠素(BNP)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：25pg/mL-800pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1pg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	120
	ELISA试剂盒
	小鼠内毒素（ET）Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：3.125pg/mL-100pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1pg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	121
	ELISA试剂盒
	小鼠乳酸（LA）Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：0.25mmol/L-8mmol/L；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1mmol/L；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	122
	ELISA试剂盒
	小鼠乳酸脱氢酶（LDH）Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.625ng/mL-20ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1ng/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	123
	ELISA试剂盒
	小鼠髓过氧化物酶(MPO)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：62.5pg/mL-2000pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于10pg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	124
	ELISA试剂盒
	小鼠糖化血红蛋白(GHb)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：12.5ng/mL-400ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1ng/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	125
	ELISA试剂盒
	小鼠糖化血红蛋白(GHb)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：12.5ng/mL-400ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1ng/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	126
	ELISA试剂盒
	小鼠糖化血红蛋白A1c(GHbA1c)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：12.5ng/mL-400ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1ng/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）。 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	127
	ELISA试剂盒
	小鼠胰岛素(INS)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：1.25mIU/L-40mIU/L；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1mIU/L；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	128
	ELISA试剂盒
	小鼠胰岛素(INS)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：1.25mIU/L-40mIU/L；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1mIU/L；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	129
	ELISA试剂盒
	小鼠乙醇脱氢酶(ADH)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.375ng/mL-12ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1ng/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	130
	ELISA试剂盒
	小鼠乙醛脱氢酶(ALDH)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.5μmol/L-16μmol/L；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1μmol/L；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	131
	ELISA试剂盒
	小鼠肿瘤坏死因子α(TNF-α)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：20pg/mL-640pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1pg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	132
	ELISA试剂盒
	小鼠肿瘤坏死因子α(TNF-α)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：20pg/mL-640pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1pg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	133
	ELISA试剂盒
	大鼠C反应蛋白(CRP)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：3.75ng/mL-120ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	134
	ELISA试剂盒
	大鼠C反应蛋白(CRP)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：3.75ng/mL-120ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	135
	ELISA试剂盒
	大鼠III型胶原（Col III）Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：3.125ng/mL-100ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1ng/ml；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	136
	ELISA试剂盒
	大鼠III型胶原（Col III）Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：3.125 ng/mL-100 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/ml；3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	137
	ELISA试剂盒
	大鼠II型胶原C端肽(CTX-II)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：0.75 ng/mL-24 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	138
	ELISA试剂盒
	大鼠II型胶原C端肽(CTX-II)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.75 ng/mL-24 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	139
	ELISA试剂盒
	大鼠II型前胶原C端肽(PIICP)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：3.125 ng/mL-100 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/ml；3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	140
	ELISA试剂盒
	大鼠II型前胶原C端肽(PIICP)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：3.125 ng/mL-100 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/ml；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	141
	ELISA试剂盒
	大鼠IV型胶原（Col IV）Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：1.25 ng/mL-40 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	142
	ELISA试剂盒
	大鼠IV型胶原（Col IV）Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：1.25 ng/mL-40 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	143
	ELISA试剂盒
	大鼠N端前脑钠素(NT-proBNP)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：37.5 pg/mL-1200 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	144
	ELISA试剂盒
	大鼠N端前脑钠素(NT-proBNP)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：37.5 pg/mL-1200 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	145
	ELISA试剂盒
	大鼠N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶(NAG)ELISA试剂盒
	96T
	恒远生物
	盒
	1420
	1.剂量反应曲线线性：标准品剂量反应曲线相关系数r值，大于等于 0.9900；

2.检测范围：5 pg/ml-200 ng/mL；

3.灵敏度：最低检出剂量小于1.5 pg/ml；

4.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	146
	ELISA试剂盒
	大鼠N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶(NAG)ELISA试剂盒(活性)
	96T
	恒远生物
	盒
	1420
	1.剂量反应曲线线性：标准品剂量反应曲线相关系数r值，大于等于 0.9900；

2.检测范围：3 U/L-150 U/L；

3.灵敏度：最低检出剂量小于0.75 U/L；

4.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	147
	ELISA试剂盒
	大鼠γ氨基丁酸（GABA）Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：0.25 μmol/L-8 μmol/L；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 μmol/L；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	148
	ELISA试剂盒
	大鼠γ干扰素(IFN-γ)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：62.5 pg/mL-2000 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于10 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	149
	ELISA试剂盒
	大鼠白介素10(IL-10)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：2pg/mL-64pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	150
	ELISA试剂盒
	大鼠白介素13(IL-13)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：1.5pg/mL-48pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	151
	ELISA试剂盒
	大鼠白介素4(IL-4)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：5pg/mL-160pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	152
	ELISA试剂盒
	大鼠白介素5(IL-5)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：3pg/mL-96pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	153
	ELISA试剂盒
	大鼠白介素8(IL-8)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：7.5pg/mL-240pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	154
	ELISA试剂盒
	大鼠白三烯C4(LTC4)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：25pg/mL-800pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	155
	ELISA试剂盒
	大鼠白三烯C4(LTC4)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：25pg/mL-800pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	156
	ELISA试剂盒
	大鼠丙二醛(MDA)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：0.15nmol/mL-4.8nmol/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1nmol/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	157
	ELISA试剂盒
	大鼠层粘连蛋白（LN）Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：25ng/mL-800ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	158
	ELISA试剂盒
	大鼠层粘连蛋白（LN）Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：25ng/mL-800ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	159
	ELISA试剂盒
	大鼠超氧化物歧化酶(SOD)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：0.3125ng/mL-10ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1ng/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	160
	ELISA试剂盒
	大鼠雌激素(E)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：5pg/mL-160pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	161
	ELISA试剂盒
	大鼠促肾上腺皮质激素（ACTH）Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：2.5pg/mL-80pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	162
	ELISA试剂盒
	大鼠促肾上腺皮质激素（ACTH）Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：2.5pg/mL-80pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	163
	ELISA试剂盒
	大鼠促肾上腺皮质激素释放素（CRH）试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：2.5pg/mL-80pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	164
	ELISA试剂盒
	大鼠催乳激素(PRL)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：1.25ng/mL-40ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1ng/mL；3.剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	165
	ELISA试剂盒
	大鼠多巴胺(DA)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：50pg/mL-1600pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于10pg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	166
	ELISA试剂盒
	大鼠分泌型免疫球蛋白A(sIgA)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：1μg/mL-32μg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1μg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	167
	ELISA试剂盒
	大鼠分泌型免疫球蛋白G(sIgG)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：6.25μg/mL-200μg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1μg/mL；3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	168
	ELISA试剂盒
	大鼠肝糖原(Glycogen)ELisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：2ng/mL-64ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	169
	ELISA试剂盒
	大鼠谷氨酸（GLU）Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：1.5mg/L-48mg/L；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 mg/L；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	170
	ELISA试剂盒
	大鼠谷氨酸脱氢酶(GLDH)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：12.5ng/mL-400ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	171
	ELISA试剂盒
	大鼠谷胱甘肽(GSH)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：12.5mmol/L-400mmol/L；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1mmol/L；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	172
	ELISA试剂盒
	大鼠谷胱甘肽S转移酶(GST)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：6.25 ng/mL-200 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	173
	ELISA试剂盒
	大鼠骨碱性磷酸酶（BALP）Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：6.25 ng/mL-200 ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm）， 投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	174
	ELISA试剂盒
	大鼠琥珀酸脱氢酶(SDH)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：3.125 ng/mL-100 ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	175
	ELISA试剂盒
	大鼠环磷酸腺苷(cAMP)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.375 nmol/L-12 nmol/L；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 nmol/L；3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	176
	ELISA试剂盒
	大鼠环氧化酶(COX)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：2.5 ng/mL-80 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	177
	ELISA试剂盒
	大鼠黄嘌呤氧化酶(XOD)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：5 ng/mL-160 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	178
	ELISA试剂盒
	大鼠黄嘌呤氧化酶(XOD)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：5 ng/mL-160 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	179
	ELISA试剂盒
	大鼠黄嘌呤氧化酶(XOD)ELISA试剂盒(活性)
	48T
	恒远生物
	盒
	1010
	1.剂量反应曲线线性：标准品剂量反应曲线相关系数r值，大于等于 0.9900；

2.检测范围：6 IU/L-220 IU/L；

3.灵敏度：最低检出剂量小于1.5 IU/L；

4.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	180
	ELISA试剂盒
	大鼠黄嘌呤氧化酶(XOD)ELISA试剂盒(活性)
	96T
	恒远生物
	盒
	1420
	1.剂量反应曲线线性：标准品剂量反应曲线相关系数r值，大于等于 0.9900；

2.检测范围：6 IU/L-220 IU/L；

3.灵敏度：最低检出剂量小于1.5 IU/L；

4.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	181
	ELISA试剂盒
	大鼠饥饿素(Ghrelin)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：31.25 pg/mL-1000 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	182
	ELISA试剂盒
	大鼠肌酸激酶同工酶MB(CK-MB )Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：0.625 ng/mL-20 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	183
	ELISA试剂盒
	大鼠肌酸激酶同工酶MB(CK-MB )Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.625 ng/mL-20 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	184
	ELISA试剂盒
	大鼠甲状腺素（T4）Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：7.5 ng/mL-240 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	185
	ELISA试剂盒
	大鼠甲状腺素（T4）Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：7.5 ng/mL-240 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	186
	ELISA试剂盒
	大鼠降钙素基因相关肽(CGRP)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：1.25 pg/mL-40 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	187
	ELISA试剂盒
	大鼠抗缪勒管激素(AMH)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：125 pg/mL-4000 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于10 pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	188
	ELISA试剂盒
	大鼠免疫球蛋白A（IgA）Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：10 μg/mL-320 μg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 μg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	189
	ELISA试剂盒
	大鼠免疫球蛋白E(IgE)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.75 μg/mL-24 μg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 μg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	190
	ELISA试剂盒
	大鼠免疫球蛋白G(IgG)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：0.5 mg/mL-16 mg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 mg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	191
	ELISA试剂盒
	大鼠免疫球蛋白M（IgM）Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：0.5 mg/mL-16 mg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 mg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	192
	ELISA试剂盒
	大鼠脑钠素(BNP)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：25 pg/mL-800 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	193
	ELISA试剂盒
	大鼠内毒素（ET）Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：3.125 pg/mL-100 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	194
	ELISA试剂盒
	大鼠尿微量白蛋白(ALB)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：1.25 μg/mL-40 μg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 μg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	195
	ELISA试剂盒
	大鼠尿微量白蛋白(ALB)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：1.25 μg/mL-40 μg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 μg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	196
	ELISA试剂盒
	大鼠皮质醇(Cortisol)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：5 ng/mL-160 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	197
	ELISA试剂盒
	大鼠皮质醇(Cortisol)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：5 ng/mL-160 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	198
	ELISA试剂盒
	大鼠前列腺素E2（PGE2）Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：15 pg/mL-480 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	199
	ELISA试剂盒
	大鼠羟脯氨酸(HYP)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：25 ng/L-800 ng/L；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 ng/L；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	200
	ELISA试剂盒
	大鼠去甲肾上腺素(NE)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：0.25 ng/mL-8 ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	201
	ELISA试剂盒
	大鼠乳酸脱氢酶(LDH)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：2.5 ng/mL-80 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	202
	ELISA试剂盒
	大鼠三碘甲状腺原氨酸(T3)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：0.25 ng/mL-8 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	203
	ELISA试剂盒
	大鼠三碘甲状腺原氨酸(T3)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.25 ng/mL-8 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	204
	ELISA试剂盒
	大鼠肾上腺素(EPI)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：0.5 ng/mL-16 ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	205
	ELISA试剂盒
	大鼠生长激素(GH)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：0.75 ng/mL-24 ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	206
	ELISA试剂盒
	大鼠嗜酸性粒细胞阳离子蛋白(ECP)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.5 ng/mL-16 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	207
	ELISA试剂盒
	大鼠糖化血红蛋白(GHb)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：12.5 ng/mL-400 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	208
	ELISA试剂盒
	大鼠糖化血红蛋白(GHb)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：12.5 ng/mL-400 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	209
	ELISA试剂盒
	大鼠酮体(KB)ELISA试剂盒
	96T
	恒远生物
	盒
	1420
	1.剂量反应曲线线性：标准品剂量反应曲线相关系数r值，大于等于 0.9900；

2.检测范围：20 pg/ml-800 pg/ml；

3.灵敏度：最低检出剂量小于5 pg/ml；

4.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	210
	ELISA试剂盒
	大鼠透明质酸酶(HAase)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：6.25 ng/mL-200 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	211
	ELISA试剂盒
	大鼠透明质酸酶(HAase)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：6.25 ng/mL-200 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	212
	ELISA试剂盒
	大鼠胃动素(MTL)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：12.5 pg/mL-400 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	213
	ELISA试剂盒
	大鼠胃泌素（GAS）Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：10 pg/mL-320 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	214
	ELISA试剂盒
	大鼠细胞色素P4501A2(CYP1A2)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：0.25 ng/mL-8 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	215
	ELISA试剂盒
	大鼠细胞色素P4501A2(CYP1A2)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.25 ng/mL-8 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	216
	ELISA试剂盒
	大鼠细胞色素P4502E1(CYP2E1)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：1.25 ng/mL-40 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	217
	ELISA试剂盒
	大鼠细胞色素P4502E1(CYP2E1)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：1.25 ng/mL-40 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	218
	ELISA试剂盒
	大鼠雄激素(Androgen)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：0.25 ng/mL-8 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	219
	ELISA试剂盒
	大鼠雄激素(Androgen)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.25 ng/mL-8 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	220
	ELISA试剂盒
	大鼠胰岛素(INS)ELISA试剂盒
	48T
	恒远生物
	盒
	1010
	1.剂量反应曲线线性：标准品剂量反应曲线相关系数r值，大于等于 0.9900；

2.检测范围：0.4 mU/L-20 mU/L；

3.灵敏度：最低检出剂量小于0.1 mU/L；

4.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	221
	ELISA试剂盒
	大鼠胰岛素(INS)ELISA试剂盒
	96T
	恒远生物
	盒
	1420
	1.剂量反应曲线线性：标准品剂量反应曲线相关系数r值，大于等于 0.9900；

2.检测范围：0.4 mU/L-20 mU/L；

3.灵敏度：最低检出剂量小于0.1 mU/L；

4.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	222
	ELISA试剂盒
	大鼠乙酰胆碱（ACH）Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：25 μg/mL-800 μg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 μg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	223
	ELISA试剂盒
	大鼠载脂蛋白A1(apo-A1)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：0.25 μg/mL-8 μg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 μg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	224
	ELISA试剂盒
	大鼠载脂蛋白A1(apo-A1)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.25 μg/mL-8 μg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 μg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	225
	ELISA试剂盒
	大鼠载脂蛋白B(apo-B)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：10 μg/mL-320 μg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 μg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	226
	ELISA试剂盒
	大鼠载脂蛋白B(apo-B)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：10 μg/mL-320 μg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 μg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	227
	ELISA试剂盒
	犬谷氨酸脱氢酶(GLDH)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：1.25 ng/mL-40 ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm），铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	228
	ELISA试剂盒
	犬谷胱甘肽S转移酶(GST)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：3.125 ng/mL-100 ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	229
	ELISA试剂盒
	犬琥珀酸脱氢酶(SDH)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：3.125 ng/mL-100 ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	230
	ELISA试剂盒
	犬酮体(KB)ELISA试剂盒
	48T
	恒远生物
	盒
	1010
	1.剂量反应曲线线性：标准品剂量反应曲线相关系数r值，大于等于 0.9900；

2.检测范围：5 pg/ml-350 pg/ml；

3.灵敏度：最低检出剂量小于1.25 pg/ml；

4.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	231
	ELISA试剂盒
	犬胰岛素(INS)ELISA试剂盒
	48T
	恒远生物
	盒
	1010
	1.剂量反应曲线线性：标准品剂量反应曲线相关系数r值，大于等于 0.9900；

2.检测范围：2 mU/L-50 mU/L；

3.灵敏度：最低检出剂量小于0.5 mU/L；

4.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	232
	ELISA试剂盒
	兔白介素17（IL-17）Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：1.5 pg/mL-48 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	233
	ELISA试剂盒
	兔白介素1β（IL-1β）Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：2.5 pg/mL-80 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	234
	ELISA试剂盒
	兔白介素1β（IL-1β）Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：2.5 pg/mL-80 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	235
	ELISA试剂盒
	兔白介素4(IL-4)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：2 pg/mL-64 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	236
	ELISA试剂盒
	兔白介素4(IL-4)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：2 pg/mL-64 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	237
	ELISA试剂盒
	兔白介素6（IL-6）Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：3.75 pg/mL-120 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	238
	ELISA试剂盒
	兔催乳激素(PRL)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：25 mIU/L-800 mIU/L；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 mIU/L；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	239
	ELISA试剂盒
	兔睾酮(T)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：10 pg/mL-320 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	240
	ELISA试剂盒
	兔环氧化酶2（COX-2）ELISA试剂盒
	96T
	恒远生物
	盒
	1420
	1.剂量反应曲线线性：标准品剂量反应曲线相关系数r值，大于等于 0.9900；

2.检测范围：0.6 IU/L-30 IU/L；

3.灵敏度：最低检出剂量小于0.15 IU/L；

4.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	241
	ELISA试剂盒
	兔黄体生成激素(LH)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：5 ng/mL-160 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	242
	ELISA试剂盒
	兔免疫球蛋白E(IgE)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：0.75 μg/mL-24 μg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 μg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	243
	ELISA试剂盒
	兔免疫球蛋白E(IgE)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.75 μg/mL-24 μg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 μg/mL；3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	244
	ELISA试剂盒
	兔前列腺素E2（PGE2）Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：20 pg/mL-640 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	245
	ELISA试剂盒
	兔乳酸脱氢酶（LDH）Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：1.25 ng/mL-40 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	246
	ELISA试剂盒
	兔乙酰胆碱酯酶(AChE)ELISA试剂盒(活性)
	96T
	恒远生物
	盒
	1420
	1.剂量反应曲线线性：标准品剂量反应曲线相关系数r值，大于等于 0.9900；

2.检测范围：4 IU/L-220 IU/L；

3.灵敏度：最低检出剂量小于1 IU/L；

4.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	247
	ELISA试剂盒
	兔孕酮(PROG)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：0.25 ng/mL-8 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	248
	ELISA试剂盒
	兔肿瘤坏死因子α(TNF-α)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：10 pg/mL-320 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	249
	ELISA试剂盒
	兔转化生长因子β1(TGF-β1)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：7.5 pg/mL-240 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	250
	ELISA试剂盒
	豚鼠P物质(SP)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：3.125 pg/mL-100 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	251
	ELISA试剂盒
	豚鼠白介素1β(IL-1β)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：1.25 pg/mL-40 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	252
	ELISA试剂盒
	豚鼠白介素2(IL-2)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：10 pg/mL-320 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	253
	ELISA试剂盒
	豚鼠白介素4(IL-4)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：1.5 pg/mL-48 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	254
	ELISA试剂盒
	豚鼠白介素5(IL-5)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：3 pg/mL-96 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	255
	ELISA试剂盒
	豚鼠白介素6(IL-6)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：5 pg/mL-160 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	256
	ELISA试剂盒
	豚鼠免疫球蛋白E(IgE)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：7.5 μg/mL-240 μg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 μg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	257
	ELISA试剂盒
	小鼠α黑色素细胞刺激素(α-MSH)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.25 ng/mL-8 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	258
	ELISA试剂盒
	小鼠γ氨基丁酸(GABA)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.25 μmol/L-8 μmol/L；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 μmol/L；3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	259
	ELISA试剂盒
	小鼠表皮生长因子(EGF)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：15 pg/mL-480 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	260
	ELISA试剂盒
	小鼠超氧化物歧化酶(SOD)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：0.3125 ng/mL-10 ng/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	261
	ELISA试剂盒
	小鼠成纤维细胞生长因子1(FGF-1)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：12.5 pg/mL-400 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	262
	ELISA试剂盒
	小鼠成纤维细胞生长因子1(FGF-1)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：12.5 pg/mL-400 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	263
	ELISA试剂盒
	小鼠成纤维细胞生长因子16(FGF-16)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：12.5 pg/mL-400 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	264
	ELISA试剂盒
	小鼠成纤维细胞生长因子9(FGF-9)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：12.5 pg/mL-400 pg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	265
	ELISA试剂盒
	小鼠雌激素(E)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：3.75 pg/mL-120 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	266
	ELISA试剂盒
	小鼠促肾上腺皮质激素(ACTH)Elisa 试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：2.5 pg/mL-80pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	267
	ELISA试剂盒
	小鼠促肾上腺皮质激素释放激素(CRH)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：2.5 pg/mL-80pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	268
	ELISA试剂盒
	小鼠单核细胞趋化蛋白1(MCP-1)试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.75 pg/mL-24 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	269
	ELISA试剂盒
	小鼠肝细胞生长因子(HGF)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：25 pg/mL-800 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	270
	ELISA试剂盒
	小鼠干细胞因子(SCF)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：10 pg/mL-320 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	271
	ELISA试剂盒
	小鼠高迁移率族蛋白B1(HMGB-1)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	检测范围：6.25 ng/mL-200 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	272
	ELISA试剂盒
	小鼠高迁移率族蛋白B1(HMGB-1)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：6.25 ng/mL-200 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	273
	ELISA试剂盒
	小鼠睾酮(T)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.75 ng/mL-24 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	274
	ELISA试剂盒
	小鼠谷氨酸(GLU)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：1.5 mg/L-48 mg/L；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 mg/L；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	275
	ELISA试剂盒
	小鼠谷氨酸脱羧酶67(GAD67)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.5 ng/mL-16 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	276
	ELISA试剂盒
	小鼠谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-PX)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：25 mIU/mL-800 mIU/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 mIU/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	277
	ELISA试剂盒
	小鼠谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-PX)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：25 mIU/mL-800 mIU/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 mIU/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	278
	ELISA试剂盒
	小鼠胱抑素C(Cys-C)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：50 ng/mL-1600 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于10 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	279
	ELISA试剂盒
	小鼠过氧化物酶体增殖物激活受体γ(PPAR-γ)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：37.5 pg/mL-1200 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	280
	ELISA试剂盒
	小鼠基质金属蛋白酶13(MMP-13)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：10 ng/mL-320 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	281
	ELISA试剂盒
	小鼠基质金属蛋白酶13(MMP-13)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：10 ng/mL-320 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	282
	ELISA试剂盒
	小鼠基质金属蛋白酶9(MMP-9)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：2 ng/mL-64 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	283
	ELISA试剂盒
	小鼠基质金属蛋白酶9(MMP-9)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：2 ng/mL-64 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	284
	ELISA试剂盒
	小鼠甲状腺素（T4）Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：2 ng/mL-64 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	285
	ELISA试剂盒
	小鼠粒细胞集落刺激因子(G-CSF)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：25 pg/mL-800 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	286
	ELISA试剂盒
	小鼠粒细胞集落刺激因子(G-CSF)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：25 pg/mL-800 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	287
	ELISA试剂盒
	小鼠粒细胞巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF)试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：1.5 pg/mL-48 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	288
	ELISA试剂盒
	小鼠粒细胞巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF)试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：1.5 pg/mL-48 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	289
	ELISA试剂盒
	小鼠卵巢癌标志物(CA125)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：1.25 ng/mL-40 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	290
	ELISA试剂盒
	小鼠免疫球蛋白A(IgA)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：10 μg/mL-320 μg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 μg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	291
	ELISA试剂盒
	小鼠免疫球蛋白E(IgE)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.375 μg/mL-12 μg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 μg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	292
	ELISA试剂盒
	小鼠尿微量白蛋白(ALB)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：6.25 μg/mL-200 μg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 μg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	293
	ELISA试剂盒
	小鼠尿微量白蛋白(ALB)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：6.25 μg/mL-200 μg/mL；2.灵敏度：最低检测浓度小于1 μg/mL；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出： 锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	294
	ELISA试剂盒
	小鼠皮质醇(Cortisol)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.375 ng/mL-12 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	295
	ELISA试剂盒
	小鼠羟脯氨酸(HYP)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.25 μg/mL-8 μg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 μg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	296
	ELISA试剂盒
	小鼠肉毒碱棕榈酰基转移酶1α(CPT1α)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：125 pg/mL-4000 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于10 pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	297
	ELISA试剂盒
	小鼠乳酸（LA）Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.25 mmol/L-8 mmol/L；2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 mmol/L；3.试剂盒性能：①样品回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上；②批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15%；4.内容包括全部测试过程中涉及的辅助试剂与耗材，其中配套的所有吸头需由医用级纯聚丙烯制造而成，除了包含降低吸头吸附性的成分外，不含增塑剂或乳胶等添加剂，重金属在以下测试灵敏度下未检出：锑（3ppm）、砷（2ppm）、钡（2ppm）、镉（1ppm）、铬（1ppm）、铅（2ppm）、汞（0.01ppm）、硒（3ppm）和银（1ppm），投标时提供相应的材质证明文件；5.适用样本：适用于血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本；6.其他：①提供的试剂盒到达客户时试剂盒失效日期应不少于5个月，②使用方便快速简单，提供数据读取和计算软件；7.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	298
	ELISA试剂盒
	小鼠三碘甲状腺原氨酸(T3)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：75 pg/mL-2400 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于10 pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	299
	ELISA试剂盒
	小鼠三磷酸腺苷合成酶(ATP)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：200 nmol/L-6400 nmol/L；

2.灵敏度：最低检测浓度小于10 nmol/L；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	300
	ELISA试剂盒
	小鼠生长激素(GH)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.375 ng/mL-12 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	301
	ELISA试剂盒
	小鼠瘦素(LEP)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.25 ng/mL-8 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	302
	ELISA试剂盒
	小鼠糖链抗原125(CA125)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：1.25 ng/mL-40 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	303
	ELISA试剂盒
	小鼠酮体(KB)ELISA试剂盒
	96T
	恒远生物
	盒
	1420
	1.剂量反应曲线线性：标准品剂量反应曲线相关系数r值，大于等于 0.9900；

2.检测范围：10 pg/ml-320 pg/ml；

3.灵敏度：最低检出剂量小于2.5 pg/ml；

4.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	304
	ELISA试剂盒
	小鼠酮体(KB)ELISA试剂盒
	48T
	恒远生物
	盒
	1010
	1.剂量反应曲线线性：标准品剂量反应曲线相关系数r值，大于等于 0.9900；

2.检测范围：10 pg/ml-320 pg/ml；

3.灵敏度：最低检出剂量小于2.5 pg/ml；

4.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	305
	ELISA试剂盒
	小鼠胃肠癌标志物CA199(CA199)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.25 U/mL-8 U/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 U/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	306
	ELISA试剂盒
	小鼠细胞色素P4501A2(CYP1A2)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：62.5 pg/mL-2000 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于10 pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	307
	ELISA试剂盒
	小鼠细胞色素P4502E1(CYP2E1)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.25 ng/mL-8 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	308
	ELISA试剂盒
	小鼠雄激素(Androgen)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.25 ng/mL-8 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	309
	ELISA试剂盒
	小鼠血管内皮生长因子(VEGF)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：1.25 pg/mL-40 pg/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 pg/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	310
	ELISA试剂盒
	小鼠胰岛素(INS)Elisa试剂盒
	48T
	恒远生物
	盒
	1010
	1.剂量反应曲线线性：标准品剂量反应曲线相关系数r值，大于等于 0.9900；

2.检测范围：0.3 mIU/L-8 mIU/L；

3.灵敏度：最低检出剂量小于0.075 mIU/L；

4.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	311
	ELISA试剂盒
	小鼠胰岛素(INS)Elisa试剂盒
	96T
	恒远生物
	盒
	1420
	1.剂量反应曲线线性：标准品剂量反应曲线相关系数r值，大于等于 0.9900；

2.检测范围：0.3 mIU/L-8 mIU/L；

3.灵敏度：最低检出剂量小于0.075 mIU/L；

4.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	312
	ELISA试剂盒
	小鼠异柠檬酸脱氢酶(ICD;IDH)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：6.25 ng/mL-200 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	313
	ELISA试剂盒
	小鼠游离脂肪酸(FFA)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：20 μmol/L-640 μmol/L；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 μmol/L；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	314
	ELISA试剂盒
	小鼠诱导型NO合酶(iNOS)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：0.75 ng/mL-24 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	315
	ELISA试剂盒
	小鼠孕酮(PROG)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.5 ng/mL-16 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	316
	ELISA试剂盒
	小鼠脂肪酶(Lipase)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.3125 ng/mL-10 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	317
	ELISA试剂盒
	小鼠脂联素（ADPN）Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：50 ng/mL-1600 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于10 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	318
	ELISA试剂盒
	小鼠转化生长因子β1(TGF-β1)Elisa试剂盒
	48T
	艾恩斯
	盒
	730
	1.检测范围：5 ng/mL-160 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	319
	ELISA试剂盒
	小鼠转化生长因子β1(TGF-β1)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：5 ng/mL-160 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于1 ng/mL；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	320
	ELISA试剂盒
	小鼠组胺(HIS)Elisa试剂盒
	96T
	艾恩斯
	盒
	915
	1.检测范围：0.5 ng/mL-16 ng/mL；

2.灵敏度：最低检测浓度小于0.1 ng/mL；3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理针对该项目的授权书以及售后服务承诺书。

	321
	尿液分析
	尿十项试纸（干化学检测法）
	125条装
	西门子
	盒
	258
	1.适用于SIEMENS  CLINITEKStatus°+ 尿液分析仪；

2.成分：葡萄糖：葡萄糖氧化酶、过氧化物酶、碘化钾、缓冲液、非反应物；胆红素： 2,4-二氯苯胺重氮盐、缓冲液、非反应物；酮体：硝普盐、缓冲液；比重：溴酚蓝、聚合物、氢氧化钠；潜血：二异丙苯过氧化二氢、3,3’,5,5’-四甲基联苯胺、缓冲液、非反应物； pH：甲基红、溴酚蓝、非反应物；蛋白质：四溴酚蓝、缓冲液、非反应物；尿胆原：对-二乙基氨基苯甲醛、非反应物；亚硝酸盐：对-氨苯基胂酸、3-羟基-1,2,3,4-四氢苯并[h]喹啉、缓冲液、非反应物；白细胞：吡咯氨基酸酯衍生物、重氮盐、缓冲液、非反应物；

3.该产品用于对尿液中的葡萄糖、pH值、酮体(乙酰乙酸)、亚硝酸盐、胆红素、蛋白质、潜血、尿胆原、比重、白细胞项目进行检测；

4.投标文件内提供产品注册证及产品质量承诺书。

	322
	尿液分析
	多项尿液检测试纸条(干式化学法)
	11联,100T
	艾康
	盒
	72
	1.适用于迈瑞尿液分析仪UA-661；

2.用于检测尿液中的白细胞、尿胆原、微量白蛋白、蛋白质、胆红素、葡萄糖、抗坏血酸、尿比重、酮体（乙酰乙酸）、亚硝酸盐、肌酐、pH值、隐血和尿钙；

3.投标时投标文件内提供产品注册证及产品质量承诺书；

4.中标后提供产品说明书。

	323
	尿液分析
	尿液分析质控液
	2*10ml
	艾康
	盒
	76
	1.适用于迈瑞尿液分析仪UA-661；

2.可对尿葡萄糖、胆红素、酮体、比重、隐血、酸碱度、蛋白质、尿胆原、亚硝酸盐、白细胞等十项尿液分析试纸进行质量控制；

3.提供阴性液和阳性液。

	324
	尿液分析
	多项目尿液化学分析控制品（阳性）
	12瓶/盒
	上海伊华
	盒
	1180
	1.适用于SIEMENS  CLINITEKStatus°+ 尿液分析仪

2.含6瓶冻干品，6瓶复溶液；

3.投标文件内提供产品注册证及产品质量承诺书；

3.中标后提供产品说明书。

	325
	尿液分析
	多项目尿液化学分析控制品（阴性）
	6*10ml
	上海伊华
	盒
	1180
	1.适用于SIEMENS  CLINITEKStatus°+ 尿液分析仪

2.投标文件内提供产品注册证及产品质量承诺书；

3.中标后提供产品说明书。

	326
	尿液分析
	一次性尿杯
	中号，1000个/包
	大唐生物
	包
	80
	容量40ml左右

	327
	便隐血分析
	便隐血(FOB)检测试剂(胶体金法)
	50人份
	艾博
	盒
	112
	1.包装规格：条型单人份，50人份一盒；

2.灵敏度可达100ng/mL；

3.中标后提供产品说明书。

	328
	生化试剂耗材
	生化质控血清2
	20x5ml
	朗道
	盒
	1820
	1.投标文件内提供产品注册证及产品质量承诺书；

2.中标后提供产品说明书；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。

	329
	生化试剂耗材
	生化质控血清3
	20x5ml
	朗道
	盒
	1820
	1.投标文件内提供产品注册证及产品质量承诺书；

2.中标后提供产品说明书；

3.为保证产品质量，中标后需提供原厂家或者总代理的授权书以及售后服务承诺书。

	330
	生化试剂耗材
	尿酸(UA)测试盒(酶比色法)
	96T
	南京建成
	盒
	150
	采用酶法检测尿酸含量。

	331
	生化试剂耗材
	一氧化氮(NO)测定试剂盒(微板法)
	96T
	南京建成
	盒
	420
	1.快速简便：全程约2小时，可测100例以上样本；2.稳定性好：试剂盒2～8℃存放6个月有效；3.再现性好：变异系数CV=1.7%；4.回收试验： X =101%；5.受外界影响因素小：干扰因素少，重复性强；6.测试面广：可测动物血液、组织、细胞、各种培养细胞、脑脊液、胸水、腹水、尿液、胃液、植物组织以及各种水产效果均佳。

	332
	生化试剂耗材
	总蛋白定量测定试剂盒(带标准:BCA法)(微板法)
	96T
	南京建成
	盒
	170
	1.操作简单，快速，45分钟内完成测定，比经典的Lowary法快4倍且更加方便；2.准确灵敏：试剂稳定性好，BCA试剂的蛋白质测定范围是20-2000μg/ml；3.经济实用，除试管外，测定可用微板法操作，大大节约样品取样量；4.抗试剂干扰能力比较强，如去垢剂，尿素等均无影响。

	333
	生化试剂耗材
	可拆式酶标板
	96孔
	耐思
	个
	8
	透明,独立包装

	334
	染色液
	瑞氏姬姆萨染色液
	4*250ml
	深圳贝索
	盒
	190
	1.主要用于血细胞涂片、骨髓涂片、阴道分泌物（妇科白带）涂片、脱落细胞涂片染色；2.染色背景清晰，保存时间长。

	335
	染色液
	网织红细胞染色液
	6*20ml
	深圳贝索
	盒
	300
	用于网织红细胞活体染色


3.2品目二：临床前研究实验室常用试剂及耗材

	序号
	商品全名
	规格
	现用品牌
	单位
	上限单价
	参数要求

	1
	pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液
	250g 符合药典
	三药
	瓶
	64
	用于药品、生物制品稀释与冲洗，符合药典pH7.0标准，无菌检测用缓冲液

	2
	沙氏葡萄糖琼脂培养基(SDA)
	250g 符合药典
	三药
	瓶
	94
	用于真菌和酵母菌的培养，符合药典要求，适用于药品、化妆品微生物限度检查

	3
	硫乙醇酸盐流体培养基（FTM)
	250g 符合药典
	三药
	瓶
	121
	用于厌氧菌和需氧菌的增菌培养，适用于无菌检测，符合药典规定

	4
	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）
	250g 符合药典
	三药
	瓶
	108.0
	用于细菌增菌培养，适用于无菌检测和微生物限度检查

	5
	胰酪大豆胨琼脂培养基(TSA)
	250g 符合药典
	三药
	瓶
	113
	用于细菌总数测定和分离培养，适用于环境和药品微生物检测

	6
	麦康凯液体培养基
	250g 符合药典
	三药
	瓶
	160
	用于肠道杆菌选择性增菌，适用于药品和水的微生物限度检查

	7
	麦康凯琼脂培养基
	250g 符合药典
	三药
	瓶
	136
	用于肠道杆菌选择性分离培养，适用于药品、生物制品微生物检测

	8
	DMEM高糖培养基
	500mL 进口
	GIBCO
	瓶
	150
	用于细胞培养，含高糖、L-谷氨酰胺，适用于哺乳动物细胞体外培养

	9
	MEM液体培养基（含L-谷氨酰胺、EBSS）
	500mL 进口
	Hyclone
	瓶
	70
	用于多种贴壁和悬浮细胞培养，含EBSS缓冲系统

	10
	RPMI 1640
	500mL 进口
	GIBCO
	瓶
	65
	用于淋巴细胞、悬浮细胞培养，适用于免疫学、肿瘤学研究

	11
	血琼脂平板
	20人份/盒
	凯林
	盒
	46
	用于细菌分离培养及溶血性观察，适用于临床微生物检测

	12
	弗氏完全佐剂
	10mL 进口
	Sigma
	瓶
	170
	用于动物免疫实验，增强抗原免疫反应，适用于多克隆抗体制备

	13
	氢氧化铝佐剂/Imject明矾佐剂
	10mL 进口
	Rehydragel
	瓶
	320
	用于疫苗和免疫实验中的抗原吸附和免疫增强

	14
	鸡红细胞 -20℃
	1% 100mL
	鸿泉
	瓶
	280
	用于补体结合试验、血凝试验等免疫学检测

	15
	优级胎牛血清(无噬菌体低内毒素)
	100mL
	四季青
	瓶
	300
	用于细胞培养，提供生长因子和营养物质，低内毒素，无菌过滤

	16
	特级马血清 -20℃
	200mL
	Solarbio
	瓶
	224
	用于细胞培养和免疫学实验，适用于补体、抗体相关研究

	17
	LPS脂多糖
	10mg 进口
	Biosharp
	支
	234
	用于诱导炎症反应、细胞活化实验，适用于免疫学研究

	18
	卵蛋白粉/卵清蛋白
	BR50g
	沪试
	瓶
	75
	用于免疫学实验、标准抗原制备，适用于动物致敏实验

	19
	乙醇(易燃液体)
	95% AR25L
	汇虹
	桶
	260
	用于实验室常规消毒、溶剂配制、样品保存

	20
	乙醇(易燃液体)
	95% AR2500mL玻璃瓶 4瓶/件
	汇虹
	瓶
	35
	用于有机溶剂、消毒、样品提取

	21
	乙醇(易燃液体)
	95% AR2500mL
	安特
	瓶
	36
	用于有机溶剂、消毒、样品提取

	22
	乙醇(易燃液体)
	95% AR500mL
	沪试
	瓶
	17.0
	用于有机溶剂、消毒、样品提取

	23
	乙醇消毒液（医用酒精）
	75% 100mL
	洁玉
	瓶
	3
	用于皮肤、器械、实验台表面消毒

	24
	乙醇消毒液（医用酒精）
	75% 500mL
	洁玉
	瓶
	5
	用于皮肤、器械、实验台表面消毒

	25
	四无乙醇
	基准500mL
	安特
	瓶
	155
	用于高纯度有机合成、分析实验，无醛、无酮、无酸、无酯

	26
	无水乙醇
	≥99.7% AR5L
	沪试
	瓶
	132
	用于无水有机反应、样品脱水、色谱分析

	27
	无水乙醇(易燃液体)
	≥99.7% AR500mL
	沪试
	瓶
	17
	用于无水有机反应、样品脱水、色谱分析

	28
	无水乙醇(易燃液体)
	AR2500mL玻璃瓶 4瓶/件
	汇虹
	瓶
	38
	用于无水有机反应、样品脱水、色谱分析

	29
	无水乙醇(易燃液体)
	AR2500mL
	安特
	瓶
	38
	用于无水有机反应、样品脱水、色谱分析

	30
	甲醇(易燃液体)
	HPLC4L MK
	Merck
	瓶
	200
	用于高效液相色谱分析，高纯度，低紫外吸收

	31
	甲醇(易燃液体)
	HPLC4L DW
	弗顿
	瓶
	110
	用于高效液相色谱分析，高纯度，低紫外吸收

	32
	甲醇(易燃液体)
	HPLC4L
	TEDIA
	瓶
	135
	用于高效液相色谱分析，高纯度，低紫外吸收

	33
	甲醇(易燃液体)
	≥99.5% AR500mL
	沪试
	瓶
	17
	用于有机合成、溶剂提取、色谱分析

	34
	异丙醇(易燃液体)
	HPLC4L
	TEDIA
	瓶
	350
	用于高效液相色谱分析，适用于蛋白沉淀、色谱分离

	35
	异丙醇(易燃液体)
	≥99.7% AR500mL
	沪试
	瓶
	36
	用于有机溶剂、清洗、样品提取

	36
	正丙醇(易燃液体)
	≥99.5% AR500mL
	沪试
	瓶
	42.0
	用于有机合成、溶剂、色谱分析

	37
	正丁醇
	≥99.5% AR500mL
	沪试
	瓶
	36
	用于有机合成、萃取、色谱分析

	38
	丙三醇(甘油)
	≥99.0% AR500mL
	沪试
	瓶
	33.0
	用于样品保存、细胞冻存、粘度调节

	39
	乙腈
	HPLC4L MK
	MercK
	瓶
	460
	用于高效液相色谱分析，高纯度，低紫外吸收

	40
	乙腈
	HPLC4L
	TEDIA
	瓶
	280
	用于高效液相色谱分析，高纯度，低紫外吸收

	41
	乙腈
	HPLC4L DW
	弗顿
	瓶
	190
	用于高效液相色谱分析，高纯度，低紫外吸收

	42
	乙醚(易制毒2)
	≥99.5% AR500mL
	沪试
	瓶
	35
	用于有机萃取、脂肪提取，易挥发易燃

	43
	石油醚30-60(易燃液体)
	AR500mL
	沪试
	瓶
	25
	用于油脂提取、色谱洗脱，低沸点溶剂

	44
	石油醚60-90(易燃液体)
	AR500mL
	沪试
	瓶
	24
	用于油脂提取、色谱洗脱，中沸点溶剂

	45
	正己烷（易燃液体）
	≥97.0% AR500mL
	沪试
	瓶
	34.0
	用于油脂提取、色谱分析，非极性溶剂

	46
	正己烷（易燃液体）
	HPLC4L 进口
	TEDIA
	瓶
	350
	用于高效液相色谱分析，高纯度非极性溶剂

	47
	环己烷（易燃液体）
	≥99.5% AR500mL
	沪试
	瓶
	38
	用于有机合成、色谱分析，非极性溶剂

	48
	正庚烷 (易燃液体)
	≥99.0% AR500mL
	沪试
	瓶
	30
	用于油脂提取、色谱分析，非极性溶剂

	49
	三氯甲烷(易制毒2)
	≥99.0% AR500mL
	沪试
	瓶
	70
	用于有机萃取、脂肪提取，毒性溶剂

	50
	二氯甲烷
	≥99.5% AR500mL
	沪试
	瓶
	26
	用于有机合成、萃取、色谱分析

	51
	二甲苯
	AR5L
	永大
	瓶
	110
	用于组织透明、脱蜡、溶剂

	52
	甲苯(易制毒3)
	AR500mL
	沪试
	瓶
	39
	用于有机合成、溶剂、色谱分析

	53
	四氢呋喃(易燃液体)
	HPLC4L 进口
	TEDIA
	瓶
	700
	用于高效液相色谱分析，适用于聚合物溶解

	54
	丙酮(易制毒3)
	≥99.5% AR500mL
	沪试
	瓶
	35
	用于有机溶剂、清洗、样品提取

	55
	甲醛
	AR500mL
	西陇
	瓶
	7
	用于组织固定、消毒、防腐

	56
	甲酸
	≥98% HPLC500mL
	阿拉丁
	瓶
	390.0
	用于高效液相色谱分析，作为流动相添加剂

	57
	甲酸
	≥99% LC-MS100mL
	麦克林
	瓶
	320
	用于LC-MS分析，高纯度，低背景干扰

	58
	甲酸（无水）
	≥98.0% AR500mL
	沪试
	瓶
	70
	用于有机合成、色谱分析

	59
	乙酸乙酯
	≥99.5% AR500mL
	沪试
	瓶
	24.0
	用于有机萃取、色谱分析、溶剂

	60
	冰乙酸
	≥99.5% AR500mL
	沪试
	瓶
	23
	用于有机合成、pH调节、色谱分析

	61
	过氧乙酸（易制爆）
	500ML×2
	汇虹
	对
	35
	用于消毒、灭菌，强氧化剂

	62
	盐酸(易制毒3强腐蚀)
	36.0～38.0% AR500mL
	沪试
	瓶
	24
	用于pH调节、样品消解、酸洗

	63
	盐酸(易制毒3强腐蚀)
	36.0～38.0% GR500mL
	沪试
	瓶
	29
	用于高纯度分析、样品消解

	64
	硫酸(易制毒3)
	95.0～98.0% AR500mL
	沪试
	瓶
	27
	用于样品消解、酸化、有机合成

	65
	硫酸(易制毒3)
	95.0～98.0% GR500mL
	沪试
	瓶
	37
	用于高纯度分析、样品消解

	66
	硝酸(腐蚀)（易制爆）
	65.0～68.0% GR500mL
	沪试
	瓶
	38
	用于样品消解、氧化反应

	67
	硝酸（易制爆）
	65.0～68.0% AR500mL
	沪试
	瓶
	32
	用于样品消解、氧化反应

	68
	双氧水/过氧化氢（易制爆）
	30% AR500mL
	沪试
	瓶
	38
	用于氧化、消毒、漂白

	69
	84消毒液
	500g 24瓶/件
	洁玉
	瓶
	2.4
	用于环境、器械表面消毒

	70
	新洁尔灭/苯扎溴铵
	500mL
	洁玉
	瓶
	5
	用于皮肤、器械消毒，阳离子表面活性剂

	71
	络合碘溶液
	500mL/瓶
	洁玉
	瓶
	6
	用于皮肤消毒，含碘消毒剂

	72
	乙二胺四乙酸二钠盐，二水
	≥99.0% AR250g
	沪试
	瓶
	32.0
	用于金属离子螯合、缓冲液配制

	73
	无水硫酸钠
	≥99.0% AR500g
	沪试
	瓶
	18
	用于干燥有机溶剂、吸水剂

	74
	氯化钠
	≥99.5% AR500g
	沪试
	瓶
	15
	用于配制生理盐水、缓冲液

	75
	磷酸二氢钠，二水
	≥99.0% AR500g
	沪试
	瓶
	60.0
	用于缓冲液配制、pH调节

	76
	磷酸氢二钠，十二水
	≥99.0% AR500g
	沪试
	瓶
	30
	用于缓冲液配制、pH调节

	77
	无水碳酸钾
	≥99.0% AR500g
	沪试
	瓶
	37
	用于干燥、中和、有机合成

	78
	氢氧化钾
	≥85.0% AR500g
	沪试
	瓶
	33
	用于pH调节、皂化反应

	79
	磷酸二氢钾
	≥99.5% AR500g
	沪试
	瓶
	47
	用于缓冲液配制、培养基制备

	80
	磷酸氢二钾，三水
	≥99.0% AR500g
	沪试
	瓶
	45
	用于缓冲液配制、培养基制备

	81
	高锰酸钾(易制毒3)（易制爆）
	AR500g
	汇虹
	瓶
	38
	用于氧化滴定、消毒、水处理

	82
	乙酸铵
	≥98.0% AR500g
	沪试
	瓶
	28.0
	用于色谱分析、缓冲液配制

	83
	硫酸铵
	≥99.0% AR500g
	沪试
	瓶
	22
	用于蛋白沉淀、盐析、肥料分析

	84
	硫代乙酰胺
	AR25g
	沪试
	瓶
	60
	用于重金属检测、显色反应

	85
	磷酸氢钠铵-四水（磷酸铵钠）
	≥98.0% 500g
	沪试
	瓶
	223
	用于缓冲液配制、分析试剂

	86
	氨水（氢氧化铵）
	25～28% AR500mL
	沪试
	瓶
	16
	用于pH调节、络合反应

	87
	铜标准溶液
	50mL 1000μg/mL
	有色
	瓶
	60.0
	用于原子吸收、ICP标准曲线校准

	88
	铁标准溶液
	50mL 1000μg/mL
	有色
	瓶
	60.0
	用于原子吸收、ICP标准曲线校准

	89
	锑标准溶液
	50mL 1000μg/mL
	有色
	瓶
	70.0
	用于原子吸收、ICP标准曲线校准

	90
	硅胶板G
	100×200mm 10s 不同厂家
	胜海
	盒
	60
	用于薄层色谱分离、分析

	91
	硅胶板G
	100×200mm 10s 不同厂家
	青岛海浪
	盒
	75.0
	用于薄层色谱分离、分析

	92
	硅胶板G
	高效100×200mm 10s
	海洋
	盒
	60
	用于高效薄层色谱分离、分析

	93
	硅胶板G 0.2-0.25mm
	100×200mm 10s
	海洋
	盒
	50
	用于薄层色谱分离、分析

	94
	硅胶板G(1%氢氧化钠溶液制备)
	100×200mm 10s
	海洋
	盒
	68.0
	用于薄层色谱分离，碱性条件分析

	95
	硅胶板GF254
	100×200mm 10s 不同厂家
	胜海
	盒
	60
	含荧光指示剂，用于紫外检测薄层色谱

	96
	硅胶板GF254
	100×200mm 10s 不同厂家
	海洋
	盒
	50
	含荧光指示剂，用于紫外检测薄层色谱

	97
	硅胶板GF254
	100×200mm 10s 不同厂家
	青岛海浪
	盒
	85
	含荧光指示剂，用于紫外检测薄层色谱

	98
	硅胶板HF254
	100×200mm 10s
	海洋
	盒
	50
	含荧光指示剂，酸性结合剂，用于薄层色谱

	99
	D(+)-葡萄糖，一水
	AR500g
	沪试
	瓶
	22
	用于培养基配制、还原糖检测

	100
	胆固醇
	食品级1kg/包
	国产
	包
	165
	用于脂质体、膜结构研究、标准品

	101
	蔗糖
	食品级500g/包
	国产
	kg
	18.0
	用于培养基配制、渗透压调节

	102
	蛋黄粉
	食品级
	诚旺
	kg
	30
	用于微生物培养基、乳化剂

	103
	食用猪油
	1kg/瓶
	双汇
	瓶
	32
	用于脂质分析、食品检测

	104
	切片石蜡56-58℃
	500g
	华灵
	瓶
	14.5
	用于组织包埋，熔点56-58℃

	105
	切片石蜡56-58℃
	500g
	华申
	盒
	14.5
	用于组织包埋，熔点56-58℃

	106
	组织学专用切片石蜡56-58℃
	1kg/包 8包/件
	世泰
	包
	40
	用于组织包埋，高纯度，熔点56-58℃

	107
	苏木色精，无水
	FMP10g
	沃凯
	瓶
	298
	用于组织切片染色，细胞核染料

	108
	香柏油
	FMP25mL
	沪试
	瓶
	17
	用于油镜观察，提高分辨率

	109
	细菌内毒素检查用水
	5mL/支 10支/盒
	安度斯
	盒
	30.0
	用于细菌内毒素检测，无内毒素水

	110
	蒸馏水
	4.5L/瓶 4瓶/件
	屈臣氏
	瓶
	18
	用于普通实验清洗、溶液配制

	111
	吐温80
	CP500mL
	沪试
	瓶
	42
	用于乳化剂、表面活性剂

	112
	变色硅胶
	500g
	沪试
	瓶
	27
	用于干燥剂，吸湿后变色指示

	113
	免疫组化笔
	4mL 2mm
	Biosharp
	支
	320
	用于免疫组化染色，圈画玻片区域

	114
	A35刀片/徕卡819
	80×8×0.25mm 50片/盒
	羽毛
	盒
	470
	用于石蜡切片机，高硬度不锈钢刀片

	115
	手术刀片
	23#(10片/包)4# 10包/盒
	金钟
	包
	6
	用于动物手术、组织切割

	116
	方格孔组织包埋盒
	250只/中箱
	世泰
	中箱
	52
	用于组织包埋，带方格孔

	117
	细格孔组织包埋盒
	250只/中箱
	世泰
	中箱
	52
	用于组织包埋，细格孔设计

	118
	一次性帽子 蘑菇头
	10个/包/箱
	恒康
	箱
	820
	用于实验室洁净防护

	119
	一次性手术衣
	150件/箱
	蓝康
	件
	6.0
	用于无菌操作、动物实验防护

	120
	一次性鞋套（无纺布）
	100个/包
	康健
	包
	18
	用于实验室洁净区防护

	121
	加强型丁腈手套.无粉.蓝
	中号(50双)
	medicom
	盒
	30
	用于化学实验、生物防护，抗穿刺

	122
	加强型丁腈手套.无粉.蓝
	小号(50双)
	medicom
	盒
	30
	用于化学实验、生物防护，抗穿刺

	123
	医用手套(灭菌无粉)外科
	7"(50双/盒)
	高邦
	盒
	130
	用于无菌操作，外科手术

	124
	无粉乳胶手套（羊毛脂）
	中 25双
	光明
	件
	620
	用于实验室防护，含羊毛脂护手

	125
	无粉乳胶手套（羊毛脂）
	小 25双
	光明
	件
	620
	用于实验室防护，含羊毛脂护手

	126
	一次性使用静脉输液针
	黑色0.7mm 100支/盒
	奥赛特
	盒
	21
	用于动物静脉注射

	127
	一次性使用静脉输液针
	紫色0.55mm 50支/小包
	奥赛特
	小包
	10.0
	用于动物静脉注射

	128
	一次性注射器
	2.5mL 200支/盒/件 12盒
	锦胜
	盒
	60
	用于液体移取、动物给药

	129
	一次性注射器
	1mL 200支/盒/件 15盒
	锦胜
	盒
	60
	用于液体移取、动物给药

	130
	一次性注射器
	10mL 200支/盒/件 6盒
	锦胜
	盒
	80
	用于液体移取、动物给药

	131
	一次性注射器
	20mL 150支/盒/件 6盒
	锦胜
	盒
	90
	用于液体移取、动物给药

	132
	一次性注射器
	50mL 60支/盒/件 6盒
	锦胜
	盒
	70
	用于液体移取、动物给药

	133
	一次性注射器 0.7*30TLB黑色针头
	5mL 200支/盒/件 9盒
	锦胜
	盒
	60
	用于液体移取、动物给药

	134
	一次性真空采血管
	2mL(枸橼酸钠/蓝色）100个/盒
	奥赛特
	盒
	35
	用于血液采集，枸橼酸钠抗凝

	135
	一次性真空采血管
	2mL（EDTA/紫色）100支/盒
	奥赛特
	盒
	35
	用于血液采集，EDTA抗凝

	136
	一次性真空采血管
	5mL（EDTA/紫色）100个/盒
	奥赛特
	盒
	35
	用于血液采集，EDTA抗凝

	137
	一次性真空采血管
	5mL（普通/红色）100个/盒
	奥赛特
	盒
	35
	用于血液采集，无添加剂

	138
	一次性真空采血管
	5mL（肝素钠/绿色）100个/盒
	奥赛特
	盒
	35
	用于血液采集，肝素钠抗凝

	139
	一次性真空采血管 无添加剂
	5mL（普通/红色）100支/盒
	康健
	盒
	35.0
	用于血液采集，无添加剂

	140
	一次性血样采血针
	0.7×25mm黑色 100支
	奥赛特
	包
	24
	用于静脉采血

	141
	一次性使用拭子（独立包装）
	15cm小头棉签 100支
	国产
	包
	34
	用于采样、细胞刮取

	142
	一次性手术垫单
	150×80cm
	国产
	块
	3.0
	用于动物手术台铺垫，吸液防护

	143
	医用棉签
	12cm×50支×20小包
	爱博
	包
	11.0
	用于消毒、采样

	144
	医用纱布
	1×10m
	爱博
	包
	40
	用于包扎、过滤、擦拭

	145
	医用纱布块
	8×10cm 8层 20小包 200块
	爱博
	包
	38
	用于伤口敷料、吸液

	146
	医用缝合线
	3-0 1号
	金环
	包
	4
	用于动物手术缝合

	147
	医用脱脂棉
	500g 30包/件
	米沙瓦
	包
	21
	用于吸液、清洁、过滤

	148
	无纺布医用胶布（边上开口）
	20cm×100m
	米沙瓦
	卷
	170
	用于固定、包扎

	149
	碘伏消毒片（球、棉签）
	7.5cm/支 20铝箔袋/包
	稳健
	包
	8
	用于皮肤消毒，独立包装

	150
	试管夹
	木
	佰瑞得
	个
	2
	用于夹取热试管

	151
	眼科镊
	CR10cm弯有齿
	金钟
	把
	30
	用于精细组织夹取

	152
	组织剪
	CR16cm直
	金钟
	把
	45
	用于组织剪切

	153
	厨房剪
	多功能
	张小泉
	把
	45
	用于实验室常规剪切

	154
	烧杯刷
	250mL
	沐杏雨
	个
	2.4
	用于清洗烧杯

	155
	试管刷
	2号 小
	沐杏雨
	个
	0.8
	用于清洗试管

	156
	试管刷
	3号 中
	沐杏雨
	个
	0.9
	用于清洗试管

	157
	试管刷
	4号 大
	沐杏雨
	个
	1
	用于清洗试管

	158
	透明低吸附离心管
	1.5mL 250/pk 进口
	Axygen
	盒
	59
	低吸附，适用于蛋白、核酸样品

	159
	红色螺旋深盖可立底保存管
	2mL带刻度灭菌无DNARNA酶 500/PK
	BBI
	包
	220.0
	无菌，无酶，适用于样品保存

	160
	可立外旋冻存管
	1.2mL 50个/包 10包/箱 进口
	康宁
	包
	140
	用于细胞、样品冻存，可立

	161
	抗凝离心管（含EDTA-K2）
	1.5mL 500支/包
	BKM
	包
	30.0
	用于血液抗凝保存

	162
	硅化塑料离心管
	1.5mL/500支
	雷博尔
	包
	14
	表面硅化，减少蛋白吸附

	163
	硅化塑料离心管(连盖园底)
	10mL/100支
	雷博尔
	包
	15
	表面硅化，连盖设计

	164
	硅化塑料离心管（直口园底）
	5mL/300支
	雷博尔
	包
	21
	表面硅化，直口设计

	165
	硅化塑料离心管（直口圆底）
	2mL/500支
	雷博尔
	包
	16
	表面硅化，直口设计

	166
	硅化塑料离心管（螺口尖底）
	带字母50mL/25支
	雷博尔
	包
	14
	表面硅化，螺口尖底

	167
	硅化塑料离心管（螺口尖底）
	带字母50mL/25支
	雷博尔
	包
	13
	表面硅化，螺口尖底

	168
	有机玻璃离心管架
	1.5/2ml×96孔
	雷博尔
	个
	26.0
	用于放置离心管

	169
	离心管架/多功能试管架（含硅胶片）
	50孔/5/10/15mL
	比克曼
	个
	10
	用于放置离心管和试管

	170
	无热源吸嘴(塑料)
	1000μL（2支/包）
	安度斯
	包
	1.2
	无热源，适用于无菌操作

	171
	无热源吸嘴(塑料)
	250μL（4支/包）
	安度斯
	包
	1.6
	无热源，适用于无菌操作

	172
	硅化吸嘴 长大口
	5mL 100个/包
	雷博尔
	包
	18.0
	表面硅化，减少吸附

	173
	硅化吸嘴
	10μL 1000个/包
	雷博尔
	包
	9
	表面硅化，减少吸附

	174
	硅化吸嘴
	200μL 1000个/包
	雷博尔
	包
	11
	表面硅化，减少吸附

	175
	硅化吸嘴
	1000μL 500个/包
	雷博尔
	包
	13
	表面硅化，减少吸附

	176
	蓝色吸嘴
	1000μL进口加长10.5cm 1000个/包
	kirgen
	包
	56
	加长设计，减少污染

	177
	蓝色吸嘴
	1000μL进口1000个/包 5包/箱
	Axygen
	包
	70.0
	高精度

	178
	透明吸嘴
	10μL进口1000个/包 20包/箱
	Axygen
	包
	68.0
	适用于小体积移液

	179
	黄色吸嘴
	200μL进口1000个/包 20包/箱
	Axygen
	包
	68.0
	适用于200μL移液

	180
	细胞培养板[标准型]
	24孔 50块/内箱,200块/箱 进口
	JET
	块
	6.0
	用于细胞贴壁培养、增殖和多孔平行实验

	181
	细胞培养板[标准型]
	6孔 50块/内箱,200块/箱 进口
	JET
	块
	5
	用于细胞贴壁培养、增殖和多孔平行实验

	182
	一次性无菌培养皿16g
	9cm 10个/包/件 500个/件
	柏美特
	件
	280
	用于微生物培养，无菌

	183
	一次性细菌培养皿
	9cm 10只/包进口 50包/箱
	JET
	箱
	350
	用于细菌培养

	184
	细胞培养皿 灭菌
	10cm 10个/包进口 30包/箱
	JET
	箱
	360
	用于细胞培养，无菌

	185
	一次性加样槽 无菌，独立包装
	50mL 白色PS 100包/箱
	Biosharp
	个
	2
	用于批量移液，无菌

	186
	一次性塑料刻度滴管
	1mL 100支/包 100包/箱
	康威
	包
	5
	用于液体移取，带刻度

	187
	一次性塑料刻度滴管
	2mL 100支/包 100包/箱
	康威
	包
	5
	用于液体移取，带刻度

	188
	一次性塑料刻度滴管
	3mL 100支/包 100包/箱
	康威
	包
	6
	用于液体移取，带刻度

	189
	一次性塑料刻度滴管
	5mL 100支/包 50包/箱
	康威
	包
	10
	用于液体移取，带刻度

	190
	一次性无菌接种环（纸塑独立装）
	10μL 100支/包 30包/箱
	BKMAMLAB
	包
	26
	用于微生物接种，无菌

	191
	接种环
	长53mm圆2mm
	labshark
	支
	1
	用于微生物接种

	192
	细胞过滤器/细胞筛网
	40μm/紫色
	Biologix
	个
	3.5
	用于细胞过滤，去除团块

	193
	一次性使用全封闭薄膜过滤器
	FC502 40套/件
	杭州泰林
	套
	21
	用于无菌过滤，全封闭系统

	194
	尼龙6针式过滤器（进口有机系）
	白25mm×0.45μm 100个/包
	津腾
	包
	105.0
	用于有机相样品过滤

	195
	尼龙针式过滤器（白）
	13mm×0.45μm 200个/包
	希波氏
	包
	140
	用于有机相样品过滤

	196
	尼龙针式过滤器(紫）
	13mm×0.45μm有机 100个/包
	津隆
	包
	45
	用于有机相样品过滤

	197
	尼龙针式过滤器（绿）
	13mm×0.22μm有机 100个/包 50包/箱
	津隆
	包
	45
	用于有机相样品过滤

	198
	灭菌针式过滤器
	33mm×0.22μm进口 50个/小盒 250个/大盒
	Millipore
	个
	8
	用于无菌过滤，独立灭菌

	199
	聚醚砜PES针式过滤器（进口水系）
	蓝25mm×0.45μm 100个/包
	津腾
	包
	98
	用于水相样品过滤

	200
	聚醚砜针式过滤器（蓝）
	13mm×0.45μm 100个
	津隆
	包
	45
	用于水相样品过滤

	201
	定性滤纸
	12.5cm中
	新星
	盒
	16.0
	用于普通过滤

	202
	定性滤纸
	15cm中
	新星
	盒
	21
	用于普通过滤

	203
	定性滤纸
	18cm中
	新星
	盒
	23.8
	用于普通过滤

	204
	定性滤纸
	60×60cm中 100张/本
	新星
	张
	1.4
	用于大尺寸过滤

	205
	定量滤纸
	12.5cm中
	新星
	盒
	39.0
	用于定量分析过滤

	206
	定量滤纸
	15cm中
	新星
	盒
	56
	用于定量分析过滤

	207
	广泛试纸1-14
	20本/盒
	三爱思
	本
	2.6
	用于pH快速测定

	208
	700样品杯
	14×25mm 1000只/包
	柏美特
	包
	200
	用于样品盛放

	209
	塑料内插管
	1000支/包
	柏美特
	包
	40
	用于色谱进样瓶内插

	210
	螺纹开口蓝盖; 白色 PTFE/红色硅胶垫
	2mL 100个/包
	HAMAG
	包
	26
	用于色谱进样瓶盖

	211
	螺纹开口蓝盖; 白色 PTFE/红色硅胶垫
	9mm预开口 100个/包
	HAMAG
	包
	45
	用于色谱进样瓶盖

	212
	透明样品瓶 带书写
	2mL 100个/盒
	HAMAG
	盒
	35
	用于色谱进样

	213
	银色开孔铝盖 白色PTFE/蓝色硅胶垫
	20mm 100pk
	HAMAG
	包
	99
	用于色谱进样瓶盖

	214
	2#自封袋（12丝）
	6×8cm 100个/包
	鑫苹果
	包
	2.5
	用于样品分装

	215
	3#自封袋（12丝）
	7×10cm 100/包
	鑫苹果
	包
	3
	用于样品分装

	216
	4#自封袋（12丝）
	8×12cm 100个/包
	鑫苹果
	包
	3
	用于样品分装

	217
	5#自封袋（12丝）
	10×15cm 100个/包
	鑫苹果
	包
	4
	用于样品分装

	218
	6#自封袋（12丝）
	12×17cm 100个/包
	鑫苹果
	包
	6
	用于样品分装

	219
	7#自封袋（12丝）
	14×20cm 100只/包
	鑫苹果
	包
	10
	用于样品分装

	220
	8#自封袋（12丝）
	17×24cm 100个/包
	鑫苹果
	包
	11
	用于样品分装

	221
	9#自封袋（12丝）
	20×28cm 100只/包
	鑫苹果
	包
	16.0
	用于样品分装

	222
	10#自封袋（12丝）
	24×36cm 100个包
	鑫苹果
	包
	21
	用于样品分装

	223
	保鲜膜
	30cm×30m
	利兵
	卷
	12.0
	用于封口、防挥发

	224
	加厚称量纸
	100×100mm 500张/包
	BKMAMLAB
	包
	8
	用于称量固体样品

	225
	擦镜纸
	10×15cm
	新星
	本
	3
	用于清洁显微镜镜头

	226
	无尘擦拭纸
	110×210mm 280张
	KIMTECH
	盒
	12.0
	用于精密仪器擦拭

	227
	牛皮纸  特厚
	80×110cm
	国产
	张
	3
	用于包装、防潮

	228
	玻璃纸/赛璐玢
	0.9×1m 10张/包
	Solarbio
	包
	70
	用于包装、封口

	229
	锡箔纸
	15μm，30cm×20m
	Biosharp
	盒
	15.0
	用于防光、防潮包装

	230
	锡箔纸
	30cm×10m×15μm
	labshark
	盒
	15
	用于防光、防潮包装

	231
	圆形利器盒
	2L/13.5×14.5cm
	利尔康
	个
	3
	用于废弃锐器收集

	232
	圆形利器盒
	3L/16×18.5cm
	利尔康
	个
	4
	用于废弃锐器收集

	233
	圆形利器盒
	4L/17.5×18.5cm
	利尔康
	个
	4
	用于废弃锐器收集

	234
	圆形利器盒
	5L/19.5×20cm
	利尔康
	个
	5
	用于废弃锐器收集

	235
	搪瓷缸
	3000mL
	比克曼
	个
	38
	用于盛放液体、加热

	236
	棕色防漏瓶（耐121℃高温灭菌）
	125mL
	比克曼
	个
	2.6
	用于光敏样品保存，可灭菌

	237
	四氟磁力搅拌子B100
	B型4×10mm
	Labshark
	个
	3
	用于小体积磁力搅拌

	238
	四氟磁力搅拌子B400
	B型8×40mm
	Labshark
	个
	6.6
	用于大体积磁力搅拌

	239
	硅胶三角瓶塞
	33-36/250mL
	比克曼
	个
	5
	用于三角瓶密封

	240
	硅胶管
	进口料6×9mm 10米/包
	黎明
	米
	8
	用于液体传输、连接

	241
	离子色谱预处理柱
	400mg/1CC 50/pk
	宁波鸿谱
	瓶
	700
	用于离子色谱样品前处理

	242
	集菌培养器
	APY330 48套/件
	泰林
	套
	29
	用于无菌检测集菌培养

	243
	压力蒸汽灭菌化学指示胶带
	50m
	新华
	卷
	38
	用于灭菌过程指示

	244
	压力蒸汽灭菌标准生物测试包
	嗜热脂肪芽孢
	新华牌
	包
	35
	用于灭菌效果验证

	245
	新型显色喷雾瓶（带球）
	50mL
	信宜
	套
	60
	用于薄层色谱显色剂喷雾

	246
	真空灭菌B-D试验包
	20包/盒
	新华
	盒
	24
	用于真空灭菌器性能测试

	247
	万用电炉
	1KW
	永光明
	台
	67
	用于实验室样品加热、溶液煮沸和常规热处理

	248
	热原仪数字探头
	ZRY-2D，ZRY-3,ZRY-3E
	天大天发
	根
	290
	用于热原检查仪温度检测和动物体温信号采集

	249
	聚丙烯纤维滤芯 PPF
	10寸
	净健
	根
	30.0
	用于水处理或液体预过滤，截留悬浮颗粒和杂质

	250
	颗粒活性炭滤芯 UDF
	10寸
	净健
	根
	40
	用于水处理过滤，吸附余氯、异味及部分有机杂质

	251
	烧杯
	1000mL
	蜀牛
	个
	10.5
	用于盛放、混合、溶解和加热实验液体

	252
	烧杯
	100mL
	蜀牛
	个
	3
	用于盛放、混合、溶解和加热实验液体

	253
	烧杯
	5000mL
	蜀牛
	个
	63
	用于盛放、混合、溶解和加热实验液体

	254
	烧杯
	500mL
	蜀牛
	个
	5.2
	用于盛放、混合、溶解和加热实验液体

	255
	自制厚壁烧杯(双刻度线)
	1000mL
	欣维尔
	个
	30
	用于盛放、混合和加热实验液体，厚壁结构适用于较耐用操作

	256
	自制厚壁烧杯(双刻度线)
	250mL 10个/盒
	欣维尔
	盒
	140
	用于盛放、混合和加热实验液体，厚壁结构适用于较耐用操作

	257
	自制厚壁烧杯(双刻度线)
	500mL 10个/盒
	欣维尔
	盒
	165
	用于盛放、混合和加热实验液体，厚壁结构适用于较耐用操作

	258
	自制厚壁烧杯(双刻度线)
	2000mL
	欣维尔
	个
	50
	用于盛放、混合和加热实验液体，厚壁结构适用于较耐用操作

	259
	凯氏烧瓶
	50mL
	北玻
	个
	11.0
	用于凯氏定氮消解及样品加热反应

	260
	平底烧瓶
	250/24
	蜀牛
	个
	17
	用于盛放试剂、加热反应和常规合成实验

	261
	三角烧瓶（大口）
	500mL 48个/件
	蜀牛
	个
	8.4
	用于溶液混合、振荡、加热和培养或滴定操作

	262
	棕色具塞三角烧瓶
	250mL
	天长
	个
	30
	用于避光盛放、混合或保存易受光影响的溶液

	263
	蛇形冷凝管
	400/24×2
	天长
	根
	38
	用于蒸馏、回流等实验中的蒸汽冷凝

	264
	螺口试剂瓶
	1000mL
	蜀牛
	个
	11
	用于实验试剂、样品溶液的储存和密封保存

	265
	螺口试剂瓶
	500mL
	蜀牛
	个
	7
	用于实验试剂、样品溶液的储存和密封保存

	266
	称量瓶
	50×30mm
	申玻
	个
	4.9
	用于样品称量、干燥和短期保存

	267
	白量瓶
	A25mL 含计量鉴定
	天玻
	个
	8.6
	用于准确配制一定浓度的标准溶液

	268
	白量瓶
	A50mL 含计量鉴定
	天玻
	个
	8.6
	用于准确配制一定浓度的标准溶液

	269
	白量瓶（大口）
	A10mL 含计量鉴定
	天玻
	个
	14
	用于准确配制定容溶液，便于加入固体或黏稠样品

	270
	棕量瓶
	A10mL 含计量鉴定
	天玻
	个
	16.0
	用于准确配制需避光保存的定容溶液

	271
	棕量瓶
	A250mL 含计量鉴定
	天玻
	个
	26.0
	用于准确配制需避光保存的定容溶液

	272
	棕量瓶
	A50mL 含计量鉴定
	天玻
	个
	14.5
	用于准确配制需避光保存的定容溶液

	273
	棕量瓶
	A5mL 含计量鉴定
	天玻
	个
	16.5
	用于准确配制需避光保存的定容溶液

	274
	具塞量筒
	25mL 含计量鉴定
	天玻
	个
	8
	用于量取液体体积及易挥发液体的计量

	275
	量入式量筒
	50mL/1.0mL 含计量鉴定
	天玻
	个
	9.8
	用于准确量入和量取液体体积

	276
	量入式量筒
	2000mL/20mL 含计量鉴定
	天玻
	个
	77
	用于准确量入和量取液体体积

	277
	量入式量筒
	500mL/5.0mL 含计量鉴定
	天玻
	个
	35
	用于准确量入和量取液体体积

	278
	F4梨型分液漏斗 塑料塞/玻璃塞
	250mL双塞
	天长
	个
	38.0
	用于液液萃取、分液和反应中滴加液体

	279
	短管标准漏斗 17料
	6cm
	湘玻
	个
	3.5
	用于液体转移、过滤和向小口容器加液

	280
	短管标准漏斗 17料
	4cm
	湘玻
	个
	3
	用于液体转移、过滤和向小口容器加液

	281
	标准级载玻片 1A5107
	1.0±0.2mm 25×75mm 50片/盒
	世泰
	盒
	8.0
	用于承载显微镜观察样本和组织切片

	282
	超白免洗显微镜盖玻片 10212450C
	24×50mm 100片
	世泰
	盒
	8
	用于覆盖显微样本、压平样品并保护物镜

	283
	细胞计数腔室载玻片（C10283+T10282）
	50 slides
	Countess
	盒
	420
	用于配合自动细胞计数仪进行细胞计数和活率分析

	284
	硬质试管
	25×200mm
	湘玻
	支
	5
	用于少量样品盛放、混合、加热和反应

	285
	硬质试管
	18×180mm 壁厚1.5mm
	湘玻
	支
	3.5
	用于少量样品盛放、混合、加热和反应

	286
	瓷坩埚
	50mL 20个/盒
	铁锚
	个
	3.5
	用于样品灼烧、灰化和高温处理

	287
	石英坩埚(带盖)
	100mL
	晶科
	套
	60
	用于高温灼烧、灰化和耐高温样品处理

	288
	平底蒸发皿
	6cm
	湘玻
	个
	5
	用于蒸发溶液、浓缩样品和干燥固体

	289
	平底蒸发皿
	9cm
	湘玻
	个
	7
	用于蒸发溶液、浓缩样品和干燥固体

	290
	表面皿
	6cm
	湘玻
	个
	1.4
	用于覆盖烧杯、防尘、减缓蒸发或放置少量样品观察

	291
	瓷元皿
	150mL
	铁锚
	个
	4.2
	用于样品盛放、蒸发、干燥或加热处理

	292
	搅药棒
	10mm×25cm
	湘玻
	根
	5.0
	用于搅拌、引流和辅助转移液体

	293
	搅药棒
	5mm×25cm
	湘玻
	个
	2
	用于搅拌、引流和辅助转移液体


注：

1、投标单价超过上限单价视为无效投标。

2、投标人所投产品质量应当同等或高于现用品牌。

四、质量保证

1、产品有效期:低温冷藏试剂有效期不少于5个月，其他产品不少于12个月。

2、质保期：清单内已明确质保期的以清单为准。
3、产品包装应注明产品名称、注册商标、规格、用途、用法与用量、主要成分、批准文号、保存条件、生产日期、有效期、企业名称、注意事项等，附产品合格证。

4、质保期内，免费提供所有产品的售后服务，随时提供技术咨询服务，产品出现问题接到通知之后在中标人规定的时间内上门，由此产生的费用均不再收取。

5、乙方全部承担所配送产品的质量责任及其耗材质量问题所导致的一切后果，由甲方保管不当造成的问题除外。
五、产品运输、保险及保管

1、中标人负责采购人提出配送产品前的货物保存和产品到交货地点的货物运输（包括装卸及现场搬运等）。

2、中标人负责其派出的人员的人身意外保险。

3、产品运输及包装必须符合相应的国家标准，并承担由此产生的一切责任。

4、中标人负责产品到交货地点的全程冷链运输。

5、中标人负责产品在交货地点的保管，直至项目验收合格。

6、中标人配送到采购人处的产品，采购人对货物验收合格前的货物损毁、灭失等不承担任何责任。

六、售后服务

1、技术支持

1.1 提供7×24小时的技术咨询服务。

1.2 敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

2、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换。

七、验收标准和方法

1、验收主体：甲方为项目的验收主体.

2、采购人收到货物后由采购人组织验收，中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证、权威性检验报告和产品生产许可证等。产品验收不合格（包括但不限于产品质量问题、数量问题、包装损坏、资料不全等问题）的由中标人在3个日历天内负责调换或补齐，若售后仍不能达到验收标准，则按验收不合格处理。连续两次产品验收不合格的，采购人终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

3、货物运抵采购人指定地点后，由采购人对到货产品的名称、数量、规格、浓度、外观质量、技术资料等进行检查，中标人需确保提供的所有产品均来自正规进货渠道，要求中标人在验收前向采购人提供完整的技术资料、具有法律效力的质量保证文件，以及测试资料等。

4、未在规定时间内交货的将按规定追究其违约责任，具体违约条款以合同为准。

5、采购人对不符合质量、有效期、包装和订单数量要求的产品，有权拒绝接收；若验收时发现货物有包装数量短缺的情况或实际到货的货物质量比看样的样品档次降低的情况，采购人有权对中标人处以当批货物总金额三倍的罚款。对不符合验收要求的产品，中标人应在24小时内进行更换，不得以任何理由影响采购人临床使用，并承担由中标人过错而产生的一切费用和损失。采购人因使用不当等自身原因造成的事故，由采购人自行负责。
八、其它要求及说明
1、交货时间及地点

1.1交货时间：签定合同后，按采购人要求分批次送货。

1.2交货地点：采购人指定地点。

2、结算方法

2.1付款人：湖南普瑞玛药物研究中心有限公司

2.2付款方式：按实按月支付，付款时凭中标人开具的增值税专用发票进行付款。
结算方式：根据采购人每个月实际采购清单*中标单价=月结算金额。

3、本项目采用费用包干方式建设，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料、配件、辅材，以及运输、安装、调试、验收等人工、管理等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

4、因实验所需，供货期间可能会新增品目，投标人必须承诺无条件供应新增品目，新增品目单价以采购人与中标人议价的方式确定。

5、供货期限：2年，合同一年一签。

6、除政策文件规定外，本项目不因市场价格波动或其他任何原因调整合同单价。

对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，做出实质性承诺及说明。

第五章  合同协议书
采购人（全称）：               （甲方）
中标人（全称）：              （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目管理信息

（1）采购方式：                          
（2）项目名称：                          
2.合同标的及金额：

	标的名称
	品牌及型号
	数量
	单价

	
	
	
	

	合同总额
	


3.履行合同的时间、地点及方式：                       
4.付款：                                             。

5.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼
6.组成合同的文件
合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方依法依规协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）中标通知书
（4）投标文件
（5）招标文件
（6）标准、规范及有关技术文件
本合同一式   份。甲、乙双方各执   份，签字之日起生效。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：                                                                            

法定代表人：                                   法定代表人：

签订日期：    年   月   日                   签订日期：   年   月   日

第六章 投标文件的组成
一、投标函

二、开标一览表
三、货物/服务说明一览表

四、商务/技术条款响应/偏离表

五、投标货物/服务符合招标文件规定的证明文件（如有）

六、投标人具备投标资格的证明文件

七、投标人认为需提供的其他资料

国企采购
投标文件
采购项目名称： 

采购代理编号：

品目号及名称：
采   购   人： 

采购代理机构： 

投标人：                                                
年  月  日
一、投标函
致：             （采购代理机构）：
根据贵方为             （项目名称）         （品目号及名称）的投标邀请（采购代理编号：         ），签字代表         （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件：投标文件正本壹份、副本     份及电子文件     份，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

一、投标函

二、开标一览表

三、货物/服务说明一览表

四、商务/技术条款响应/偏离表

五、投标货物/服务符合招标文件规定的证明文件（如有）

六、投标人具备投标资格的证明文件

七、投标人认为需提供的其他资料
在此，签字代表宣布同意如下：
1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《投标报价表》。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。
5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。 
6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：              邮编：         

电话：              传真：         

投标人名称(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字)：               

日期：               年      月     

开标一览表

项目名称： 

采购代理编号：

品目号及名称：
	序号
	产品类别
	产品名称
	规格
	品牌
	单位
	投标单价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（元）
	


注：合计金额指所有产品的投标单价的合计。合计金额仅作为计算投标报价得分。
投标人名称（单位章）：

法定代表人（或负责人）或其委托代理人(签字)：          
日期：     年     月     日
三、货物/服务说明一览表
项目名称： 

采购代理编号：

品目号及名称： 

	序号
	产品名称
	制造商/品牌/产地
	主要技术参数和技术指标
	备  注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称（单位章）：

法定代表人（或负责人）或其委托代理人(签字)：          
日期：     年     月     日
四、商务/技术条款响应/偏离表
项目名称： 

采购代理编号：

品目号及名称：
	序号
	招标文件的商务/技术条款
	投标文件的商务/技术条款
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。内容相同的条款不用重复响应。

投标人名称（单位章）：

法定代表人（或负责人）或其委托代理人(签字)：          
日期：     年     月     日
五、投标货物/服务符合招标文件规定的证明文件（如有）
六、投标人具备投标资格的证明文件
供应商应按招标文件要求提供：
投标人资格声明

法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件。
法定代表人身份证明原件扫描件

法定代表人授权委托书原件扫描件以及被授权代表人在投标单位或投标单位依法登记的分支机构近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件扫描件（如有）
5、湖南省政府采购供应商资格承诺函
6、具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力证明材料原件扫描件（根据项目具体履约需求明确）
7、投标人特定资格条件的证明材料（如有）
8、法律、行政法规规定的其他条件（如果有的话）证明资料的原件扫描件。
1、投标人资格声明

致              （采购人或采购代理机构）：
我单位郑重声明如下：
1、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，全称为               ，注册地点为                 ，统一社会信用代码或注册号为                 ，法定代表人为         ，具有独立承担民事责任的能力。
2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。
4、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、受到法律法规规定的较大数额罚款等行政处罚。
6、我单位不存在下列情形之一： 

（1）与采购人、采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）与参加采购项目的其他投标人不存在直接控股、管理关系，或者与其他投标人法定代表人（或者负责人）为同一人；

（3）已为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
投标人名称（盖单位章）：               
法定代表人或其授权的代理人（签字）：          

日期：        年    月    日

2、法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件

3、法定代表人身份证明
投标人名称：                   

注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日

经营期限：                  

经营范围：主营：               ；兼营：              

姓名：          性别：       年龄：      职务：         系           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证复印件


投标人名称（盖单位章）：
日期：     年     月     日  
注：手持一份原件及被授权委托人身份证至开标现场供查验。
4、法定代表人授权委托书原件扫描件以及被授权代表人在投标单位或投标单位依法登记的分支机构近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件扫描件（如有）
【委托代理人作为签字代表的提供，并附法定代表人身份证明】
本人        （姓名、职务）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）        （品目号及名称）（采购代理编号：          ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                           。
代理人无转委托权。
本授权书于     年     月     日签字生效，特此声明。
	委托代理人身份证复印件


附：法定代表人身份证明及委托代理人在投标单位近三个月的社保缴纳证明材料。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日
注：手持一份原件及本人身份证至开标现场供查验。

5、湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司     （本单位）独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),本公司企业规模为: 

大型□  中型□  小型□  微型□。（非公司性质单位无需勾选）
公司（单位）名称：（盖章）

年   月   日
6、具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料
备注：提供设备购置清单或人员配置清单或业绩证明材料或书面承诺
7、投标人特定资格条件的证明材料（如有）
备注：提供投标人特定资格条件证明资料的原件扫描件。

8、法律、行政法规规定的其他条件（如果有的话）证明资料的原件扫描件
七、投标人认为需要提供的其他资料


